Příloha č. 10

TECHNICKÉ PODMÍNKY

dle § 45 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění

Veřejné zakázka:	Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci

Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení na dodávky podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

ČÁST B) – DODÁVKA PLICNÍCH VENTILÁTORŮ

Pozn: uchazeč o veřejnou zakázku vyplní sloupec „Nabídka uchazeče“, kam vepíše přesnou specifikaci nabízené dodávky k jednotlivým požadavkům zadavatele. Vyplněná tabulka bude součástí nabídky uchazeče.

| Specifikace transportního ventilátoru ZZS KVK |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Specifikace přístroje |  |
|  | Požadavek zadavatele | Nabídka uchazeče |
| 1.1 | Transportní ventilátor pro potřeby zdravotnické záchranné služby a využití v sanitním voze |  |
| 1.2 | Hmotnost maximálně 5,5 Kg včetně baterie |  |
| 1.3 | Výdrž baterie minimálně 4 hodiny provozu při standardní ventilaci |  |
| 1.4 | Display pro zobrazení parametrů o velikosti min. 4“ |  |
| 1.5 | Použitelnost přístroje pro děti a dospělé |  |
| 1.6 | Odolnost vůči vnějším negativním vlivům: - klimatické vlivy - vysoké či nízké teploty, vlhkost - mechanické vlivy - náraz, vibrace |  |
| 1.7 | Možnost použití jednorázových ventilačních okruhů |  |
| 2. | Specifikace ventilačního režimu a umělé plicní ventilace |  |
|  | Požadavek zadavatele | Nabídka uchazeče |
| 2.1 | Plně řízené ventilační režimy: - objemově i tlakově řízená ventilace - plně řízená umělá plicní ventilace (UPV) pacientů bez spontánní dechové aktivity |  |
| 2.2 | Podpůrné ventilační režimy: a) objemově řízená ventilace s podpůrnými prvky pro pacienty uplatňující i svou dechovou aktivitu (zejména SIMV+PS - synchronní intermitentní mandatorní ventilace s tlakovou podporou spontánně triggerovaných dechů) |  |

| 2.3 | Možnost režimu CPAP + PS (trvalý pozitivní tlak v dýchacích cestách s možností nastavení tlakové podpory (PS) spontánního dechu triggerovaného pacienta v nastavitelné úrovni nad úroveň PEEP (v tomto požadavku myšleno jako CPAP), určený především pro neinvazivní plicní ventilaci maskou u spontánně ventilujících pacientů například s tracheotomií) |  |
| --- | --- | --- |
| 2.4 | Parametr PEEP (pozitivní přetlak na konci exspiria) s možností nastavení od 0 do 20 cmH2O |  |
| 2.5 | Neinvazivní plicní ventilace přes masku |  |
| 3. | Další funkční požadavky |  |
|  | Požadavek zadavatele | Nabídka uchazeče |
| 3.1 | Režim ventilace při apnoe (přepnutí na řízenou ventilaci, je-li detekována zástava spontánního dechu) |  |
| 3.2 | Nastavení minimálního dechového objemu od 100ml |  |
| 3.3 | Nastavení inspirované frakce kyslíku (FiO2) minimálně na úrovních 40% a 100% |  |
| 3.4 | Nastavení tlakové podpory od 0 do 35cmH2O vůči PEEP |  |
| 3.5 | Nastavitelný poměr inspiria ku exspiriu (I:E) minimálně od 1:4 po 3:1 |  |
| 3.6 | Nastavitelný trigger pro podporované spontánní dechy |  |
| 3.7 | Zvukové a optické alarmy: - při nízkém tlaku v kyslíkové lahvi - při nízkém či vysokém tlaku v dýchacích cestách - při apnoe - při úniku (rozpojení systému) - při vysoké frekvenci spontánního dýchání pacienta - při vybíjení baterie |  |
| 4. | Příslušenství |  |
|  | Požadavek zadavatele | Nabídka uchazeče |
| 4.1 | Držák přístroje pro instalaci do vozidla |  |
| 4.2 | Příslušenství nutné k provozu: - 10 ks jednorázových ventilačních okruhů - tlakové hadice na O2 délka 3m - desinfikovatelná maska pro neinvazivní plicní ventilaci |  |
| 4.3 | Nabíječka DC/DC |  |
| 4.4 | Baterie LiIon |  |
| 4.5 | Testovací plíce |  |
| 5. | Další požadavky |  |
|  | Požadavek zadavatele | Nabídka uchazeče |
| 5.1 | Doprava do místa plnění |  |
| 5.2 | Instalace vyškolenými techniky |  |
| 5.3 | Uvedení do provozu s předvedením funkčnosti |  |
| 5.4 | Návod na obsluhu v češtině |  |
| 5.5 | Prohlášení o shodě v češtině |  |
| 5.6 | Zaškolení personálu |  |

---------------------------------------------

Razítko a podpis uchazeče