| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IROP_I_27_Operační věž | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžená 1ks operační věž pro centrální operační sály v Chebu, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry: |  |
| Full HD operační sestava skládající se z LCD monitoru, kamerové řídící jednotky, kamerové hlavy, LED (xenonového zdroje) studeného světla, archivačního a záznamového zařízení, operačních optik, insuflační řídící jednotky, laparoskopické proplachovací a odsávací pumpy, multioborového zdroje vysokofrekvenčního proudu. Operační sestava bude umístěna na přístrojovém endoskopickém vozíku. | ano |  |
| LCD monitor s úhlopříčkou min. 24” | 1 ks |  |
| Standardní rozlišení | minimálně 1920 : 1080 |  |
| Antireflexní úprava | ano |  |
| Kontrastní poměr | min. 1000 : 1 |  |
| Certifikace MDE | ano |  |
| Vstupy a výstupy umožňující přenos Full HD obrazu (SDI, HD-SDI, DVI) | ano |  |
| Kamerová řídící jednotka s klávesnicí | 1 ks |  |
| Zařízení umožňující vysoké rozlišení obrazu Full HD | ano |  |
| Rozlišení | min. 1920 : 1080 |  |
| Progresivní scaning | ano |  |
| Možnost záznamu obrazu ve spolupráci se záznamovým zařízením | ano |  |
| Automatické řízení jasu čipu – zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu | ano |  |
| Možnost zmrazení obrazu ve spolupráci se záznamovým zařízením | ano |  |
| Nastavitelný kontrast | ano |  |
| Výstupy umožňující přenos Full HD obrazu (SDI, HD-SDI, DVI) | ano |  |
| Nastavení bílé | ano |  |
| Předvolba nastavení pacientských dat ve spolupráci se záznamovým zařízením | ano |  |
| Možnost ovládání nastavení z endoskopu přes nejméně 2 programovatelná tlačítka a klávesnici | ano |  |
| Paměťový backup systému pro automatické ukládání uživatelských nastavení systému | ano |  |
| Možnost připojení flexibilních videoendoskopů nebo flexibilních fibroskopů | ano |  |
| Kamerová hlava | 1ks |  |
| Systém složený z nesterilizovatelné 3-chipové kamerové hlavy (lze nabídnout i autoklávovatelnou hlavu, která může být používaná jako nesterilizovatelná). Kamerová hlava podporuje technologii Full HD s integrovaným ZOOM objektivem. | ano |  |
| Standardní upevnění okuláru všech endoskopů pomocí rychlospojky | ano |  |
| Xenonový nebo LED zdroj studeného světla | 1 ks |  |
| Použití pro standardní artroskopické a laparoskopické optiky | ano |  |
| Nastavení intenzity osvitu (požadavek splní i automatická regulace intenzity) | ano |  |
| Hlavní vyšetřovací lampa xenonová o výkonu 300W nebo LED o odpovídajícím světelném výkonu | ano |  |
| Životnost 10.000 hod. U Xenonu zajistit životnost dodáním odpovídajícího množství náhradních výbojek | ano |  |
| Archivační a záznamové zařízení | 1 ks |  |
| Požadujeme kompaktní, jednoduchý a flexibilní medicínský dokumentační systém, který bude v ideálním případě v jednom přístroji a bude spojovat výhody zobrazovacího monitoru a archivačního systému ovládaného prostřednictvím dotykové obrazovky. | ano |  |
| Ukládání záznamu do interní paměti o kapacitě | min. 500GB |  |
| Spuštění záznamu pomocí nožního spínače nebo ručního spínače nebo tlačítkem na hlavě kamery | ano |  |
| Umístění pracovní stanice na laparoskopické věži. |  |  |
| Pracovní stanice musí být tvořena PC s dotykovým LCD displejem a možností použití klávesnice. | ano |  |
| Softwarová licence s platností po dobu předpokládané životnosti věže | ano |  |
| Součástí dodávky kabeláž pro napojení k video sestavě a připojení do nemocniční sítě | ano |  |
| Jednoduché a intuitivní ovládání bez ztráty kvality a kvantity ukládaných dat. Záznamové zařízení bude pracovat na rozhraní běžně používaných formátů JPEG, MPEG, MJPEG, BMP. | ano |  |
| Systém musí být možné rozšířit o možnost komunikace se systémem PACS - DICOM | ano |  |
| Operační optika: | 4 ks |  |
| Operační optika o průměru 4 mm s úhlem pohledu 30° v délce 170 - 200 mm | 2 ks |  |
| Operační optika o průměru 4 mm s úhlem pohledu 70° v délce 170 - 200 mm | 2 ks |  |
| Oplachový systém pro optiky s uzavíratelným oplachem | 1 ks |  |
| V souvislosti s využitím optik pro HD zobrazovací systémy je aberace vnitřního optického systému optiky redukována na minimum. Optika má standartní okulár pro připojení ke kameře. | ano |  |
| Dodána ve sterilizačním kontejneru. | ano |  |
| Autoklávovatelná do 134°C. | ano |  |
| Světlovodný kabel: Světlovodný kabel má průměr svazku optických vláken min. 4 mm v délce min. 230 cm. Zakončení světlovodného kabelu a vstup do optiky je opticky přizpůsobeno pro minimalizaci ztrát přenosu světla. Světlovod je sterilizovatelný za stejných podmínek jako optika. | 4 ks |  |
| Insuflační řídící jednotka | 1 ks |  |
| Insuflátor musí být schopen dodávat v maximálním módu alespoň 40 l/min | ano |  |
| Automatická kontrola a regulace insuflace k nastavené hodnotě tlaku média (ochrana proti přeplnění pacienta). | ano |  |
| Integrovaný nebo oddělený sterilizovatelný ohřívací modul | ano |  |
| Napojení na centrální rozvod CO2 na oddělení COS | ano |  |
| Držák na CO2 tlakovou láhev k vozíku (10l) | ano |  |
| Laparoskopická proplachovací a odsávací pumpa | 1 ks |  |
| Kompletní sestava pro odsávání a proplach při laparoskopických operacích (může být i samostatně řešená oplachovací a odsávací jednotka) | ano |  |
| Plynulé nastavení podtlaku. | ano |  |
| V odsávacím okruhu musí být zařazen sací hydrofobický a antibakteriální filtr. | ano |  |
| Resterilizovatelné hadicové sety bez limitace počtu sterilizačních cyklů | ano |  |
| Multioborový zdroj vysokofrekvenčního proudu umožňující i bipolární endoresekce ve fyziologickém roztoku | 1 ks |  |
| Elektrochirurgická jednotka s automatickou regulací výstupního výkonu | ano |  |
| Výkon při monopolárním řezání | min. 300 W |  |
| Výkon při bipolární koagulaci | min. 120 W |  |
| Provoz v monopolárním i bipolárním režimu bez nutnosti přepínání generátoru | ano |  |
| Aktivace nástroje ručním spínačem, nožním pedálem a u bipolárního režimu i autostartem | ano |  |
| Autotest po zapnutí přístroje | ano |  |
| Indikace chybových stavů | optická a akustická |  |
| Regulace hlasitosti indikačních signálů | ano |  |
| Připojení a kontrola duální neutrální elektrody | ano |  |
| Audio-vizuální signalizace špatně připevněné, nebo nesprávně fungující neutrální elektrody | ano |  |
| Automatické přerušení el. okruhu generátorem při nedostatečném připevnění neutrální elektrody | ano |  |
| Automatické měření a následná úprava dodávaného množství energie | ano |  |
| Nožní spínač | ano |  |
| Příslušenství pro monopolární řez a koagulaci: Elektrochirurgická ručka s 2 tlačítky, nožem, resterilizovatelná vč. připojovacího kabelu | 3 ks |  |
| Výstupy pro připojení pracovních nástrojů monopolárních | min. 2 |  |
| Výstupy pro připojení pracovních nástrojů bipolárních | min. 1 |  |
| Požadované typy řezu a koagulace: |  |
| Monopolární řez | běžný, s unikátní kvalitou hemostáze, vhodný pro tukové tkáně či pro řezání ve vodním prostředí (TUR) |  |
| Monopolární koagulace | povrchová, hloubková, smíšená s řezem pro preparaci, koagulace sprejová |  |
| Bipolární řez | ano |  |
| Bipolární koagulace | povrchová, hloubková |  |
| Bipolární aplikace vhodné i pro resekce v NaCl roztoku | ano |  |
| U všech typů řezu a koagulace omezení výkonu plynule po kroku | 1 Watt |  |
| Pro bipolární koagulaci možnost nastavení automatického sepnutí výkonu s nastavitelnou časovou prodlevou (AUTOSTART) | ano |  |
| Přístrojový endoskopický vozík | 1 ks |  |
| Pojízdný vozík pro umístění výše uvedených přístrojů, přepěťovou ochranou elektrických zásuvek 230 V, minimálně dvě brzděná kolečka, zásuvka pro klávesnici na ovládání kamerové jednotky je-li nutná, kloubový pohyblivý a nastavitelný držák s aretacemi centrálního monitoru a asistenčního monitoru (viz archivační zařízení výše), držák infuzních vaků, držák koagulačních pedálů, manipulační madla a příslušenství | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

* Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………………… dne ………….

Za účastníka zadávacího řízení: 	 ………………………..