| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen přístroj pro nepřímou srdeční masáž s mechanickým pohonem 1ks pro oddělení Emergency v KV a 1ks pro interní JIP v Chebu v rámci KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. | 2 ks |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |
| Výrobce přístroje |  |
| Základní požadavky na přístroj: |  |
| Minimální rozměry přístroje – zádová podložka pouze pod hrudník pacienta | max. 48 x 48 cm |  |
| Snadná přenositelnost přístroje - váha celého přístroje připraveného k použití | max. 8,5 kg |  |
| Minimální a šetrná manipulace s pacientem při použití přístroje | ano |  |
| Jednoduchá, rychlá a flexibilní manipulace s přístrojem při instalaci na pacienta s individuálním nastavením | ano |  |
| Možnost použití přístroje během transportu v sanitním voze i ve vrtulníku | ano |  |
| Možnost použití variabilního zdroje energie - napájení z dobíjecí výměnné baterie, napájení ze sítě 12 V, napájení ze sítě 230 V | ano |  |
| Terapeutické funkce přístroje v souladu s doporučením AHA/ERC 2015 | ano |  |
| Volitelné režimy kompresí | ano |  |
| Režim frekvence kompresí | v rozsahu min. 80 – 120 /min. |  |
| Hloubka komprese | v rozsahu min. 2 – 6 cm |  |
| Režim sekvence kompresi 30:2, 15:2, kontinuální bez přerušení (při UPV) | ano |  |
| Možnost souběžného použití jednorázových elektrod pro defibrilaci | ano |  |
| Možnost souběžného použití 12-ti svodového EKG | ano |  |
| Možnost souběžné ventilace pacienta | ano |  |
| Barevný displej zobrazující terapeutický režim, frekvenci masáže, hloubku masáže, stav baterie | ano |  |
| Zobrazení zbývající kapacity baterie na displeji přístroje – v minutách | ano |  |
| Zobrazení kapacity baterie LED diodami na jejím těle | ano |  |
| Menu přístroje v českém jazyce, manuál k obsluze v českém jazyce | ano |  |
| Alarmový systém | ano |  |
| Možnost ukládání záznamu na paměťovou kartu | ano |  |
| Provozní doba baterie | min. 90 min. |  |
| Provozní teplota | v rozsahu min. -20 °C až +55°C |  |
| Ochrana proti prachu a odstřikující vodě (IP55) | ano |  |
| Ochrana proti nárazům (DIN EN 1789) | ano |  |
| Zádová podložka propouštějící rentgenové záření | ano (2ks) |  |
| Příslušenství: |  |  |
| Dobíjecí baterie s rychle-nabíjecím cyklem ke každému přístroji po 2ks | ano (4ks) |  |
| Napájecí kabel (adaptér) umožňující dobíjení baterie v přístroji ze zdroje 230V | ano (2ks) |  |
| Napájecí kabel (adaptér) umožňující dobíjení baterie v přístroji ze zdroje 12V v sanitním voze i mimo něj | ano (2ks) |  |
| Přenosná brašna (batoh) na transport přístroje včetně příslušenství | ano (2ks) |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..

Za účastníka zadávacího řízení: 	 ………………………..