| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IROP_I_53_Izolátor nukleových kyselin | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžený Izolátor nukleových kyselin pro oddělení mikrobiologie v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |
| Výrobce přístroje |
| Požadované parametry: |  |
| Přístroj pro automatickou izolaci nukleových kyselin (NK) | ano |  |
| Princip izolace nukleových kyselin pomocí magnetických částic | ano |  |
| Počet izolovaných vzorků současně | min. 12 |  |
| Možnost automatické izolace nukleových kyselin - eluční objem z krve, tkání, stěrů, moče, plodové vody | min. v rozsahu 50 - 200 µl materiálu |  |
| Předprogramované protokoly | ano |  |
| Izolace současně DNA a RNA jedním kitem ze vzorků: krev, plasma, sérum, bronchoalveolární laváž, stěry, moč, stolice | ano |  |
| Možnost izolace DNA z plné krve z objemů | min. rozsahu 200 µl až 600µl |  |
| Dostupnost širokého spektra kitů pro izolaci z různých typů vzorků | ano |  |
| Přístroj musí umožňovat důkladné mechanické promíchání vzorků | Uveďte Vaše řešení |  |
| Integrovaný systém pufrů, automatické dávkování pufrů za pomocí vstřikovacích jednotek | ano |  |
| Plastové reakční kontejnery součástí izolačního kitu | ano |  |
| Promývání vzorku v reakční komoře nebo na destičce s elucí NK do zkumavek nebo destičky | ano |  |
| USB port pro přenos dat | ano |  |
| Ovládání pomocí dotykového displeje | ano |  |
| Certifikát CE ebeny. Prohlášení o shodě podle zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky | ano |  |
| Rozměry přístroje (hloubka / šířka / výška) | max. 530mm / 570mm / 570mm |  |
| Veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..

Za účastníka zadávacího řízení: 	 ………………………..