| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IROP_I_01_Dávkovač kontrastu | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen dávkovač kontrastu 1ks pro oddělení intervenční kardiologie v Karlových Varech, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |
| Výrobce přístroje |  |
| Základní požadavky na přístroj |  |
| Tlakový injektor s variabilním průtokem pro kardiologii | ano |  |
| Injektor musí umožnit aplikaci kontrastní látky variabilní rychlostí a proplach fyziologickým roztokem – uzavřený systém k aplikaci kontrastní látky | ano |  |
| Řízení sterilním manuálním dálkovým ovládáním nebo dotykovým displejem během intervenčních výkonů | ano |  |
| Možnost dávkové aplikace kontrastní látky dle programového nastavení | ano |  |
| Možnost paralelního měření dvou krevních tlaků - 2 tlakové komůrky | ano |  |
| Měření FFR | ano |  |
| Aplikace objemu kontrastní látky | v rozsahu min. 0,8 – 100 ml |  |
| Variabilní rychlost aplikaci kontrastní látky | V rozsahu min. 0 – 40 ml/s |  |
| Rozsah používaných tlaků | v rozsahu min. 200 – 1200 psi (1379 – 8274kPa) |  |
| Proplach fyziologickým roztokem pomocí peristaltické pumpy | ano |  |
| Trojnásobná kontrola proti přítomnosti vzduchu | ano |  |
| Kontinuální informace o množství a rychlosti podané kontrastní látky během posledního vstřiku a celkově během vyšetření | ano |  |
| Kontrola překročení maximálního objemu a rychlosti podávané kontrastní látky | ano |  |
| Nastavení tlakových limitů pro aplikaci kontrastní látky | ano |  |
| Možnost připojení dvou paralelních tlakových čidel | ano |  |
| FFR modul | ano |  |
| Interface do systému hemodynamiky | ano |  |
| Programovatelné protokoly podle typu vyšetření | Uveďte typy protokolů |  |
| Příslušenství |  |  |
| Startovací balíček: pacientský kit; 25 ks od každého z 3 typů spotřebního materiálu | ano |  |
| Mobilní vozík pro převoz dávkovače včetně nezbytného příslušenství | ano (1ks) |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

* Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..

Za účastníka zadávacího řízení: 	 ………………………..