| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IROP_I_31_Monitorovací systém (urologie) | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen centrální monitorovací systém složený s 1ks monitorovací centrály a 6 kusů monitorů vitálních funkcí pro urologické oddělení nemocnice v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |
| Centrální monitorovací systém urologie | 1 ks |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Technické parametry monitorovací centrály: |  |  |
| Monitor velikost min. 21“ s audio výstupem pro zvukovou signalizaci alarmů z centrálního monitorovacího systému | 2ks |  |
| Klávesnice, myš, tiskárna | ano |  |
| Možnost vzdáleného nahlížení centrálního monitoringu přes síť z jiné PC jednotky | ano |  |
| Možnost připojení minimálně 32 monitorů životních funkcí. (popřípadě telemetrických jednotek) | ano |  |
| Plná obousměrná komunikace (zadávaní dat do monitorů životních funkcí., pacientských dat, alarmových mezí, spouštění NIBP, atd. a zpětný přenos nasnímaných dat z monitorů do centrální monitorovací stanice) | ano |  |
| Zobrazení až 4 křivek pro každého pacienta na centrálním monitorovacím systému v reálném čase. | ano |  |
| Světelné a zvukové alarmy, více úrovní alarmů. | ano |  |
| Zobrazení a vyhodnocení alarmových událostí na centrálním monitorovacím systému. | ano |  |
| Umožňuje zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických trendů | ano |  |
| Uložení trendů min. 240 hodin, možnost prohlížení plných křivek min. 72 hodin | ano |  |
| Tisk alarmů (událostí, které alarm vyvolaly), trendů, křivek, pacientských záznamů, tisk záznamů | ano |  |
| Umožňuje detailní pozorování a analýzu vybraného pacienta | ano |  |
| Statistické zhodnocení záznamu pacienta | ano |  |
| Kalkulace: Dávkování léků Ventilace Hemodynamika Renální funkce Okysličení | ano |  |
| Synchronizace času monitorů dle centrálního monitoru | ano |  |
| Montáž síťové infrastruktury centrálního monitorovacího systému včetně 6ks uchycení monitorů na zeď v místě plnění. | ano |  |
| Umožňuje ovládání a nastavování monitorů životních funkcí dálkově z centrály (zadání dat pacienta, alarmové meze povolené ovládat vzdáleně, nastavení, spuštění měření NIBP apod.) | ano |  |
| SW v českém jazyce | ano |  |
| Zálohování UPS | ano |  |
| Monitory vitálních funkcí | 6 ks |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Technické parametry monitorů vitálních funkcí: |  |  |
| Barevný dotykový displej o velikosti minimálně | 12“ |  |
| Hmotnost bez baterie | max. 5,5 kg |  |
| Provedení s pasivním chlazením bez větráku | ano |  |
| Možnost implementace termotiskárny | ano |  |
| Měřené parametry 3/5 svodové EKG, SPO2, HR, RESP (transtorakální impedance), NIBP, PR, 2x teplota | ano |  |
| Možnost rozšíření o dvou-kanálové IBP, CO2, 12-ti svodové EKG | ano |  |
| Možnost rozšíření o modul měření anestetických plynů | ano |  |
| Režimy displeje pro zobrazení : minimálně 4 měřených parametrů ve velkých fontech minimálně 11 křivek a číselné parametry v režimu standardního zobrazení | ano |  |
| Možnost zobrazení minimálně 11mi křivek na displeji | ano |  |
| Možnost volby filtrace EKG signálu ve 3 úrovních: režim diagnostický s omezeným vlivem filtrů režim monitorovací s optimalizovaným filtračním mechanismem režim pro odfiltrování elektrochirurgie | ano |  |
| Synchronizace času monitorů v síti dle centrální monitorovací stanice | ano |  |
| Detekce EKG arytmií, klasifikace minimálně 16 různých analýz arytmií | ano |  |
| Analýza ST segmentu | ano |  |
| Analogový výstup pro synchronizaci defibrilátoru, ochrana proti defibrilaci na vstupech | ano |  |
| Uživatelsky volitelná lišta rychlé volby na displeji monitoru | ano |  |
| Noční režim a Standby režim | ano |  |
| Kalkulace: Dávkování léků Ventilace Hemodynamika Renální funkce Okysličení | ano |  |
| Přehled: grafických trendů tabulkových trendů alarmů NIBP arytmií | ano |  |
| Možnost prohlížení minimálně 120 hodin trendů u jednoho pacienta | ano |  |
| Možnost prohlížení minimálně 60 alarmových událostí u jednoho pacienta | ano |  |
| Možnost prohlížení minimálně 120 sekund zmrazené křivky u jednoho pacienta | ano |  |
| Funkce volání sestry | ano |  |
| Systém uchycení monitoru na zeď: |  |  |
| Zadavatel požaduje systém pro upevnění monitorů vitálních funkcí na zeď a to v počtu 6ks Zadavatel připouští pouze typ upevnění a to jedno ze dvou variant: Uchycení je od výrobce daného monitoru a zároveň je uveden v uživatelském návodu v seznamu příslušenství Uchycení je od jiného výrobce, nežli je výrobce monitorů, ale tento typ upevnění je uveden v seznamu doporučeného příslušenství v uživatelském návodu k monitorům, který uchazeč nabízí | Uveďte Vaše řešení |  |
| K systému pro upevnění monitorů životních funkcí na zeď musí být dodán návod od výrobce | ano |  |
| volitelné nastavení polohování výšky monitorů vitálních funkcí od země minimálně v rozsahu +20cm od hranice spodní polohy | ano |  |
| uživatelsky volitelné natočení monitorů vitálních funkcí do stran podél vertikální osy, minimálně 15° na každou strany | ano |  |
| uživatelsky volitelné naklopení monitorů vitálních funkcí (resp. obrazovky monitoru) podél horizontální osy, minimálně 5° na každou stranu | ano |  |
| košík pro možnost odkládání příslušenství. | ano |  |
| monitor vitálních funkcí musí být možno odpojit ze systému pro uchycení na zeď bez použití nástrojů | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu: 6ks - tlakových manžet s univerzální velikostí (pro dospělé) 6ks - SpO2 čidel – prstové 6ks - EKG 3 – svodové 6ks – teplotní čidlo (povrchové) | ano |  |

*Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..

Za účastníka zadávacího řízení: 	 ………………………..