| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IROP_I_31_Monitory standardní pro lůžková oddělení | 8 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo 6ks monitorů vitálních funkcí pro lůžková oddělení nemocnice v KV a 2ks monitorů vitálních funkcí pro lůžková oddělení nemocnice v Chebu, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |
| Monitory vitálních funkcí | 8 ks |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Technické parametry: |  |  |
| Jasný barevný displej o velikosti | 12“ |  |
| Možnost doplnění termotiskárnou, pro tisk parametrů a křivek | ano |  |
| Madlo pro snadné přenosy | ano |  |
| Režimy měření: neonatalogický, pediatrický a pro dospělé | ano |  |
| Měřené parametry 3/5 svodové EKG, SPO2, HR, RESP (transtorakální impedance), NIBP, PR, 2x tepl. | ano |  |
| Možnost o rozšíření o 2 kanály IBP, CO2 | ano |  |
| VGA výstup, pro možnost rozšíření zobrazení na externí zobrazovací monitor | ano |  |
| Režimy displeje pro zobrazení měřených parametrů vit. funkcí a křivek: Režim zobrazení minimálně 3 měřených parametrů vitálních funkcí ve velkých fontech a 3 křivek, pro snadnou čitelnost na dálku Režim zobrazení pro minimálně 11 křivek a parametry vitálních funkcí (7x EKG [I,II,III, aVr, aVf, aVl] , 1x RESP, 1x Pleth a v případě rozšíření 2x IBP) oxy-CRG režim | ano |  |
| Separátně indikace nabíjení a napájení (pro možnost detekce např. vadné baterie) | ano |  |
| Provoz z baterie minimálně 4 hodin při provozním stavu např. 25°C s novou, plně nabitou baterií, při režimu při nepřetržitém měření SpO2 a režimu automatického měření NIBP o provozním intervalu 15 minut, při připojeném modulu EKG/TEPLOTA, při intervalu zápisu 10 minut. | ano |  |
| Možnost volby filtrace EKG signálu ve 3 úrovních: režim diagnostický s omezeným vlivem filtrů režim monitorovací s optimalizovaným filtračním mechanismem režim pro odfiltrování elektrochirurgie | ano |  |
| Detekce alespoň základních EKG arytmií dle specifikace: Asystola, VFIB/VTAC, Kuplet, VT>2, Bigeminie, Trigeminie, Ventrikulární rytmus, R na T, PVC, Tachy, Brady, Chybějící ozy, Nepravidelný rytmus, Vbrady, PNC (nezachycena stimulace – po stimulaci není QRS během 300ms), PNP (stim. nestimuluje – Po komplexu QRS není zjištěna stimulace v rozmezí 1,75krát interval RR) | ano |  |
| Analýza ST segmentu | ano |  |
| Ochrana proti defibrilaci na EKG obvodu | ano |  |
| Doba obnovení činnosti EKG pro defibrilaci maximálně do 5 sekund | ano |  |
| Parametr RESP má volitelný svod I nebo II, z důvodu různorodosti dechů u pacientů (dech hrudní oblastí, dech abdominální oblastí) | ano |  |
| Parametr NIBP má režimy: Manuální režim – spouštění jednorázového měření tlačítkem automatický režim dle předvoleného intervalu v rozsahu 1 až 480 minut minimálně ve 13ti úrovních nepřetržité měření (alespoň 5 minut s intervalem 5 sekund | ano |  |
| Možnost stanovení pulzní frekvence z oscilometrické metody měření NIBP | ano |  |
| Pohotovostní režim (stand-by) | ano |  |
| Výpočet léků a titrační tabulka | ano |  |
| Přehled: grafických trendů (minimálně: tepové frekvence, pulzní tabulkových trendů alarmů NIBP | ano |  |
| Možnost prohlížení minimálně 500 měření NIBP u jednoho pacienta | ano |  |
| Možnost prohlížení minimálně 90 hodin trendů u jednoho pacienta | ano |  |
| Možnost prohlížení minimálně 60 alarmových událostí u jednoho pacienta | ano |  |
| Možnost zobrazení OxyCRG režimu pro neonatalogii | ano |  |
| Ovládací interface SW v českém jazyce | ano |  |

| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu: 8ks - tlakových manžet s univerzální velikostí (pro dospělé) 8ks - SpO2 čidel – prstové 8ks - EKG 3 – svodové 8ks – teplotní čidlo (povrchové) | ano |  |
| --- | --- | --- |

*Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..

Za účastníka zadávacího řízení: 	 ………………………..