| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IROP_I_05_Hybridní inkubátor | 10 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky budou soutěženy hybridní inkubátory 10ks pro oddělení neonatologie v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Základní požadavky na přístroj |  |  |
| Inkubátor má funkce provozu „inkubátor“ i režim „otevřené vyhřívané lůžko“ s aktivním vyhříváním | ano |  |
| Automatická konverze z inkubátoru do lůžka a opačně pomocí ovládacích prvků dostupných na obou stranách přístroje – bez nutnosti obcházet přístroj k provedení konverze | ano |  |
| Plynulá a rychlá změna náklonu lůžka | ano |  |
| Servoregulace teploty vzduchu dle teploty kůže nebo vzduchu (monitorace teploty pacienta pomocí kožní sondy) | v rozsahu min. 23°C – 39°C |  |
| Servoregulace koncentrace kyslíku, včetně měření koncentrace O2 | v rozsahu min. 22 – 65% |  |
| Servoregulace koncentrace vlhkosti, včetně měření vlhkosti | v rozsahu min. 40 – 95 % |  |
| Snadná dezinfekce kompletního systému zvlhčování – hygienicky bezpečný systém zvlhčování | ano |  |
| Víko s výbornou viditelností do inkubátoru, bez neprůhledných rohů a jiných omezení | ano |  |
| Dvojité stěny inkubátoru pro zvýšení izolačních schopností popř. jiná efektivní technologie | ano |  |
| Čelní i oba velké boční panely inkubátoru otevíratelné | ano |  |
| Přístupové porty umožňující přístup ze všech stran (celkem 5 možných portů pro ruce) | ano |  |
| Prostup ventilačních hadic a kabelů bočními prostupy | ano |  |
| Polohovatelná hygienická matrace, vysouvací a otáčecí na obě strany otočným zařízením | ano |  |
| Hlučnost inkubátoru | < 45 dB |  |
| Elektricky výškově stavitelný podvozek s nožním ovládáním z obou stran, vhodné pro stojící i sedící obsluhu | rozsah nastavení min. 30 cm |  |
| Podvozek s odkládací skříňkou – šuplíkem, přístupná z obou stran. Dostatečný prostor pro nohy při práci v sedě | ano |  |
| Podvozek se všemi bržděnými koly pro snadnou manipulaci | ano |  |
| Pojízdné – otočná kolečka | ano |  |
| Použití pro vnitro-nemocniční transport pacienta | ano |  |
| Inkubátor musí při vnitro-nemocničním transportu udržovat nastavenou teplotu, vlhkost i ostatní funkce po dobu min. 30 minut bez závislosti na externím napájení. Zároveň musí být i nezávislým zdrojem energie pro přístroje (např. monitor vitálních funkcí, ventilátor atd.), hlídající a podporující životní funkce během převozu pacienta. | ano |  |
| Záložní zdroj pro transport musí být součásti inkubátoru buď jako integrovaná součást nebo v případě extérního musí být mechanicky pevně propojený (kompatibilní) s daným inkubátorem. Pozn.: V případě extérního záložního zdroje požadujeme 2 kusy extérních záložních zdrojů | ano (Uveďte vaše řešení) |  |
| Držáky na tlakové láhve s plyny (kyslík, vzduch), držáky na přístroje hlídající a podporující životní funkce během transportu a koš na příslušenství pro transport musí být součástí každého jednotlivého inkubátoru nebo součásti mechanicky pevně propojeného záložního zdroje inkubátoru | ano |  |
| Indikátor nabití a průběžného stavu baterie vč. alarmového hlášení zabraňující plného vybití | ano |  |
| Indikátor stavu baterie (u extérního zdroje – indikátor připojení / odpojení baterie od inkubátoru) | ano |  |
| Centrální dotykový displej pro ovládání, zobrazení i monitorování | ano |  |
| Záznam a sledování trendů nastavených a monitorovaných parametrů | min. 24 hodin |  |
| Záznam a sledování trendů hmotnosti | min. 72 hodin |  |
| Filtr čerstvého vzduchu | ano |  |
| Jednoduchá kontrola znečištění filtru | ano |  |
| Akustická a optická signalizace alarmů | ano |  |
| Bezdotykové utišení alarmu (jako prevence přenosu infekce z přístroje na novorozence) i tlačítka na utlumení alarmu | ano |  |
| Rentgenování pacienta – zásuvka pro rentgenovou kazetu | ano |  |

| Integrovaná váha | s rozsahem min. 0,3 – 7 kg |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivní systém tepelné ochrany – tepelný štít při otevření inkubátoru | ano |  |
| Zámky odklopných panelů | ano |  |
| Ohebný držák ventilačních okruhů, 2x odkládací miska uvnitř inkubátoru, otočná polička na příslušenství | ano |  |
| Držák košíku | ano |  |
| Vertikální tyč s variabilním umístněním bez použití nářadí | ano |  |
| Vyšetřovací světlo polohovatelné se zdrojem energie z inkubátoru, s více úrovněmi svícení | ano |  |
| Kryt inkubátoru (světelná i zvuková izolace) | ano |  |
| Nutností je variabilní umístnění velkého množství přídavných přístrojů nutných pro intenzivní péči přímo na inkubátoru, požadujeme tak stabilní systém svislých standardizovaných euro-lišt vlevo i vpravo nebo obdobné řešení standardizovaných lišt | ano |  |
| Polohovací pomůcky pro usnadnění vývoje péče | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..

Za účastníka zadávacího řízení: 	 ………………………..