| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| TP-0199_ skiaskopicko-skiagrafický RTG komplet včetně příslušenství | 1 komplet |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Cena za jeden kus přístroje v Kč bez DPH |  |  |
| Medicínský účel |  |  |
| Dálkově ovládaný skiaskopicko - skiagrafický plně digitální RTG komplet se 2 ks plochými digitálními nedělenými detektory a plně digitálním obrazovým procesem s vysokou rozlišovací schopností. S kompletem je předpoklad provádění základních i speciálních skiagrafických vyšetření, skiaskopická vyšetření v oblasti trávicí trubice (včetně enteroklysy a irigografie), endoskopická, lateroskopická, artrografická, nefrostomie, fistulografie včetně komplikovaných výkonů, základní intervenční výkony v břišní oblasti, uroradiodiagnostická, jednodušší angiografická vyšetření a další výkony pro karlovarský kraj | ano |  |
| Požadované technické parametry |  |  |
| Stěna a pacientský stůl |  |  |
| Možnost dálkového ovládání všech pohybů a funkcí z ovládacího pultu na ovladovně, ale i přímo na vyšetřovací stěně | ano |  |
| Zajištění volného přístupu lékaře a obsluhy k vyšetřovanému pacientovi minimálně ze tří stran stolu | ano |  |
| Karbonový stůl s rozměry desky stolu minimálně 195 x 70 cm a nosností minimálně 250 kg - uveďte | ano |  |
| Možnost motorického sklápění pacientského stolu v rozsahu min. +90°/-45° - uveďte | ano |  |
| Pacientský stůl s možností motorického výškového nastavení pacientské desky v rozsahu min. 50 cm - 100 cm nad úroveň podlahy - uveďte | ano |  |
| Motorický podélný posun desky stolu nebo rentgenky v rozsahu min. 150 cm - uveďte | ano |  |
| Motorický příčný posun desky stolu min. 30 cm - uveďte | ano |  |
| Pacientská lavička (stupátko) umístitelná na pacientský stůl z obou stran a zatížitelná při sklopené stěně ve vertikální pozici min. 200 kg - uveďte | ano |  |
| Podélně motoricky pojízdná snímkovací jednotka s rentgenkou v rozsahu minimálně 110 cm - uveďte | ano |  |
| Otáčení RTG zářiče od + 90° až do – 180° umožňující volný snímek na mobilní (přenosný) detektor | ano |  |
| Maximální vzdálenost desky stolu a povrchu detektoru 10,5 cm - uveďte | ano |  |
| Expozice na pevný digitální plochý dynamický detektor ve stěně o velikosti aktivní plochy minimálně 42 x 42 cm s rozlišením detektoru v matrici cca. 2,8k x 2,8k s maximální velikostí bodu 150 µm a s hloubkou rozlišení šedi minimálně 16 bitů a volbou minimálně tří dalších formátů – zvětšení (ZOOM) k základnímu přehledovému formátu | ano |  |

| Proměnlivá ohnisková vzdálenost SID min. 115 až 150 cm a možnost šikmých snímků v úhlu až ±40° - uveďte | ano |  |
| --- | --- | --- |
| Motorický dálkově ovládaný kompresní systém s odnímatelným pro záření transparentním tubusem | ano |  |
| Vysokofrekvenční generátor a RTG zářič |  |  |
| Pracovní výkon min. 80 kW, rozsah pracovního napětí min. 40 – 150 kV, frekvence min. 100 kHz, možnost velmi krátkých expozic až 1 ms - uveďte | ano |  |
| Konfigurovatelné anatomické programy (orgánová automatika) s volbou min. 30 programů pro každé pracovní místo a mod | ano |  |
| AEC – expoziční automatika s možností libovolného navolení min. 3 samostatných komůrek pro obě pracovní místa (stůl,vertigraf ) | ano |  |
| Vysokorychlostní rentgenka (min. 8 500 ot/min) s vysokou tepelnou kapacitou anody minimálně 750 kHU, tepelnou kapacitou celého krytu rentgenky minimálně 2,4 MHU a výkonem odpovídající generátoru - uveďte | ano |  |
| 2 ohniska o velikosti max. 0,6/1,0 mm a výkonech minimálně 40 a 80 kW, maximální snímkovací napětí 150 kV, rozsah výstupního proudu 1 – 1000 mA - uveďte | ano |  |
| RTG primární automatická a manuální čtvercová clona se světelným znázorněním nastaveného pole technologií LED v závislosti na zvoleném formátu detektoru, laserový lokalizátor, tři přídavné filtry ( o velikosti 0,1 – 0,3 mm Cu), s motorickým manuálním i automatickým nastavením podle orgánové automatiky a minimálně 3 polopropustné klínové otočné filtry pro skiaskopická vyšetření, digitální zobrazení rozměrů pole vyclonění, Cu filtrace a SID | ano |  |
| DAP metr – systém pro měření a zobrazení pacientské dávky měřící komůrkou integrovanou v primární cloně pro obě pracovní místa s rozhraním pro tiskárnu a export dat do PACS a NIS | ano |  |
| Stropní stativ s RTG zářičem |  |  |
| Stropní zářič s RTG zářičem pro plnohodnotné digitální skiagrafické expozice | ano |  |
| Parametry generátoru, nastavení kolimátoru, včetně přídavné filtrace a obrazových parametrů jsou nastavovány automaticky selekcí orgánových programů na systémové konzole | ano |  |
| Podélný pojezd stativu min. 330 cm, příčný pojezd min. 200 cm | ano |  |
| Výškové motorické i manuální nastavení stativu s rentgenkou minimálně 170 cm | ano |  |
| Rotace rentgenky okolo vertikální osy minimálně 330°,okolo horizontální osy minimálně 280°, s aretací po 90° | ano |  |
| Vysokorychlostní rentgenka (min. 8 500 ot/min) s vysokou tepelnou kapacitou anody minimálně 750 kHU, tepelnou kapacitou celého krytu rentgenky minimálně 2,4 MHU a výkonem odpovídající generátoru - uveďte | ano |  |
| 2 ohniska o velikosti max. 0,6/1,0 mm a výkonech minimálně 40 a 80 kW, maximální snímkovací napětí 150 kV, rozsah výstupního proudu 1 – 1000 mA - uveďte | ano |  |

| Vertikální stativ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výškově stavitelný vertikální snímkovací stativ se sekundární jemnou mřížkou minimálně Pb 12:1 a 40 čar/ 1 cm ( ohnisková vzdálenost cca 115 – 180 cm ) | ano |  |
| Nastavení minimální vzdálenosti středu horizontálního paprsku v rozsahu cca 30 – 170 cm nad podlahou | ano |  |
| Sklopná deska vertikálního stativu v rozmezí min. - 20°a max.+90° | ano |  |
| Autotreking – automatické sledování výšky primárního paprsku stropního stativus rentgenkou v závislosti na pozici vertigrafu | ano |  |
| Mobilní bezdrátový detektor | 2 ks |  |
| Expozice na mobilní bezdrátový digitální plochý detektor na vertigrafu i volný snímek v prostoru (na sedačce, lůžku) | ano |  |
| Aktivní plocha mobilního detektoru minimálně 34 x 42 cm s rozlišením detektoru v matrici 2350x2850 s maximální velikostí bodu 150µm a hloubkou rozlišení šedi minimálně 16 bitů, DQE minimálně 65 % (0 lp/mm) | ano |  |
| Bezdrátový přenos pro zobrazení kompletního obrazu | ano |  |
| Hmotnost mobilního detektoru maximálně 3,5 kg - uveďte | ano |  |
| Zpracování obrazu |  |  |
| Kompletní ovládání systému sklopné stěny včetně generátoru, rentgenky, obrazového systému, rentgenky na stropním stativu a digitálních expozic na vertigraf z jedné integrované konzole | ano |  |
| Plně integrované ovládání generátoru pro řízení obou rentgenek do jednoho ovladače sklopné stěny | ano |  |
| Plně digitální obrazový systém s přímou digitalizací obrazu a digitální optimalizací zčernání výsledného obrazu pro online harmonizaci nativních sérií a jednotlivých obrazů | ano |  |
| Výkonné PC s vícejádrovým procesorem a kapacitou minimálně 50 000 snímků v matrici 1024/12bit - uveďte kapacitu | ano |  |
| Plná orgánová automatika a pouze jedna ovládací integrovaná konzole pro snímkování jak na sklopné stěně tak i na vertigrafu v počtu minimálně 500 orgánových programů | ano |  |
| Radiografie – záznam a postprocesing jednotlivých snímků v matrici min. 2.800² / 12 bit na stěně, resp. 2350x2850/12 bit z mobilním detektoru | ano |  |
| Sériové snímkování nativní s volitelnými frekvencemi v rozsahu min. 1 – 8,0 obr./s v matrici min. 1.400² /12 bit - stěna | ano |  |
| Digitální pulzní skiaskopie s minimálně 5 volitelnými frekvencemi v rozsahu min. od 3 do 30 pulsů/s se záznamem a zobrazením v matrici min. 1.024²/12 bit pro snížení dávky na pacienta i obsluhující personál - stěna | ano |  |
| Možnost záznamu, zobrazení a následného exportu v DICOM formátu dynamických skiaskopických sekvencí jako reálné akvizice v délce min. 30 s při maximální frekvenci 30 pulsů/s | ano |  |
| Clonění pomocí grafického znázornění na monitoru pomocí LIH obrazu bez nutnosti RTG záření | ano |  |

| Základní obrazové funkce v postprocesingu - nastavení jasu a kontrastu, zvýraznění hran, inverze obrazu, otáčení obrazu, anotace obrazu, elektronické clony, digitální zvětšení, R/L zobrazení, identifikace pacienta (jméno, narození atd.), | ano |  |
| --- | --- | --- |
| Rozdělení obrazovky na min. 16 obrázků apod. | ano |  |
| Kvantifikace, měření délky, úhlů apod. s automatickou a manuální kalibrací | ano |  |
| 2 ks plochý speciální medicínské černobílé vysocekontrastní LCD monitory( LIVE + Referenční obraz ) s úhlopříčkou min 19“ (rozlišení min. 1,2 Mpix, max. svítivost min. 600 cd/m², neprokládané řádkování, obnovovací frekvence min. 70 Hz) na pojízdném stropním závěsu ve vyšetřovně a 1 ks kontrolní monitor pro LIVE obraz stejné kvality v ovladovně | ano |  |
| Možnost archivace obrazové informace na CD-R a DVD na pozadí ve formátu DICOM, TIFF a AVI s možností vypálení i DICOM prohlížeče | ano |  |
| Připojení k počítačové síti „ethernet“ 1Gbps, kompatibilita s PACS a RIS zadavatele | ano |  |
| Antikolizní systém | ano |  |
| Ochrana proti záření umístěná na rentgence, vyšetřovacím stole a stropním pojízdném závěsu | ano |  |
| Intercom – oboustranné dorozumívací zařízení mezi ovladovnou a vyšetřovnou | ano |  |
| Elektrický rozvaděč s ovládacími tlačítky | ano |  |
| Záruka 3 roky, BTK po dobu záruky zdarma | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………., dne …………..		Za účastníka: 	 ………………………..