| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| TP_5203_Myčka prokládací | 3 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžena myčka prokládací 3 ks pro oddělení Centrální sterilizace, nemocnice Cheb, K Nemocnici 17, KKN,a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Cena za jeden kus přístroje v Kč bez DPH |  |  |
| Prokládací mycí a dezinfekční automat s mycím prostorem o kapacitě min. 10 mycích DIN sít | ano |  |
| Prokládací mycí a dezinfekční automat (dvoudveřový), certifikace dle normy (ČSN) EN ISO 15883-1 (shoda doložena certifikátem) s elektroohřevem | ano |  |
| Vnější rozměry přístroje cca v – 1975 (s kondenzátorem par 2450), š – 900, h – 750 všechny rozměry v mm – uveďte | ano |  |
| Dopředu výklopné celonerezové dveře, variantně celoprosklené dveře - uveďte Vaše řešení | ano |  |
| Mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: Ph neutrální, enzymatické nebo alkalické a minimálně u dvou přístrojů speciální mycí program pro mytí silně znečištěného, zaschlého instrumentária | ano |  |
| Bezpotenciálové kontakty pro řízení odtahu odpadního vzduchu a vypnutí přístroje při špičkovém zatížení elektrické sítě | ano |  |
| Vysokojakostní nerezový mycí prostor a konstrukce přístroje | ano |  |
| Kondenzátory par s vnějším nerez opláštěním | ano |  |
| Elektronická kontrola tlaku vody | ano |  |
| Umožňuje termickou a chemotermickou dezinfekci podle Vyhl. MZ č. 306/2012 Sb. | ano |  |
| Systém s přívodem čisté vody do každé fáze programu, Trojnásobná filtrace mycího roztoku | ano |  |
| Mycí prostory vybavené vždy dvěma nerezovými rameny | ano |  |
| Dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací | ano |  |
| Během mycího cyklu elektricky blokované dveře | ano |  |
| Elektronické, mikroprocesorové volně programovatelné řídící jednotky | ano |  |

| Komunikace na displeji v českém jazyce | ano |  |
| --- | --- | --- |
| Výstupy pro dokumentaci průběhu mycího cyklu s možností tisku nebo připojení na PC (software pro dokumentaci procesů, nezávislou archivaci dat vzdálený monitoring), včetně hardwaru (PC, tiskárna, a potřebné příslušenství), připojení i stávajících sterilizátorů | ano |  |
| Dva přepravní vozíky – výškově nastavitelná kolečka | ano |  |
| Dvě vestavěná dávkovací čerpadla v každém přístroji s možností rozšíření o další dávkovací čerpadlo detergentů – uveďte řešení | ano |  |
| Vestavěný horkovzdušný sušící agregát s aktivními HEPA filtry třídy EU 13 (stupeň filtrace min. 99,99 %) bez nutnosti pravidelných výměn | ano |  |
| Boiler pro předehřátí DEMI vody u každého přístroje | ano |  |
| 2x mycí vozík s 5-ti patry na operační instrumentárium pro přípravu min. 10-ti DIN sít instrumentária v jedné šarži | ano |  |
| Využitelné rozměry odspodu | ano |  |
| u každé myčky 1x vozík k uložení MIC instrumentária do max. délky 600 mm | ano |  |
| Lze umístit minimálně 20 ks dutých nástrojů uveďte |  |  |
| Připojení pro sušení horkým vzduchem |  |  |
| Koš pro rozkládací MIC nástroje, drátěný, na dnu velikost ok max. 3 mm |  |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………., dne …………..		Za účastníka: 	 ………………………..