| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota |  | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- |
| T-2015, T-2017, T-2018 – Operační stoly |  |  |  |
| V rámci veřejné zakázky budou soutěženy operační stoly: T-2015_ gynekologický operační stůl 1 ks T-2017_systémový operační stůl pro gynekologii a ORL 1 ks T-2018_systémový operační stůl pro chirurgii 2 ks pro oddělení nemocnice Cheb, K Nemocnici 17, KKN, a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |  |  |
| Obecné požadavky systémových operačních stolů T-2017, T-2018: |  | 3 ks |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Mobilní systémový elektromechnický operační stůl s výměnnou pracovní deskou |  | ano |  |
| Systém u každého stolu obsahuje 1x mobilní základnu, 2x pracovní desku, 2x výškově nastavitelný transportér pracovních desek |  | ano |  |
| Elektromechnické ovládání pracovní desky |  | ano |  |
| Všechny elektrické pohyby ovládány prostřednictvím jednoho bezdrátového dálkového ovladače a záložního kabelového ovládání všech pohybů operačního stolu |  | ano |  |
| Indukční dobíjení bezdrátového dálkového ovladače |  | ano |  |
| Dálkové ovladače vybaveny displayem se zobrazením přibližné hodnoty elektricky nastavitelných veličin, signalizací stavu akumulátorů operačního stolu a u bezdrátového ovladače stavu akumulátoru tohoto ovladače |  | ano |  |
| Uživatelem možnost individuálního naprogramování pomocí dálkových ovladačů minimálně 4 poloh operačního stolu dosažitelné poté jednotlačítkovou volbou na ovladačích |  | ano |  |
| Dostupná přednastavená „Nulová poloha“ elektricky ovládaných pohybů na dálkových ovladačích. |  | ano |  |
| Vypínání operačního stolu na základně i pomocí dálkových ovladačů. |  | ano |  |
| Operační stůl vybaven režimem spánku pro úsporu energie akumulátorů |  | ano |  |
| Operační stůl vybaven akumulátory s kapacitou pro cca 7 dní běžného provozu a integrovanou nabíječkou akumulátorů ze sítě 230V/50Hz |  | ano |  |
| Mobilita stolu zajištěna integrovanými kolečky v základně stolu, chráněnými nerezovým krytem základny proti znečištění. Minimálně 2 kolečka rejdovací. Aretace stolu proti pohybu ve všech směrech zajištěna jedním pohybem. |  | ano |  |
| Po stranách obou nožních, středového a zádového segmentu umístěny eurolišty pro uchycení příslušenství. |  | ano |  |
| Nosnost stolu s příslušenstvím |  | min. 220kg (uveďte) |  |

| Pracovní plocha pokryta odnímatelným antidekubitním čalouněním minimální tloušťky 7 cm. Vícevrstvá (sendvičová) výplň čalounění zahrnující viskoelastickou pěnu v tloušťce minimálně 2 cm. Spoje čalounění zajištěny proti vniknutí tekutin do výplně. | ano |  |
| --- | --- | --- |
| Mobilní základna | 3 ks |  |
| Elektricky ovládané pohyby: Zdvih pracovní desky v rozsahu minimálně 380 mm Náklon Trendelenburg-antitrendelenburg 25° Laterální naklápění 20° | ano |  |
| Základna stolu umožňující pohyb pomocí vlastních integrovaných koleček bez nutnosti použití transportéru pracovních desek | ano |  |
| Transportér pracovních desek | 6 ks |  |
| Elektricky stavitelná výška | ano |  |
| Ovládání ručním ovladačem | ano |  |
| Napájení z akumulátorů, integrovaná nabíječka ze sítě 230V/50Hz | ano |  |
| Signalizace stavu akumulátorů | ano |  |
| Nosnost transportéru | Min. 220kg uveďte |  |
| Pracovní deska kostní sál | 2 ks |  |
| 1 ks pěti-segmentová deska (hlavový, zádový, pánevní a dělený nožní díl), oboustranně odnímatelné ramenní části zádového segmentu pro snadný přístup operatéra k rameni pacienta, fixace hlavy typu helma s fixačními pásy pro zajištění stability pacienta při odejmutém ramenním segmentu | ano |  |
| 1 ks pěti-segmentová deska (hlavový, zádový, pánevní a dělený nožní díl) | ano |  |
| Plně odnímatelné nožní segmenty a hlavový segment | ano |  |
| Elektricky ovládané pohyby pracovní desky: Vyklápění zádového segmentu v rozsahu +60° až - 25° | ano |  |
| Manuálně ovládané pohyby pracovní desky: Hlavový segment: – vyklápění +/- 30°, laterální posuv, výsuv v podélné ose pracovní desky (dle výšky pacienta), výšková stavitelnost rovnoběžně se zádovým segmentem Nožní segmenty – polohování nožního segmentu kolem horizontální osy + 30° až - 90°, vyklápění do stran kolem vertikální osy 0° až 90° | ano |  |
| Příslušenství kostní sál |  |  |
| Anesteziologický rám s prodloužením | 2 ks |  |
| Úchyt ruky na lištu | 2 ks |  |
| Opěrka ruky infúzní | 2 ks |  |
| Infúzní stojan | 2 ks |  |
| Kurt na fixaci těla | 2 ks |  |
| Poutací pás krátký | 2 ks |  |
| Boční opěrka stavitelná | 2 ks |  |
| Ledvinový můstek | 1 ks |  |
| Pojízdný stojan na příslušenství | 1 ks |  |
| Stolek pod ruku s teleskopickou opěrkou na podlahu | 1 ks |  |
| Gynekologická opěrka nohy s poutacími pásy | 2 ks |  |
| Nerezová miska s držákem | 1 ks |  |
| Kroužek pod hlavu | 2 ks |  |
| Fixace hlavy pro použití odnímatelných ramenních dílů | 1ks |  |
| Extenzní nástavce – dolní končetiny | 1 sada |  |
| Extenzní nástavce – horní končetiny | 1 sada |  |
| Vozík na extenzní příslušenství | 1 ks |  |
| Pracovní deska chirurgický sál | 2 ks |  |
| 2 ks pěti-segmentová deska (hlavový, zádový, pánevní a dělený nožní díl) | ano |  |
| Plně odnímatelné nožní segmenty a hlavový segment | ano |  |
| Elektricky ovládané pohyby pracovní desky: Vyklápění zádového segmentu v rozsahu +60° až - 25° | ano |  |
| Manuálně ovládané pohyby pracovní desky: Hlavový segment: – vyklápění +/- 30°, laterální posuv, výsuv v podélné ose pracovní desky (dle výšky pacienta), výšková stavitelnost rovnoběžně se zádovým segmentem Nožní segmenty – polohování nožního segmentu kolem horizontální osy + 30° až - 90°, vyklápění do stran kolem vertikální osy 0° až 90° | ano |  |
| Příslušenství chirurgický sál |  |  |
| Anesteziologický rám s prodloužením | 2 ks |  |
| Úchyt ruky na lištu | 2ks |  |
| Opěrka ruky infúzní | 2 ks |  |
| Infúzní stojan | 2 ks |  |
| Kurt na fixaci těla | 2 ks |  |
| Poutací pás krátký | 2 ks |  |
| Boční opěrka stavitelná | 2 ks |  |
| Ledvinový můstek | 1 ks |  |
| Pojízdný stojan na příslušenství | 1 ks |  |
| Gynekologická opěrka nohy s poutacími pásy | 2 ks |  |
| Prodloužení středového segmentu | 1 ks |  |
| Kalota s úchytem | 1 ks |  |
| Kroužek pod hlavu | 2 ks |  |
| Pracovní deska gynekologický a ORL sál | 2 ks |  |
| 2 ks šesti-segmentová deska (hlavový, horní zádový, dolní zádový pánevní a dělený nožní díl) | ano |  |
| Plně odnímatelné nožní segmenty, hlavový segment a horní zádový segment | ano |  |
| Elektricky ovládané pohyby pracovní desky: Vyklápění zádového segmentu v rozsahu +60° až - 25° | ano |  |
| Manuálně ovládané pohyby pracovní desky: Hlavový segment: – vyklápění +/- 30°, laterální posuv, výsuv v podélné ose pracovní desky (dle výšky pacienta), výšková stavitelnost rovnoběžně se zádovým segmentem Nožní segmenty – polohování nožního segmentu kolem horizontální osy + 30° až - 90°, vyklápění do stran kolem vertikální osy 0° až 90° | ano |  |
| Příslušenství gynekologický a ORL sál |  |  |
| Anesteziologický rám s prodloužením | 2 ks |  |
| Úchyt ruky na lištu | 2ks |  |
| Opěrka ruky infúzní | 2 ks |  |
| Infúzní stojan | 2 ks |  |
| Kurt na fixaci těla | 2 ks |  |
| Poutací pás krátký | 2 ks |  |
| Ledvinový můstek | 1 ks |  |
| Pojízdný stojan na příslušenství | 1 ks |  |
| Polohovatelné opěrky nohou PAL-PRO | 1 sada |  |
| Prodloužení středového segmentu | 1 ks |  |
| Nerezová miska s držákem | 1 ks |  |
| Opěrka rukou operatéra – ORL (pár) | 1 ks |  |
| Kalota s úchytem | 1 ks |  |
| Gelová podložka hlavy | 1 ks |  |
| Rám na ústní rozvěrač | 1 ks |  |
| Podkova kaloty – pro děti | 1 ks |  |
| Gelový kroužek pod hlavu | 1 ks |  |

| Gynekologický operační stůl mobilní T-2015 | 1 ks |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| šesti-segmentová deska, (hlavový, horní zádový, dolní zádový pánevní a dělený nožní díl) | ano |  |  |
| Plně odnímatelné nožní segmenty a hlavový segment | ano |  |  |
| Odnímatelný horní zádový segment a jeho nahrazení hlavovým segmentem při operacích na gynekologických opěrkách, (zkrácená délka stolu) | ano |  |  |
| Elektromechanické polohování pracovní desky | ano |  |  |
| Elektricky ovládané pohyby: Zdvih pracovní desky v rozsahu minimálně 380 mm Náklon Trendelenburg-antitrendelenburg 25° Laterální naklápění 20° | ano uveďte |  |  |
| Operační stůl vybaven akumulátory s kapacitou pro cca 7 dní běžného provozu a integrovanou nabíječkou akumulátorů ze sítě 230V/50Hz | ano |  |  |
| Všechny elektrické pohyby ovládány prostřednictvím jednoho bezdrátového dálkového ovladače a záložního kabelového ovládání všech pohybů operačního stolu | ano |  |  |
| Indukční dobíjení bezdrátového dálkového ovladače | ano |  |  |
| Dálkové ovladače vybaveny displayem se zobrazením přibližné hodnoty elektricky nastavitelných veličin, signalizací stavu akumulátorů operačního stolu a u bezdrátového ovladače stavu akumulátoru tohoto ovladače | ano |  |  |
| Dostupná přednastavená „Nulová poloha“ elektricky ovládaných pohybů na dálkových ovladačích. | ano |  |  |
| Uživatelem možnost individuálního naprogramování pomocí dálkových ovladačů minimálně 4 poloh operačního stolu dosažitelné poté jednotlačítkovou volbou na ovladačích | ano |  |  |
| Vypínání operačního stolu na základně i pomocí dálkových ovladačů. | ano |  |  |
| Operační stůl vybaven režimem spánku pro úsporu energie akumulátorů s nastavitelným intervalem automatického vypnutí při nečinnosti | ano |  |  |
| Manuálně ovládané pohyby: Hlavový segment: – vyklápění +/- 30°, laterální posuv, výsuv v podélné ose pracovní desky (dle výšky pacienta), výšková stavitelnost rovnoběžně se zádovým segmentem Nožní segmenty – vyklápění do stran kolem vertikální osy 0° až 90°, Zachováno manuální vyklápění kolem horizontální osy +30° až -90°. | ano |  |  |
| Vyklápění zádového segmentu + 60° až -25° | ano |  |  |
| Mobilita stolu zajištěna integrovanými kolečky v základně stolu, chráněnými nerezovým krytem základny proti znečištění. Minimálně 2 kolečka rejdovací. Aretace stolu proti pohybu ve všech směrech zajištěna jedním pohybem. | ano |  |  |
| Po stranách obou nožních, středového a zádového segmentu umístěny eurolišty pro uchycení příslušenství. | ano |  |  |
| Nosnost stolu s příslušenstvím | Min. 220 kg (uveďte) |  |  |

| Pracovní plocha pokryta odnímatelným antidekubitním čalouněním minimální tloušťky 7 cm. Vícevrstvá (sendvičová) výplň čalounění zahrnující viskoelastickou pěnu v tloušťce minimálně 2 cm. Spoje čalounění zajištěny proti vniknutí tekutin do výplně. | ano |  |
| --- | --- | --- |
| Příslušenství gynekologický sál |  |  |
| Anesteziologický rám s prodloužením | 1 ks |  |
| Úchyt ruky na lištu | 1ks |  |
| Opěrka ruky infúzní | 2 ks |  |
| Infúzní stojan | 1 ks |  |
| Kurt na fixaci těla | 1 ks |  |
| Poutací pás krátký | 2 ks |  |
| Pojízdný stojan na příslušenství | 1 ks |  |
| Polohovatelné opěrky nohou PAL-PRO | 1 sada |  |
| Nerezová miska s držákem | 1 ks |  |
| Záruka minimálně 3 roky, BTK po dobu záruky zdarma pro všechny stoly a příslušenství | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………., dne …………..		Za účastníka: 	 ………………………..