| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-4449_Centrifuga univerzální stolní | 3 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky budou soutěženy centrifugy: 1ks pro oddělení klinické biochemie, 2ks pro transfúzní oddělení do nemocnice v Chebu, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Rutinní stolní centrifuga | ano |  |
| Membránová klávesnice | ano |  |
| LCD displej pro zobrazení nastavených údajů | ano |  |
| Nerezová vnitřní komora | ano |  |
| Výkyvný rotor | ano |  |
| 4x závěs | min. 100 ml/ závěs |  |
| 4x redukční kontejner | 7x10ml (7 zkumavek) |  |
| Možnost použití zkumavek do velikosti (výška/průměr): | 120mm / 17mm |  |
| Kapacita | min. 400 ml |  |
| Otáčky | min. 3800 rpm |  |
| RCF | min. 3000 xg |  |
| Programovatelná | ano |  |
| Časovač | ano |  |
| Imbalační senzor | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..