|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specifikace dodávky** | **Požadovaná hodnota** | **Nabízená hodnota\***  **Splněno ANO/NE** |
| **T-1510\_Kardiotokograf** | **5ks** |  |
| V rámci veřejné zakázky budou soutěženy kardiotokografy a to 5 ks pro oddělení gynekologicko-porodnické z toho 3 ks kardiotokograf + 2 ks kardiotokograf s telemetrickým systémem sond, nemocnice Cheb, K Nemocnici 17, KKN a.s.  **Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže.** | |  |
| ***Obchodní název a typové označení přístroje*** | |  |
| ***Výrobce přístroje*** | |  |
| **Základní požadavky na přístroj** |  |  |
| Neinvazivní kontinuální měření srdeční frekvence plodů, děložní aktivity rodičky a životních funkcí rodičky (MEKG, MSPO2, NIBP, pulsní frekvence) integrované v jednom zařízení pro použití v antepartální, intrapartální a postpartální fázi | ano |  |
| Sondy součástí dodávky 1x TOCO, 2 x ultrazvuková pro snímání dvojčat, připojené kabelovým způsobem | ano |  |
| Obrazovka minimálně 6“ s dotekovým ovládáním | ano |  |
| Ovládání pomocí dotykové obrazovky nebo pomocí rotačního ovládacího tlačítka nebo obou těchto ovládacích prvků | ano |  |
| Integrovaný modul přímého měření srdeční frekvence plodu skalpovými elektrodami a nitroděložních stahů | ano |  |
| Analýza KTG záznamu | ano |  |
| **Vkládání poznámek do záznamu**  Poznámka bude zanesena do záznamu:   1. Pouze značka 2. Značka s předdefinovanou poznámkou, kterou si uživatelé mohou vybrat z vyskakovací nabídky. Obsah předdefinovaných poznámek si mohou uživatelé definovat sami.   Poznámky slouží účelům označení podaných léků, označení změny stavu plodu, označení změny stavu rodičky atd. | ano |  |
| Záznam na termocitlivý skládaný papír integrovanou termotiskárnou | ano |  |
| Digitální zobrazení aktuální tepové frekvence | ano |  |
| Jasné oddělení signálu srdeční frekvence dvojčat | ano |  |
| Manuální (tlačítko) i automatická (z US sondy) detekce pohybu plodů | ano |  |
| Integrovaná paměť v přístroji na ukládání natočených záznamů minimálně 7 hodin záznamu | ano  (uveďte) |  |
| Funkce pro upozornění uživatele při monitoraci dvojčat,  na snímání jednoho plodu oběma US sondami (překrývání signálů) | ano |  |
| Verifikace kanálů mezi plody a mezi matkou a plody | ano |  |
| Uživatelská editace alarmových mezí u měřených parametrů životních funkcí | ano |  |
| Sondy US a TOCO voděodolné (nepřetržitý ponor do vody hloubky 50 cm po dobu minimálně 3 hodiny) | ano |  |
| Software v českém jazyce | ano |  |
| **Telemetrie ke kardiotokografu** | **2 ks** |  |
| Telemetrické rozhraní pro zajištění komunikace KTG a telemetrických sond a nabíjení telemetrických sond | ano |  |
| Kontinuální záznam v reálném čase z KTG telemetrických sond na KTG monitor pro aktuální nahlížení měřených parametrů telemetrickými sondami a monitorem | ano |  |
| Monitorace dvojčat (2 ks US sondy a 1 ks TOCO sonda) | ano |  |
| Provoz telemetrických sond minimálně 7 hodin z plně nabitých baterií sond | ano |  |
| Snímání MEKG (2 svody) z telemetrických sond nebo snímání tepové frekvence přímo z telemetrických sond pro hlídání překrývání signálů fetální a mateřské tepové frekvence | ano |  |
| Pojízdné vozíky (s brzdou na minimálně dvou kolečkách) pro převážení všech 5-ti kardiotokografů a telemetrie včetně dokovací-dobíjecí stanice, u dvou kusů kardiotokografů vybavených telemetrickým systémem sond bude vozík rozšířený o polici/rameno pro upevnění dokovací stanice a telemetrických sond | ano |  |
| **Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu** | **ano** |  |

*\*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.*

V ……………. dne ………….. Za uchazeče: ………………………..