|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specifikace dodávky** | **Požadovaná hodnota** | **Nabízená hodnota\***  **Splněno ANO/NE** |
| **T-1107\_Přístroj resuscitační\_neopuff** | **2 ks** |  |
| V rámci veřejné zakázky budou soutěženy 2 ks **T-1107\_přístroj resuscitační\_neopuff** pro novorozenecké oddělení nemocnice V Chebu,  K Nemocnici 17, KKN a.s.  **Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže.** | |  |
| **Obchodní název a typové označení přístroje** | |  |
| **Výrobce přístroje** | |  |
| ***Cena za jeden kus přístroje v Kč bez DPH*** | |  |
| **Základní požadavky na přístroj** | |  |
| Novorozenecká resuscitační sada obsahuje T-resuscitátor, směšovač O2/vzduch\* \*\*  ***\*zadavatel připouští variantu integrovaného systému a to mixér s T – resuscitátorem jako jeden celek***  ***\*\*zadavatel však nepřipouští přístroje s omezenou dobou použitelnosti (expirace)*** | ano |  |
| T-resuscitátor s precizním, nastavením pojistného tlaku a špičkového inspiračního tlaku (PIP) | V rozsahu min.  -10 až 80 cm H2O |  |
| Lehký pacientský T – kus s integrovaným PEEP ventilem k jednoduché resuscitaci dech za dech ucpáváním palcem | ano |  |
| Možnost připojení masky nebo ET kanyly | ano |  |
| Snadná montáž i demontáž bez použití nářadí | ano |  |
| **Směšovač vzduchu** |  |  |
| Přesný směšovač kyslík/vzduch s kontinuálním nastavováním FiO2 | V rozsahu  min. 0,21 – 1,0 |  |
| Průtokoměr směšovače mixované směsi dýchacího plynu | V rozsahu  min. 0 – 15 l/minutu |  |
| **Příslušenství** |  |  |
| Pacientská jednorázová dýchací hadice s dýchacím T-kusem | ano |  |
| Přívodní hadička pro přívod mixované směsi dýchacího plynu do T-resuscitátoru\*  ***\*zadavatel připouští variantu integrovaného systému a to mixér s T – resuscitátorem jako jeden celek*** | ano |  |
| Testovací plíce pro nastavení pojistného tlaku a dýchacích tlaků PIP a PEEP.  ***\*Zadavatel umožnuje test pro nastavení pojistného tlaku bez nutnosti nákupu testovacích plic*** | ano |  |
| Jednorázová resuscitační maska v 3 velikostech | ano |  |
| Uchycení resuscitačních přístrojů:  2ks - uchycení na tyčový stojan | ano  (2ks) |  |
| **Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu** | **ano** |  |

*\*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.*

V ……………. dne ………….. Za uchazeče: ………………………..