| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-0130_RTG přístroj pojízdný - C rameno | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen RTG přístroj mobilní – C rameno pro chirurgické operační sály v Chebu, KKN a.s., K Nemocnici 17, Cheb Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Cena za jeden kus přístroje v Kč bez DPH |  |  |
| Základní požadavky |  |  |
| Výkonný pojízdný RTG přístroj s C-ramenem, vysokofrekvenčním generátorem, s dokonalým rozlišením a vysokou ostrostí obrazu a velmi snadným ovládáním a dobrou mobilitou k využití na operačních sálech, s plochým detektorem (DR technologie – tzv. flat panel) pro kvalitní zobrazení bez zkreslení. |  |  |
| Technické parametry přístroje |  |  |
| plně vyvážené v každé poloze | ano |  |
| motorický vertikální pohyb | min. 400 mm |  |
| horizontální pohyb | min. 200 mm |  |
| orbitální pohyb 130° | min. -40/+90° |  |
| boční naklápění v rozsahu | min. ±200° |  |
| vzdálenost fokus-Flat panel (SID) | min. 90 cm |  |
| vnitřní hloubka C ramene | min. 70 cm |  |
| Rentgenka |  |  |
| Jednoohnisková nominální velikost 0,5 – 07 mm | Ano uveďte |  |
| Nominání napětí 100 – 120 kV | Ano uveďte |  |
| Optický úhel anody 8 - 10° | Ano uveďte |  |
| Monitorování zátěže rentgenky | ano |  |
| Základní filtrace 3 mm AL/ 0,1mm Cu | Ano uveďte |  |
| Generátor |  |  |
| Vysokofrekvenční generátor | ano |  |
| Nominální výkon | min. 2.2 kW |  |
| Rozsah napětí minimálně 50 – 100 kV | Ano uveďte |  |
| Proud pro snímkování minimálně 0,5 – 25 mA | Ano uveďte |  |
| Frekvence inventoru v rozmezí 15 – 30 kHz | Ano uveďte |  |
| Pulsní frekvence snímků v rozsahu | min. 1-20/s pulsů uveďte |  |

| Akvizice a zpracování obrazu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Flat panel s detekční plochou | min.30x30 cm |  |
| Rozlišení panelu | min.1500x1500 pixelů |  |
| Ovládání | TFT monitor dotykový |  |
| Monitory zobrazovací: |  |  |
| - dva ploché monitory TFT, min. 18" nebo jeden monitor umožňující zobrazení dvou snímků zároveň | ano |  |
| - antireflexní, antistatické, automatické nastavení jasu podle vnějšího prostředí | ano |  |
| - kontrast poměr min. 900:1 | ano |  |
| integrovaný laserový zaměřovač | ano |  |
| 1/2 dávka - možnost jednotlačítkové redukce dávky (záření) předdefinované orgánové automatiky | ano |  |
| minimalizace dávky RTG záření při optimalizaci obrazu | ano |  |
| ruční spínač pro ovládání expozice | ano |  |
| nožní spínač: dvojitý nožní spínač - skiaskopie/uložení | ano |  |
| post processing: zoom, rotace, inverze, redukce šumu | ano |  |
| digitální rotace obrazu - nezávislost polohy objektu vůči zesilovači | ano |  |
| Další požadavky |  |  |
| měřicí software (DAP metr) | ano |  |
| záznam dávky s možností uložení a zobrazení na snímku | ano |  |
| Archivace |  |  |
| databáze: |  |  |
| - popis pacienta, katalog s možností mozaiky až 16 snímků | ano |  |
| vyhledávání/zápis pacientských dat k obrazu | ano |  |
| výstup obrazu na USB | ano |  |
| CD/DVD mechanika | ano |  |
| DICOM 3.0 (Storage,Worklist) | ano |  |
| Možnost sterilního krytí přístroje | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů, případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	……………………..