| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-0301_Přístroj ultrazvukový, pojízdný | 3ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen T-0301_Přístroj ultrazvukový, pojízdný – 3 ks pro oddělení dětské, interní a gynekologicko porodnické nemocnice Cheb, K Nemocnici 17, KKN,a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |  |
| T-0301_Přístroj ultrazvukový, pojízdný 1 ks |  | Oddělení dětské |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Cena za jeden kus přístroje v Kč bez DPH |  |  |
| Plně digitální ultrazvukový diagnostický systém | ano |  |
| Dobrá mobilita přístroje, snadné manévrování | ano |  |
| LED monitor min. 21“ | ano |  |
| Konektory pro připojení minimálně 4 ultrazvukových sond | ano |  |
| Ovládací panel s podsvícením ovládacích prvků pomocná dotyková obrazovka cca 12“ | ano |  |
| Vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu) | ano |  |
| Zvětšování obrazu a zoom včetně horizontálního/vertikálního posunu | ano |  |
| Automatická optimalizace 2D obrazu, automatická optimalizace dopplerovských parametrů | ano |  |
| Obrazová paměťová smyčka | ano |  |
| Trasování spektrální křivky s automatickými výpočty hodnot v zastaveném i v aktivním režimu ( S,D, S/D, PI,RI ) | ano |  |
| Programové vybavení pro obecná měření a výpočty ( délka, plocha, objem, % stenozy , IMT | ano |  |
| Kompletní programové vybavení pro kardiologické aplikace a diagnostiku | ano |  |
| Tvorba databáze pacientských a obrazových dat na interním HDD | ano |  |
| Zobrazovací režimy |  |  |
| Základní 2D zobrazení, duální zobrazení ( 2D/2D ) | ano |  |
| Tkáňové harmonické zobrazení ve 2D | ano |  |
| M-Mode | ano |  |
| Spektrální pulsní doopler ( PW ) s možností steeringu na lineární sondě, kontinuální doppler ( CW ), barevné mapování ( CFM colour doppler, PD power angio doppler) | ano |  |
| Triplexní režim ( současné zobrazení 2D, barevného mapování a FFT spektra – pulsní/kontinuální doppler) | ano |  |

| Tkáňový doppler ( TDI, PW TDI) – barevné dopplerovké a pulsně dopplerovské mapování kinetiky srdečního svalu a cévních struktur | ano |  |
| --- | --- | --- |
| Dokumentační zařízení, archivace a komunikace | ano |  |
| Termotiskárna pro vedení papírové černobílé dokumentace | ano |  |
| Záznam celého vyšetření minimálně na HDD, DVD, USB flash disk | ano |  |
| Interní HDD minimálně 1 TB | Ano Uveďte |  |
| Modul Dicom po komunikaci s PACS/NIS | ano |  |
| Sondy | ano |  |
| Sektorová sonda pro kardiologická vyšetření velkých dětí v rozsahu 2 – 5 MHz | Ano Uveďte |  |
| Sektorová sonda pro kardiologická vyšetření novorozenců a malých dětí v rozsahu 4 – 10 MHz | Ano Uveďte |  |
| Konvexní sonda pro kompletní abdominální vyšetření, v rozsahu minimálně 1 – 6 MHz, nastavitelná hloubka vyšetření min. do 40 cm. | Ano Uveďte |  |
| Mikrokonvexní sonda pro pediatrické a neonatologické aplikace v rozsahu 4 – 11 MHZ | Ano Uveďte |  |
| Lineární sonda pro vyšetření blízkých struktur karotid a cév v rozsahu 5 – 14 MHZ | Ano Uveďte |  |
| Napájení 230 V/50 Hz |  |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..

| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-0301_Přístroj ultrazvukový, pojízdný 1 ks |  | Oddělení interní |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Cena za jeden kus přístroje v Kč bez DPH |  |  |
| Plně digitální ultrazvukový diagnostický systém | ano |  |
| Dobrá mobilita přístroje, snadné manévrování | ano |  |
| LED monitor min. 21“ | ano |  |
| Konektory pro připojení minimálně 4 ultrazvukových sond | ano |  |
| Ovládací panel s podsvícením ovládacích prvků pomocná dotyková obrazovka cca 12“ | ano |  |
| Vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu) | ano |  |
| Zvětšování obrazu a zoom včetně horizontálního/vertikálního posunu | ano |  |
| Automatická optimalizace 2D obrazu, automatická optimalizace dopplerovských parametrů | ano |  |
| Obrazová paměťová smyčka | ano |  |
| Trasování spektrální křivky s automatickými výpočty hodnot v zastaveném i v aktivním režimu ( S,D, S/D, PI,RI ) | ano |  |
| Programové vybavení pro obecná měření a výpočty ( délka, plocha, objem, % stenozy , IMT | ano |  |
| Kompletní programové vybavení pro abdominální a cevní aplikace a diagnostiku | ano |  |
| Tvorba databáze pacientských a obrazových dat na interním HDD | ano |  |
| Zobrazovací režimy |  |  |
| Základní 2D zobrazení, duální zobrazení ( 2D/2D ) | ano |  |
| Tkáňové harmonické zobrazení ve 2D | ano |  |
| M-Mode | ano |  |
| Spektrální pulsní doopler ( PW ) s možností steeringu na lineární sondě, kontinuální doppler ( CW ), barevné mapování ( CFM colour doppler, PD power angio doppler) | ano |  |
| Triplexní režim ( současné zobrazení 2D, barevného mapování a FFT spektra – pulsní/kontinuální doppler) | ano |  |
| Tkáňový doppler ( TDI, PW TDI) – barevné dopplerovké a pulsně dopplerovské mapování kinetiky srdečního svalu a cévních struktur | ano |  |
| Dokumentační zařízení, archivace a komunikace | ano |  |
| Termotiskárna pro vedení papírové černobílé dokumentace | ano |  |
| Záznam celého vyšetření minimálně na HDD, DVD, USB flash disk | ano |  |
| Interní HDD minimálně 1 TB | ano |  |
| Modul Dicom po komunikaci s PACS/NIS | ano |  |
| Sondy | ano |  |
| Abdominální konvexní sonda v rozsahu minimálně 1- 6 MHz, nastavitelná hloubka vyšetření min. do 40 cm | Ano Uveďte |  |
| Punkční sonda lineární nebo punkční nástavec na konvexní sondu | Ano Uveďte |  |
| Modul pro zobrazení a hodnocení elasticity tkání metodou analýzy příčného vlnění (střižná vlna), shearwave elastografie, dostupnost na abdominální konvexní a lineární sondě | Ano |  |
| Biplanární endo rektální sonda v rozsahu 4 – 11 MHz s jedním konektorem (úspora počtu konektorů sond) | Ano Uveďte |  |
| Lineární sonda pro vyšetření blízkých struktur karotid, cév a střeva v rozsahu 5 – 14 MHZ | Ano Uveďte |  |
| Napájení 230 V/50 Hz |  |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu

nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..

| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-0301_Přístroj ultrazvukový, pojízdný 1 ks |  | Oddělení gynekologicko-porodnické |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Cena za jeden kus přístroje v Kč bez DPH |  |  |
| Plně digitální ultrazvukový diagnostický systém | ano |  |
| Dobrá mobilita přístroje, snadné manévrování | ano |  |
| LED monitor min. 21“ | ano |  |
| Konektory pro připojení minimálně 4 ultrazvukových sond | ano |  |
| Ovládací panel s podsvícením ovládacích prvků pomocná dotyková obrazovka cca 12“ | ano |  |
| Vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu) | ano |  |
| Zvětšování obrazu a zoom včetně horizontálního/vertikálního posunu | ano |  |
| Automatická optimalizace 2D , 3/4 D obrazu, automatická optimalizace dopplerovských parametrů | ano |  |
| Obrazová paměťová smyčka | ano |  |
| Trasování spektrální křivky s automatickými výpočty hodnot v zastaveném i v aktivním režimu ( S,D, S/D, PI,RI ) | ano |  |
| Programové vybavení pro obecná měření a výpočty ( délka, plocha, objem, % stenozy , IMT | ano |  |
| Kompletní programové vybavení pro gynekologicko-porodnické aplikace a diagnostiku včetně 3/4 D | ano |  |
| Tvorba databáze pacientských a obrazových dat na interním HDD | ano |  |
| Zobrazovací režimy |  |  |
| Základní 2D zobrazení, duální zobrazení ( 2D/2D ) | ano |  |
| Tkáňové harmonické zobrazení ve 2D | ano |  |
| 4D zobrazení v reálném čase se zvýšenou rychlostí VFR | ano |  |
| M-Mode | ano |  |
| Spektrální pulsní doopler ( PW ) s možností steeringu na lineární sondě, kontinuální doppler ( CW ), barevné mapování ( CFM colour doppler, PD power angio doppler) | ano |  |
| Triplexní režim ( současné zobrazení 2D, barevného mapování a FFT spektra – pulsní/kontinuální doppler) | ano |  |
| Tkáňový doppler ( TDI, PW TDI) – barevné dopplerovké a pulsně dopplerovské cévních struktur | ano |  |
| Dokumentační zařízení, archivace a komunikace | ano |  |
| Termotiskárna pro vedení papírové černobílé dokumentace | ano |  |
| Záznam celého vyšetření minimálně na HDD, DVD, USB flash disk | Ano Uveďte |  |
| Interní HDD minimálně 1 TB | Ano Uveďte |  |
| Modul Dicom po komunikaci s PACS/NIS | ano |  |
| Sondy | ano |  |
| Abdominální konvexní sonda v rozsahu minimálně 1-6 MHz, nastavitelná hloubka vyšetření min. do 40 cm. | Ano Uveďte |  |
| 3D/4D sonda pro prenatální vyšetření v rozsahu 2 – 9 MHz | ano |  |
| Vaginální sonda v rozsahu 3 – 11 MHz | Ano Uveďte |  |
| Napájení 230 V/50 Hz |  |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..