| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| ROP IV_22 - Stacionární RTG přístroj | 1 ks |  |
| Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Základní požadavky |  |  |
| Požadujeme 1 ks digitálního RTG skiagrafického přístroje s přímou digitalizací. | ano |  |
| Zařízení nejvyšší kvalitativní a výkonnostní třídy pro plně digitální skiagrafické RTG pracoviště na principu přímé digitalizace obrazu se stropním stativem pro RTG zářič, pacientským stolem, vertikálním stativem a dvěma pevnými plochými detektory s rozlišením min. 8 Mpix. | ano |  |
| Vysokofrekvenční generátor s expoziční automatikou |  |  |
| Výkon | min. 65 kW |  |
| Rozsah nastavení výstupního napětí | min. v rozsahu 40-150 kV |  |
| Expoziční čas od | 1 ms |  |
| Předvolba expozičních programů pro orgány, s pamětí pro min. 100 programů. | ano |  |
| Vysokorychlostní rentgenový zářič na pojízdném teleskopickém stropním závěsu |  |  |
| Zářič: |  |  |
| Dvě ohniska – malé / velké | 0,6 mm / 1,1 ± 0,1 mm |  |
| Max. výstupní napětí | 150 kV |  |
| Tepelná kapacita anody RTG zářiče | min. 300 kHU |  |
| Tepelná kapacita celé rentgenky | min. 1,3 MHU |  |
| DAP (Dose Area Product) metr | ano |  |
| Závěs: |  |  |
| Podélný posun | min. 335 cm |  |
| Příčný posun | min. 150 cm |  |
| Vertikální pojezd (manuální i motorizovaný): | ano |  |
| Rozsah vertikálního pojezdu | min. 160 cm |  |
| Rotace rentgenky okolo vertikální osy | min. v rozsahu +150°/- 150° |  |
| Rotace rentgenky okolo horizontální osy | min. v rozsahu +120°/- 120° |  |
| Primární clona: |  |  |
| Se světelným znázorněním nastaveného pole | ano |  |
| S motorickým i manuálním nastavením | ano |  |
| S motorickou selekcí přídavné filtrace 0,1 – 0,3 mm Cu | ano |  |
| S rotací | min. v rozsahu +45°/- 45° |  |
| Sledování a nastavení definované vzdálenosti mezi stropním závěsem a stolem nebo vertigrafem | ano |  |
| Detektory a expozice: |  |  |
| Samostatné digitální ploché přímé detektory na obou pracovních místech: vyšetřovací stůl a vertigraf: |  |  |
| Dva pevné detektory s aktivní plochou | min. 42x42 cm |  |
| CSI detektor s nepřímou konverzí | ano |  |
| Velikost pixelu detektoru | max. 150 ųm |  |
| Dozimetrie: |  |  |
| Systém měření dávky na pacienta komůrkou integrovanou v primární cloně, vyhovující požadavkům zák. č. 22/1997Sb. a dalších navazujících předpisů, ve znění pozdějších úprav = DAP | ano |  |
| Pracovní místa: |  |  |
| Vyšetřovací stůl: |  |  |
| Stacionární, motoricky výškově nastavitelný vyšetřovací stůl s plovoucí deskou s minimální absorpcí záření | ano |  |
| Expoziční automatika – min. 3 samostatně volitelné komůrky | ano |  |
| Uživatelsky vyjímatelná mřížka | ano |  |
| Rozsah výškového nastavení | min. v rozsahu 55-85 cm |  |
| Podélný pojezd | min. v rozsahu +48 cm /- 48 cm |  |
| Příčný pojezd | min. v rozsahu +13 cm /- 13 cm |  |
| Nosnost | min. 250 kg |  |
| Clona s jemností mřížky | min. 40 Lp/cm |  |
| Ovládání stolu - nožní pedál | ano |  |
| Autotracking | ano |  |
| Vertigraf: |  |  |
| Expoziční automatika – min. 3 samostatně volitelné komůrky | ano |  |
| Výškově stavitelný, vertikální snímkovací stativ s nastavením centrálního paprsku | ano |  |
| Nad zemí | max. 39 cm |  |
| Naklápění detektoru v rozmezí | min. v rozsahu -15°/ +90° |  |
| Uživatelsky vyjímatelná mřížka | ano |  |
| Držáky pro pacienta | ano |  |
| Automatické sledování výšky primárního paprsku stropního stativu s rentgenkou v závislosti na pozici vertigrafu (výšce pacienta) | ano |  |
| Akviziční stanice s min. jedním monitorem: |  |  |
| Stanice s možností zadávání pacientských dat, s následným zpracováním digitálního obrazu a možnosti uložení obrazů | ano |  |
| Uveďte počet uložených obrazů | min. 1500 |  |
| Posprocesing: jas, kontrast, inverze, zoom, rotace, filtrace, měření úhlů a vzdáleností, zvýrazněn hran, výřez snímku, výběr anatomického pohledu, elektronické popisky, zobrazení dávky | ano |  |
| Automatické ořezávání nebo ztmavení neužitečných oblastí snímku | ano |  |
| Vyšetřovací protokol obsahuje i expoziční parametry - úprava expozičních parametrů jednoho protokolu nesmí mít vliv na expoziční parametry jiného protokolu | ano |  |
| Dorozumívací obousměrné akustické zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou | ano |  |
| Dostupnost náhledu do | 6 s |  |
| Dostupnost plně zpracovaného snímku do | 12 s |  |
| Medicínský LCD monitor | min. 19“ |  |
| Rozlišení monitoru | min. 1280 x 1080 |  |
| Komunikace s PACS: |  |  |
| Store | ano |  |
| Modality Worklist | ano |  |
| MPPS (Modality Performed Procedure Step) | ano |  |
| Print | ano |  |
| Send | ano |  |
| CD/DVD recorder ve formátu DICOM, TIFF | ano |  |
| USB výstup ve formátu DICOM, TIFF | ano |  |
| Rozšíření kapacity centrálního PACS Archivu z důvodu nárůstu objemu dat z nové RDG modality | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..