| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| ROP IV_23 - Mobilní rentgen | 1 ks |  |
| Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Základní požadavky |  |  |
| Požadujeme 1 ks výkonného motoricky pojízdného bateriového plně digitálního DR RTG přístroje pro použití v intenzivní péči, traumatologii, operačním sále a RTG oddělení. | ano |  |
| Technické parametry přístroje |  |  |
| Motorický pojezd přístroje | ano |  |
| Možnost ovládání pojezdu přístroje pomocí ovládacího panelu umístěného na přístupném místě | ano |  |
| Baterie pro napájení pohonu i generátoru (napájení a nabíjení baterie – 230 V) | ano |  |
| Nastavitelné vyvážené rameno s kolimátorem a rentgenkou | ano |  |
| Výsuv ramene s kolimátorem a rentgenkou v rozsahu | min. v rozsahu 70-120 cm |  |
| Rotace sloupu | min. v rozsahu +90°/-90° |  |
| Rotace rentgenky | min. 120° |  |
| Rotace kolimátoru | min. v rozsahu +90°/-90° |  |
| Velmi dobrá mobilita přístroje, jednoduché a jasné ovládání přístroje, plně vyvážené v každé poloze | ano |  |
| DAP (Dose Area Product) metr | ano |  |
| Generátor a rentgenka |  |  |
| Vysokofrekvenční RTG generátor s výkonem | min. 32 kW |  |
| Rozsah nastavení napětí na RTG zářiči využitelné při vyšetření | min. v rozsahu 40-130 kV |  |
| Rozsah nastavení proudu využitelného při vyšetření | min. v rozsahu 10-400 mA |  |
| Nejkratší expoziční čas min. 1ms | max. 1 ms |  |
| Počet ohnisek RTG trubice | min. 1 ohnisko |  |
| Tepelná kapacita anody | min. 120 kHU |  |
| Tepelná kapacita celé rentgenky | min. 1 MHU |  |
| Digitální plochý detektor |  |  |
| Flat detektor s detekční plochou | (35±1) x (43±1) cm |  |
| Wireless propojení detektoru s přístrojem | ano |  |
| Okamžitá pohotovost detektoru ke snímkování (kvůli prevenci úplného vybití). Zadavatel akceptuje tyto řešení: - Výměnná baterie – součástí dodávky 2ks baterií nebo - Možné dobíjení i mimo dobíjecí stanici na přístroji – pomocí záložního dobíjecí kabelu Zadavatel však nepřipouští variantní nabídku. V případě, že uchazeč podá variantní nabídku, bude vyloučen. | ano |  |
| Velikost pixelu | max. 150 μm |  |
| CSI detektor s nepřímou konverzí | ano |  |
| Hmotnost detektoru včetně baterie | max. 5 kg |  |
| Přídavná mřížka na přenosném detektoru (především pro snímkování v oblasti pánve a hrudníku) s automatickou korekcí zobrazení mřížky | ano |  |
| Hmotnost mřížky | max. 2 kg |  |
| Ovládací stanice |  |  |
| Nastavení parametrů a zobrazení snímku na dotykové obrazovce | min. 15“ |  |
| Ovládání hlavních funkcí systému (např. volba typu vyšetření, práce s worklistem a další) | ano |  |
| Možnost manuálního zadání pacientských dat | ano |  |
| Přednastavení uživatelských anatomických programů (typy vyšetření) pro jednoduché zadání, včetně možnosti úpravy předefinovaných parametrů při zadání vyšetření | ano |  |
| Náhled a úpravy snímků před tiskem, tiskové nástroje, export snímků | ano |  |
| Náhled snímku max. do 5 sekund po expozici | ano |  |
| Odeslání snímků do PACS systému po napojení na lokální datovou síť | ano |  |
| DICOM funkce: Storage, Send, Print, Modality Worklist | ano |  |
| Kapacita obrazové paměti | min. 3000 obrazů |  |
| Příslušenství |  |  |
| Jednoduché připojení do libovolné síťové zásuvky s ochranným vodičem | ano |  |
| Dálkové ovládání expozice pro optimální ochranu obsluhujícího personálu před zářením o rozsahu min. 10 m | ano |  |
| Veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |
| Požadavek na mobilní digitální DR RTG přístroj nelze splnit spojením analogového RTG přístroje s digitalizačním systémem |  |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..