| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-8002_Chladnička LAB |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžena sestava lednic 2ks pro transfúzní oddělení Cheb, K nemocnici 17, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry: |  |  |
| Chladící zařízení | 2ks |  |
| Skladovací teplota garantovaná v celém prostoru | Min. rozsah +2°C až +8°C |  |
| Plně nastavitelná teplota v rozmezí | Min. rozsah +2°C až + 8 °C |  |
| Rozměry přístroje (šířka / hloubka / výška)* *zadavatel požaduje pevně stanovené maximální rozměry a to z důvodu: 1) vnitřních rozměrů místností, kde se dané mrazicí boxy budou nacházet 2) pro snadný transport mrazáků do místa plnění | max. 700 cm / max. 800cm / max. 200cm |  |
| Kapacita | min.400l |  |
| Volně stojící laboratorní chladnička | ano |  |
| Automatické odmrazování | ano |  |
| Nucená cirkulace vzduchu garantující homogenní rozložení teploty v celém prostoru lednice | ano |  |
| Rychlý návrat k nastavené teplotě po otevření dveří | ano |  |
| Zařízení je určeno pro provoz s častými vstupy | ano |  |
| Indikátor zapnutí přístroje | ano |  |
| Digitální ukazatel teploty | ano |  |
| Digitální nastavení a zobrazení s přesností 0,5°C | ano |  |
| Akustický alarm při překročení limitu požadované skladovací teploty | ano |  |
| Test funkce alarmu | ano |  |
| Akustický alarm nedovření dveří | ano |  |
| Počet poliček min. 5 * *Zadavatel dále požaduje, aby police (zásuvky) byly volně nastavitelné do různých úrovní | ano |  |
| Možnost napojení na externí teplotní záznamovou jednotku | ano |  |
| Váha | max. 130 kg |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

* Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..

Za účastníka zadávacího řízení: 	 ………………………..