| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-8040_Mrazák podstavný (-250C) LAB |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen mrazák 1ks pro transfúzní oddělení Cheb, K nemocnici 17, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry: |  |  |
| Mrazící zařízení | 1 ks |  |
| Počet šuplíku | 4 |  |
| Skladovací teplota garantovaná v celém prostoru | min. -25 °C |  |
| Rozměry přístroje (šířka / hloubka / výška)* *zadavatel požaduje pevně stanovené maximální rozměry a to z důvodu: 1) vnitřních rozměrů místností, kde se dané mrazicí boxy budou nacházet 2) pro snadný transport mrazáků do místa plnění | max. 60 cm / max. 60cm / max. 82cm |  |
| Volně stojící nízkoteplotní mrazicí box laboratorní MEDILine | ano |  |
| Plně nastavitelná teplota v udávaném rozsahu teploty | ano |  |
| Provozní teplota: provoz do teploty okolí | min. do 30°C |  |
| Statický systém chlazení | ano |  |
| Manuální odmrazování | ano |  |
| Indikátor zapnutí přístroje | ano |  |
| Digitální ukazatel teploty | ano |  |
| Test funkce alarmu | ano |  |
| Digitální nastavení a zobrazení s minimální přesností 0,1°C | ano |  |
| Akustický alarm při překročení limitu požadované skladovací teploty | ano |  |
| Akustický alarm nedovření dveří | ano |  |
| Dveře se zámkem | ano |  |
| Napojení na externí teplotní záznamovou jednotku | ano |  |
| Váha | max. 50 kg |  |
| Úroveň hluku | max. 58 dB |  |
| Elektrické napájení | 220 - 240V |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

* Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..

Za účastníka zadávacího řízení: 	 ………………………..