| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-8048_Mrazák pro uložení transfuzních prostředků |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen mrazák 1ks pro transfúzní oddělení Cheb, K nemocnici 17, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry: |  |  |
| Mrazící zařízení | 1 ks |  |
| Volně stojící nízkoteplotní mrazicí boxy na uchovávání transfuzních přípravků (čerstvé zmrazené plazmy) | ano |  |
| Kapacita | min. 300 vaků (1 vak = 300ml) |  |
| Příslušenství k uskladnění plazem | ano |  |
| Z důvodů snadné manipulace a minimalizace rizika mechanického poškození je požadována výška mezi jednotlivými policemi (zásuvkami) | min. 20cm |  |
| Skladovací teplota garantovaná v celém prostoru | min. -40 °C |  |
| Plně nastavitelná teplota v udávaném rozsahu teploty | ano |  |
| Provozní teplota: provoz do teploty okolí | min. do 35°C |  |
| Automatické odmrazování / z důvodu ochrany plazmy musí být mechanické | ano |  |
| Nucená cirkulace vzduchu garantující homogenní rozložení teploty v celém prostoru. Homogenní rozložení teploty je zajištěno statickým výparníkem, který se skládá chladicích spirál u každé zásuvky. | ano |  |
| Zařízení je určeno pro provoz s častými vstupy. Rychlý návrat k nastavené teplotě po otevření dveří. | ano |  |
| Indikátor zapnutí přístroje | ano |  |
| Digitální ukazatel teploty | ano |  |
| Digitální nastavení a zobrazení s minimální přesností 0,1°C | ano |  |
| Akustický alarm při překročení limitu požadované skladovací teploty | ano |  |
| Test funkce alarmu | ano |  |
| Akustický alarm nedovření dveří | ano |  |
| Výsuvné zásuvky s pojezdem | ano |  |
| Vnitřní úprava nerez | ano |  |
| Napojení na externí teplotní záznamovou jednotku | ano |  |
| Rozměry přístroje (šířka / hloubka / výška)* *zadavatel požaduje pevně stanovené maximální rozměry a to z důvodu: 1) vnitřních rozměrů místností, kde se dané mrazicí boxy budou nacházet 2) pro snadný transport mrazáků do místa plnění | max. 79cm / max. 90cm / max. 200cm |  |
| Váha | max. 190 kg |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

* Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..

Za účastníka zadávacího řízení: 	 ………………………..