| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IROP_I_09a_Plicní ventilátor KV | 3ks |  |
| V rámci veřejné zakázky budou soutěženy 3ks JIP ventilátorů „bedside“ pro oddělení JIP novorozenci v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |
| Výrobce přístroje |  |
| Základní požadavky na přístroj: |  |  |
| JIP ventilátory | 3ks |  |
| Ventilátor pro invazivní a neinvazivní ventilační podporu extrémně nezralých novorozenců až pediatrických pacientů do 30 kg | ano |  |
| Kromě klasických tlakově řízených režimů jako CMV (IPPV), IMV, A/C (SIPPV) a SIMV ventilátor nabízí ventilační režim PSV (SIMV+PSV) | ano |  |
| Nastavení limitu dechového objemu a garanci dechového objemu (VG) s automatickou kompenzací pro úniky okolo ET kanyly | ano |  |
| Plynulé a nezávislé nastavení inspiračního i exspiračního průtoku | ano |  |
| Monitorování tlaku proximálně u Y-kusu | ano |  |
| Objemová / průtoková / talková synchronizace (trigger) | ano |  |
| Dechový objem (Vt) nastavitelný v rozsahu 1 – 500 ml | ano |  |
| Pro novorozence s iRDS vyžadujeme v režimu PSV nastavitelné kritérium ukončení inspirace | min. 5 – 35 % průtoku |  |
| Pro maximální prevenci atelektáze kvůli ztrátě tlaku je potřeba režim nasálního CPAP s automatickou kompenzací úniku okolo nosního „rozhraní“ | ano |  |
| Nasální CPAP aplikovatelný pomocí ventilačních okruhů/aplikačního materiálů s obecně známým označením „nCPAP Infant Flow“, Inspire nebo nFlow | ano |  |
| V režimu „nCPAP“ rozšíření o průtokový trigger | ano |  |
| Rozšíření modulem kapnometrie Microstream | ano |  |
| Rozšíření o přídavnou aplikaci k automatickému určení ideálního naplnění plic, například FOT | ano |  |
| Rozšíření o výkonný systém HFO (efektivní do 20-ti kg) s aktivní exhalací a širokým rozsahem nastavení parametrů. Pro stabilitu oscilačního dechového objemu v celém rozsahu nastavení ve všech hmotnostních kategoriích - oscilátor na základě pístu a membrány | ano |  |
| ovládání přístroje a SW v českém jazyce s dotykovým barevným displejem o úhlopříčce min.10” | ano |  |
| V režimu nCPAP nezbytný variabilní průtok, který se automaticky přizpůsobuje změnám tak, aby byl udržován stabilní tlak v dýchacích cestách | ano |  |
| Nastavení druhé (vyšší) úrovně nasálního CPAPu s nezávislým tlakem a časem (Bipap, DuoPAP, nAPRV) | ano |  |
| K dispozici výběr nasálních kanyl i nasálních masek v minimálně 5-ti velikostech | ano |  |
| Režim O2 terapie / HFNC – nastavitelný kontinuální průtok bez řízení tlaku pro podání průtoku s nasální kanylou, s možností monitorování Paw | ano |  |
| Připojení na stávající rozvod medicinálních plynů (MZ Liberec) | ano |  |
| Grafické zobrazení ventilace na barevném displeji včetně trendů min. 5 dní zpětně | ano |  |
| Rozsáhlé alarmové zabezpečení (akustické, optické) | ano |  |
| Alarmy: akumulátor, zdroj plynu, překročení nastavených parametrů | ano |  |
| Napájení z elektrické sítě (230V/50Hz) i z integrovaného akumulátoru a to na dobu 2,5 hodiny v konvenčních režimech | ano |  |
| Jednoduché ovládaní přístroje a SW v českém jazyce s barevným displejem | ano |  |
| Umístění na pojízdném stojanu nebo vozíku s brzdou, osazeném „eurolištou“ pro připevnění příslušenství s IV stojanem a háky pro hadice i kabely | ano |  |
| Kontinuální automatická úprava FiO2 dle měřené hodnoty SpO2 | ano |  |
| Komunikační porty ventilátoru USB, Ethernet, RS-232 | ano |  |
| Nastavení: |  |  |
| Nastavení PEEP / CPAP nastavuitelný min. v rozsahu v rozsahu 0 – 20 cmH2O, nCPAP, DuoPAP, PIP, PSV, základní průtok, inspirační průtok, inspirační čas, exspirační čas, I:E poměr 1:10; 10:1, dechová frekvence, VG dechový objem, exspirační trigr, koncentrace O2 | ano |  |
| Monitorace: |  |  |
| Velký barevný přehledný displej pro sledování nastavených parametrů, monitoring všech pacientských parametrů | ano |  |
| Sledování křivek průtok – tlak – objem v reálném čase současně | ano |  |
| Smyčky – P/V (tlak/objem); F/V(průtok/objem) | ano |  |
| Měřené parametry – všechny nastavitelné parametry, středný tlak v dýchacích cestách (MAP), minutový objem (MV), mandatorní a spontánní dechový objem (Vt), mandatorní (Vtiman, Vteman) a spontánní (Vtispon), únik okolo ET kanyly, spontánní inspirační čas v PSV režimu, dynamická poddajnost, odpor v dýchacích cestách, C20/C koncentrace O2 | ano |  |

| Požadavky na zvlhčovač |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dual servo zvlhčovač pro přípravu dýchacích směsí na fyziologické hodnoty a to bez jakékoli nadměrného rosení dýchacích hadic | ano |  |
| Zvlhčovač musí být provozovatelný minimálně s komorami od výrobců: Fisher and Paykel, Wilamed, Intersurgical nebo Dräger | ano |  |
| Automatické i manuálně nastavení | ano |  |
| Vyhřívaní inspirační i exspirační větve dýchacího okruhu | ano |  |
| Jednoduché a logické ovládání pomocí tlačítek | ano |  |
| Přehledný barevný TFT displej zobrazující všechny parametry s automatickou úpravou intenzity jasu pro noční režim | ano |  |
| Plně automatický pracovní režim, pro dvě nastavení – „invazivní režim“ (intubovaný pacient) a „neinvazivní režim“ (maska) | ano |  |
| Nastavení míry zvlhčení dýchacího plynu v automatickém režimu alespoň ve třech úrovních | ano |  |
| Manuální pracovní režim – uživatelsky nastavitelná úroveň teplot a zvlhčení | ano |  |
| Separátní nastavení míry vyhřívání exspirační větve dýchacího okruhu | ano |  |
| Funkce přerušení terapie bez ztráty nastavených hodnot a parametrů | ano |  |
| Nastavení teploty dýchacího plynu | min. v rozsahu 28,0 – 40,5 °C |  |
| Automatické alarmy teplot | ano |  |
| Automatický monitoring množství vody ve zvlhčovací komoře s alarmem nízké nebo vysoké hladiny vody | ano |  |
| Součásti přístroje musí být teplotní sonda a elektrický adaptér pro topné dráty (insp. + exsp. větev okruhu) | ano |  |
| Přístroj musí být osazen hákem/nosičem pro zavěšení do běžně používaných držáků zvlhčovačů | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu včetně materiálu pro ventilaci 10 – ti novorozenců na 1ks JIP ventilátoru | ano |  |

*Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..

Za účastníka zadávacího řízení: 	 ………………………..