| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IROP_I_09b_Plicní ventilátor KV | 2 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky budou soutěženy 2ks transportních ventilátorů pro oddělení JIP novorozenci v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |
| Výrobce přístroje |  |
| Základní požadavky na přístroj: |  |  |  |
| Transportní ventilátory | 2 ks |  |
| Novorozenecký transportní ventilátor vhodný i pro nezralé novorozence | ano |  |
| Ventilační režimy minimálně IMV/CPAP s plynule nastavitelnou koncentraci O2 i frekvencí | ano |  |
| Indikátor cyklování | ano |  |
| Alarmy překročení tlaku, rozpojení/nedosažení tlak, selhání dodávky tlakových plynů | ano |  |
| Provoz bez potřeby elektrické energie a dobíjení z 230V – pneumatický pohon bez omezení doby použitelnosti | ano |  |
| Provoz i pouze s jedním tlakovým plynem při zachování plynule nastavitelné koncentrace O2 | ano |  |
| MRI kompatibilní | do 3 T |  |
| Indikátory připojení tlakových plynů | ano |  |
| Držák pro uchycení ventilátoru na tyč nebo eurolištu. Snadná montáž i demontáž bez použití nářadí. | ano |  |
| Kompaktní rozměry max. 10 x 25 x 17cm* *Zadavatel připouští toleranci ±10% | ano |  |
| Nastavení režimů i parametrů ventilace pomocí samostatných otočných ovladačů pro rychlé a jednoznačné nastavení během transportu | ano |  |
| Hmotnost | max. 4 kg |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu včetně materiálu pro ventilaci 10 – ti novorozenců na 1ks transportního ventilátoru | ano |  |

*Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..

Za účastníka zadávacího řízení: 	 ………………………..