| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IROP_I_11a_Nebulizátor (S ohřevem) | 3 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo 3 ks nebulizátorů s ohřevem pro dětské oddělení, nemocnice Karlovy Vary, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Základní požadavky na přístroj |  |  |
| Ultrazvukový nebulizátor s vyhříváním používaný k léčbě horních a dolních cest dýchacích, k podávání inhalačních roztoků a léčiv inhalační cestou | ano |  |
| Kontinuální režim provozu i časově nastavitelný režim provozu | ano |  |
| Displej k nastavení doby inhalace | ano |  |
| Nastavitelný výkon nebulizace a velikost průtoku pacientským okruhem | ano |  |
| Přesné dávkování léčiv pomocí aplikační misky | ano |  |
| Nastavitelné rameno pro pacientskou hadici, pacientská hadice bez ohřevu + přívodní hadice | ano |  |
| Konektor pro připojení vyhřívané pacientské hadice | ano |  |
| Vzduchový a bakteriální filtr (se značkou CE) zaručující vznik mlhy bez baktérii | ano |  |
| Elektronická ochrana běhu naprázdno (bez plováku) | ano |  |
| Uchycení na mobilní stojan | ano |  |
| Technické požadavky nebulizátoru |  |  |
| Časově nastavitelný režim provozu, po uplynutí nastaveného času se přístroj automaticky vypne | 1 – 99 min |  |
| Napájecí napětí | 220-240 V, 50/60 Hz |  |
| Příkon s vyhříváním | max. 90 W |  |
| Frekvence měniče | max. 1.7 MHz |  |
| Vysokofrekvenční výkon výstupu | max. 32 W |  |
| Velikost částic | v rozmezí 0,5 – 6 µm |  |
| Teplota nebulizace | max. 43 °C |  |
| Min. množství kapaliny nebulizované bez použití dodatečných zásobníků | min. 450 ml |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..

Za účastníka zadávacího řízení:	………………………..