| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IROP_I_13_Fototerapeutická lampa | 3 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky budou soutěženy fototerapeutické lampy 3ks pro oddělení JIP novorozenci v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Základní požadavky na přístroj |  |  |
| Výkonové LED moduly | ano |  |
| Životnost zářičů | min. 50 000 hodin |  |
| Světelné spektrum | min. 425 až max. 475 nm |  |
| Ozařovaná plocha | min. 600 x 300 mm |  |
| Hodnota spektrální ozářenosti pro účinnou oblast vlnových délek 425 – 475nm minimálně 2,7 mW/cm2 na vzdálenost 50cm od zdroje záření *tolerance ±5% | ano |  |
| Max. příkon přístroje | 80 W |  |
| Nastavitelný stojan umožňující požadovanou výšku | ano |  |
| Příslušenství |  |  |
| Teplotní čidlo s nastavitelnými mezi alarmu, zabraňující přehřátí pacienta | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu včetně: - Ochranné brýle pro novorozence při aplikaci fototerapie (10ks ke každé lampě) | ano |  |

*Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..

Za účastníka zadávacího řízení: 	 ………………………..