| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IROP_I_04_Transportní inkubátor | 1ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen transportní inkubátor 1ks pro oddělení JIP novorozenci v KV, KKN a.s. Transportní inkubátor představuje pojízdní jednotku intenzivní péče vhodnou pro všechny požadavky převozu. Součástí intenzivního inkubátoru je také monitor vitálních funkcí, ventilátor, 2ks infuzní pumpy, podvozek. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |
| Výrobce přístroje |  |
| Parametry inkubátoru | 1ks |  |
| Režim AIR a monitorování kožní teploty včetně sondy | ano |  |
| Vyšetřovací LED světlo | ano |  |
| Otevírání velkého vstupního čelního panelu i bočního panelu, minimálně 2 dvířka | ano |  |
| Rezervoár pro zvlhčovací houbu, pasivní zvlhčování | ano |  |
| Hlučnost inkubátoru | < 60 dB při hluku v okolí pod 50 dB |  |
| Rychlost proudění vzduchu nad matrací | <20 cm/sec |  |
| Filtr čerstvého vzduchu | ano |  |
| Jednoduchá kontrola znečištění filtru | ano |  |
| Hygienická matrace | max. šířka 39 cm |  |
| Akustická a optická signalizace alarmů | ano |  |
| Ochrana před konvekčními tepelnými ztrátami kojence – dvojitá stěna – dvojité víko | ano |  |
| Víko s výbornou viditelností do inkubátoru a dobrým přístupem z čelní a boční strany | ano |  |
| Integrovaný průtokoměr O2 rotametr | ano |  |
| Otvory pro ruce | min. 2 |  |
| Vstupní otvory pro ventilační hadice, kabely atp. | min. 3 |  |
| Vestavěný akumulátor S automatickou nabíječkou – indikátor stavu Doba provozu min. 2,5 hodiny, při teplotě okolí 20°C Bezúdržbový akumulátor | ano (2ks) |  |

| Matrace s možností vysunout bočním otevíracím panelem Pozn: Důvodem je snadná intubace pacienta během transportu | ano |  |
| --- | --- | --- |
| Police pro monitor (horní), výškově nastavitelný stojan na infuzní sety, nosič příslušenství (sloup) na pravé boční polici podvozku | ano |  |
| Stojan na infuze výškově nastavitelný | ano |  |
| Dva úložné prostory s fixačními pásy pro tlakové lahve s plnícím hrdlem (ventilem) dle ČSN normy | ano |  |
| Automatický přepínač el. napájení z 230V na 12 nebo 24V | ano |  |
| Napájení z 230V i 12-24V včetně přívodních kabelů | ano |  |
| Hliníkový/duralový pojízdní skládací podvozek s polohováním, kompatibilní s „kargo kotvením“ (pro přetížení 10G), obsluhovatelný jednou osobou (dlouhá verze). Včetně manipulačních nosítek pod inkubátor s bočními policemi | ano |  |
| Modul automatické volby zdroje tlakových plynů pro transportní inkubátor a ventilátor (bez přerušení ventilace a aktivace alarmu při změně zdroje tlakových plynů) | ano |  |
| Brašna / ruksak pro příslušenství, rozměry 30x30x55 cm | Tolerance ± 15% |  |
| Fixační popruhy | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu včetně: Kyslíková tlaková lahev 1ks (3l – vysokotlaká verze včetně redukčního ventilu dle ČSN normy) Vzduchová tlaková lahev 1ks (3l – vysokotlaká verze včetně redukčního ventilu dle ČSN normy) | ano |  |
| Požadované parametry monitoru vitálních funkcí (1ks) |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |
| Výrobce přístroje |  |
| Monitorované parametry: SpO2 - technologie Masimo, NIBP, IBP, EKG, Resp., teplota, včetně sond a kabelů pro okamžitý provoz | ano |  |
| Měření kapnometrie pro všechny váhové kategorie | ano |  |
| Monitor vhodný pro novorozence a děti | ano |  |
| Snadná manipulace | ano |  |
| Barevný dotykový displej, ovládání a funkce v českém jazyce | ano |  |
| 3 úrovně alarmů, barevně i zvukově odlišené | ano |  |
| Baterie pro min. 2,5 hodiny provozu | ano |  |
| Integrace do automatického systémového el. napájení transportního systému nebo dodání 2ks baterie pro provoz monitoru | ano |  |
| Přednastavení parametrů pro neonatálního pacienta | ano |  |
| Požadované parametry ventilátorů (1ks) |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Vybavený režimy CPAP,IPPV a IMV | ano |  |
| Trigrovaná ventilace Assist (SIPPV) a SIMV | ano |  |
| Režim PSV s automatickou kompenzací úniku a nastavitelným kritériem ukončení inspirace | min. 5 – 35 % průtoku |  |
| Nasální CPAP a DouPAP (nAPRV) s automatickou kompenzací úniku až do 40 % díky variabilnímu průtoku. Pro použití s nasálním aplikátorem obecně známým jako Inflant Flow | ano |  |
| O2 terapie / HFNC – nastavitelný kontinuální průtok bez řízení tlaku s monitorováním Paw | ano |  |
| Volume Guarantee (objemová garance) obecně známá jako VG | ano |  |
| Objemová / průtoková / tlaková synchronizace (trig) | ano |  |
| Nastavitelný dechový objem (Vt) | v rozsahu min. 1 – 500 ml |  |
| Plynulé a nezávislé nastavení inspiračního a exspiračního průtoku | ano |  |
| Manuální dech spustitelný v každém režimu | ano |  |
| Inteligentní alarmový systém s automatickým nastavením zaručující optimální bezpečnost během transportu s minimalizací zbytečných alarmů | ano |  |
| Ovládání přístroje a SW v českém jazyce | ano |  |
| Vestavěný akumulátor pro nezávislý provoz během transportu na min. 2,5 hodiny a možnost externího napájení z 12 / 24 V | ano |  |
| Držák pro ukotvení v transportním systému | ano |  |
| Integrace do automatického systémového el. napájení 230 V a 12 V transportního systému | ano |  |
| Připojení na modul automatické volby zdroje tlakových plynů transportního systému bez přerušení ventilace při změně zdroje tlakových plynů | ano |  |
| Grafické zobrazení ventilace včetně trendů na barevném dotykovém displeji - kompletní plicní monitoring | ano |  |

| Opční rozšíření o integrovaný modul SpO2 a uzavřenou smyčku automatického řízení SpO2 u pacienta | ano |  |
| --- | --- | --- |
| Rozšíření o průtokový trigr v režimu nCPAP | ano |  |
| Možnosti nastavení PEEP, PIP, FiO2, dechový objem, dechová frekvence, inspirační čas, expirační čas, I:E poměr, koncentrace O2 | ano |  |
| Požadované parametry zvlhčovací jednotky (1ks) |  |
| Zvlhčovací transportní aktivní modul pro ventilátor | ano |  |
| Integrace do automatického systémového elektrického napájení transportního systému | ano |  |
| Požadované parametry odsávací jednotky (1ks) |  |
| Včetně držáků s automatickým nabíjením 12 V pro ukotvení v transportním systému s možností snadného odpojení, bez použití nářadí | ano |  |
| Brašna s popruhem pro přenášení | ano |  |
| Vestavěná baterie pro provoz | min. 45 minut |  |
| Autoklávovatelná nádoba objem 1l s ochranou proti přeplnění | ano |  |
| Integrace do systémového elektrického napájení 230 V a 12 V transportního režimu | ano |  |
| Požadované parametry lineárního dávkovače (2 ks) |
| Spojení až tří perfuzorů do jednoho celku | ano |  |
| Napájení z jednoho zdroje min. 2 dávkovačů | ano |  |
| Použití injekčních stříkaček 2,5,10,20,50 a 60 ml | ano |  |
| Výpočet dávek léčiv | ano |  |
| Knihovna léčiv | ano |  |
| Ovládání v českém jazyce | ano |  |
| Držák umožňující uchycení k horizontálnímu nebo vertikálnímu závěsu | ano |  |
| Automatická ochrana proti samovolnému toku léčiva při výměně injekční stříkačky | ano |  |
| Bateriový zdroj umožňující provoz | min. 8 hodin |  |
| Doplnění kompatibilních volumetrických pump | ano |  |
| Hmotnost jednoho přístroje | max. do 1,6 kg včetně akumulátoru |  |
| Výška jednoho přístroje | max. do 70 mm |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..

Za účastníka zadávacího řízení: 	 ………………………..