| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IROP_I_41A_Sestava mrazáků |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžena sestava mrazáků pro transfúzní oddělení v KV, KKN a.s. (OTS) Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry: |  |
| Mrazící zařízení | 2 ks |  |
| Volně stojící nízkoteplotní mrazicí boxy na uchovávání transfuzních přípravků (čerstvé zmrazené plazmy) | ano |  |
| Kapacita | min. 300 vaků (1 vak = 300ml) |  |
| Přístroj musí splňovat vnitřní rozměry jednotlivých skladovacích boxů pro možnost využití stávajících skladovacích košů zadavatele o pevně daných rozměrech (šířka / hloubka / výška)* ** *** * zadavatel nepřipouští jiné varianty, vyžaduje využití stávajících košů zadavatele na oddělení OTS, které jsou zavedeny a jsou součástí plynulého, bezpečného a efektivního chodu a provozu na OTS. ** účastník zadávacího řízení uvede rozměry skladovacího boxu (šířka / hloubka / výška) *** skladové koše nejsou předmětem dodávky (veřejné zakázky) | rozměry koše: Š:53cm / H:20cm/ V:18cm |  |
| Z důvodů snadné manipulace a minimalizace rizika mechanického poškození je požadována výška mezi jednotlivými policemi | min. 20cm |  |
| Skladovací teplota garantovaná v celém prostoru | min. -41 °C |  |
| Plně nastavitelná teplota v udávaném rozsahu teploty | ano |  |
| Provozní teplota: provoz do teploty okolí | min. do 30°C |  |
| Automatické odmrazování | ano |  |
| Nucená cirkulace vzduchu garantující homogenní rozložení teploty v celém prostoru | ano |  |
| Zařízení je určeno pro provoz s častými vstupy. Rychlý návrat k nastavené teplotě po otevření dveří. | ano |  |
| Indikátor zapnutí přístroje | ano |  |
| Digitální ukazatel teploty | ano |  |
| Digitální nastavení a zobrazení s minimální přesností 0,5°C | ano |  |
| Akustický alarm při překročení limitu požadované skladovací teploty | ano |  |
| Test funkce alarmu | ano |  |
| Akustický alarm nedovření dveří, volitelně | ano |  |
| Dveře, volitelně zámek. | ano |  |
| Vnitřní dvířka pro jednotlivé skladovací boxy (jeden box = jedny dvířka)* ** * zadavatel nepřipouští jinou varianty dvířek a to z důvodů častého přístupu (otvírání) ** varianta jeden box = jedny dvířka minimalizuje negativní vliv na teplotu v okolních boxech | ano |  |
| Vnitřní úprava nerez | ano |  |
| Napojení na externí teplotní záznamovou jednotku | ano |  |
| Přístroj musí splňovat direktivu 93/42/EEC | ano |  |
| Rozměry přístroje* *zadavatel požaduje maximální rozměry a to z důvodu snadného transportu mrazáků do místa plnění – šířka dveří**, výška dveří*** | max. 79 cm** max. 200 cm*** 90 cm ± 20 cm |  |
| Váha | max. 260 kg |  |
| Úroveň hluku | max. 58 dB |  |
| Elektrické napájení | 220 – 240 V |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

* Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..

Za účastníka zadávacího řízení: 	 ………………………..