## AED
Automatický externí defibrilátor (AED)
|  | Uchazeč č.1 | Uchaze č. 2
Přístroj: |  | SaverOne P 360J | LifePak 1000
1. | defibrilátor s vybavením pro použití u dospělých pacientů | ano | ano
2. | možnost rozšíření vybavení pro použití i u novorozenců. | ne | ano
3. | bifázický výboj do 360 Joulů, doba nabíjení na 360 Joulů do 12 vteřin. | ano | ano
4. | nastavení síly výboje dle impedance pacienta | ano | ano
5. | textové, hlasové (v českém jazyce) a vizuální instrukce. | ne | ano
6. | automatické vyhodnocení stavu pacienta, možnost aplikace defibrilačního výboje do dvou minut od zahájení resuscitace | ano | ano
7. | možnost konfigurace sekvence energií defibrilace | ano | ano
8. | možnost rozšířit přístroj o funkci přepínání do manuálního režimu a zobrazovat průběh EKG křivky z defibrilačních elektrod či použitím 3 svodového EKG kabelu se zobrazením hodnoty srdeční frekvence. | ne | ano
9. | LCD displej, minimální velikost 5,5“ pro textové výzvy a vizualizaci, zobrazující základní údaje o resuscitaci, v případě rozšíření pro zobrazování EKG křivky | ano | ano
10. | automatický vnitřní test | ano | ano
Vnitřní paměť přístroje:
11. | uložení údajů min. o dvou pacientech alespoň v rozsahu: záznam události, nepřetržitý záznam EKG a souhrn kódů činností | ano | ano
12. | uložení nepřetržitého monitoringu EKG min. 40 minut | ano | ano
13. | záznam údajů o provedených automatických testech přístroje | ano | ano
14. | možnost přenosu dat do počítače | ano | ano
15. | kapacita paměti přístroje na min. 100 záznamů | ano | ano
Baterie:
16. | vybavena indikátorem stavu kapacity na viditelném místě | ano | ano
17. | jednorázová nenabíjecí | ano | ano
18. | bez nutnosti údržby | ano | ano
19. | životnost baterie minimálně 400 výbojů o hodnotě 200 J | ne | ano
20. | garantovaná životnost baterie při pohotovostním režimu min. 5 let | ano | ano
21. | vizuální upozornění na vybitou baterii nebo nutnost servisního zásahu | ano | ano
|  | ano | ano
Defibrilační elektrody:
22. | kompatibilní s elektrodami používanými ZZS KVK v sanitních vozidlech | ne | ano
23. | možnost přepojení defibrilačních elektrod z nabízeného přístroje do defibrilátorů používaných ZZS KVK pro plynulé pokračování resuscitace | ne | ano
Další požadavky na přístroj:
24. | maximální hmotnost včetně baterie a jednoho páru defibrilačních elektrod 3,5 kg | ano | ano
25. | minimální požadovaná záruka na přístroj 5 let | ano | ano
26. | odolnost přístroje proti pádu z 1 metru, odolnost proti prachu/vodě min. dle IP55 | ne | ano
Příslušenství:
27. | transportní obal s prostorem pro 2 páry elektrod s pevným madlem a popruhem přes rameno | ano | ano
28. | bezúdržbová baterie | ano | ano
29. | dva páry defibrilačních elektrod | ano | ano
30. | záchranářský kit (resuscitační maska, holicí strojek, rukavice, nůžky, desinfekční ubrousek) | ano | ano
31. | návod k obsluze v českém jazyce | ano | ano
32. | Prohlášení o shodě a návod k použití v českém jazyce | ano | ano
Další požadavky:
33. | Zaškolení obsluhy AED | ano | ano

## Trenink AED
Tréninkový automatický externí defibrilátor
|  | Uchazeč č.1 | Uchaze č. 2
Přístroj: |  | SaverOne P 360J | Trainer 1000
1. | automatický externí defibrilátor (AED) určený pro tréninkové účely | ano | ano
2. | schopnost simulace defibrilace pacienta, bez defibrilačního výboje | ano | ano
3. | shodná obsluhoa a shodné menu s nabízeným AED | ne | ano
4. | tvarově a funkčně shodný s nabízeným AED | ne | ano
5. | podsvícený LCD displej | ne | ano
6. | dálkové ovládání pro simulaci stavů pacienta instruktorem | ano | ano
7. | variabilita volených činností pomocí modelových situací | ano | ano
8. | možnost nastavení simulované EKG křivky na displeji přístroje | ano | ano
9. | zobrazení výzvy a doporučení pro KPR na displeji i hlasem | ano | ano
10. | přístroj komunikující s obsluhou v českém jazyce | ano | ano
11. | provoz na plně nabitou baterii min. 3 hodiny | ano | ano
12. | signalizace přístroje v případě nutnosti servisního zásahu | ano | ano
13. | hmotnost přístroje vč. transportního obalu a příslušenství max. 2 kg | ano | ano
Příslušenství:
14. | dálkové ovládání | ano | ano
15. | transportní obal | ano | ano
16. | defibrilační elektrody – min. 5 ks tréninkových defibrilačních elkektrod | ano | ano
17. | nabíječka | ano | ano
Další požadavky:
18. | Zaškolení obsluhy treninkového AED | ano | ano

## Form cena
Formulář pro zpracování nabídkové ceny | [6 empty] | Příloha č. 5
veřejná zakázka
Dodávka automatických externích defibrilátorů 2018
položka | výrobce | typové označení | Cena v Kč bez DPH za 1 ks | počet ks | Cena celkem v Kč bez DPH | DPH v Kč | Cena celkem v Kč vč. DPH
Automatický externí defibrilátor |  |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
Treninkový automatický externí defibrilátor |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Celkem v Kč vč. DPH | [6 empty] | 0