| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-0301_Přístroj ultrazvukový, RDG | 1ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen T-0301_Přístroj ultrazvukový, RDG – 1 ks nemocnice Cheb, K Nemocnici 17, KKN,a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| T-0301_Přístroj ultrazvukový |  |  |
| Nový přístroj, plně digitální s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku | ano |  |
| Přístroj musí být lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření | ano |  |
| Monitor s úhlopříčkou min. 23“typu LED nebo OLED s HD rozlišením 1920 x 1080 | ano |  |
| Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách - výškově, stranově a předo-zadně | ano |  |
| Požadavky na obslužný panel: - výškově a stranově stavitelný (nezávisle na monitoru) - odkládací držáky na min. 5 uzv. sond - vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu) - nutná programovatelnost obslužného panelu uživatelem-přiřazení funkcí jednotlivým ovládacím prvkům | ano |  |
| Součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový displej s úhlopříčkou min. 12“, určený pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí) nutná programovatelnost a konfigurace nabídek dotykového displeje uživatelem včetně definování měřicích postupů a výpočtů | ano |  |
| Hloubka zobrazení systému minimálně do 50 cm |  |  |
| 4 konektorové vstupy pro současné připojení 2D zobrazovacích sond | ano |  |
| Přístroj musí mít možnost rozšíření o vysokofrekvenční matrixovou lineární sondu s min. 18 MHz | ano |  |
| Přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM, DICOM Worklist | ano |  |
| Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření | ano |  |
| Programové vybavení pro provádění všech typů měření požívaných v sonografické diagnostice | ano |  |
| Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání | ano |  |
| Možnost nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce | ano |  |
| Možnost ovládání přístroje pomocí druhé mobilní a přenosné konzole na principu tabletu včetně zobrazení vyšetření v reálném čase | ano |  |
| Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze | ano |  |
| Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin) | ano |  |
| Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu | ano |  |
| Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení | ano |  |
| Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení alespoň 4000 snímků | ano |  |
| Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení dopplerovského záznamu délky alespoň 30 sec | ano |  |
| Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení) | ano |  |
| Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 1TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM | ano |  |
| Možnost připojení externího HDD s kapacitou až do 6 TB | ano |  |
| Přístroj musí být vybaven alespoň 3 x USB výstupem pro připojení externích záznamových zařízení | ano |  |
| Rychlý start systému – studený start do 30 sec., stand-by režim start do 15 sec. | ano |  |
| Přístroj musí pracovat s veškerými uloženými daty v RAW formátu tak, aby bylo možné zpětně upravovat obrazové parametry. | ano |  |
| Přímý RAW data výstup | ano |  |
| B/W printer s digitálním vstupem | ano |  |
| Pravidelný bezplatný update softwarového vybavení | ano |  |
| Možnost dovybavení přístroje o software a hardware pro synchronizované zobrazení ultrazvukového vyšetření s vyšetřením provedeným na CT, MRI přístroji, nebo režim s CT, MRI a UZV obrazem na displeji ultrazvukového přístroje současně. S možností automatické registrace bez nutnosti přilepování senzoru na tělo pacienta. | ano |  |
| Možnost doplnění přístroje o modul pro elastografii na principu shearwave s následujícími možnostmi zobrazení a kvantifikací: - možnost definování tvaru a velikosti sledované oblasti v tkáni - barevné mapování elasticity ve sledované oblasti v aktivním režimu snímání (real time elastografie) - nastavení barevné škály v kPa i cm/s - grafické zobrazení propagace shearwave signálu pro snadnou lokalizaci patologické oblasti - sledování a kontrola kvality shearwave signálu ve vyšetřované oblasti - nastavení tvaru a velikosti vzorku pro kvantifikaci – elipsa, kruh, obecný tvar - kvantifikace elasticity v kPa i v cm/sec - automatický výběr vhodné oblasti v tkáni s automatickým vyhodnocováním hodnot elasticity v aktivním režimu během snímání - kvantifikace ze záznamu vyšetření v paměťové smyčce na RAW datech - 3D shearwave zobrazení | ano |  |
| Možnost rozšíření o bioptickou konvexní sondu, kde je vodící část je integrovaná v sondě a odpadá nutnost pořizování bioptických nástavců | ano |  |
| Napájení 230 V/50 Hz | ano |  |
| Zobrazovací režimy |  |  |
| B-mode na základních frekvencích | ano |  |
| B-mode na harmonických frekvencích | ano |  |
| Trapezoidní zobrazení na lineárních i konvexních sondách – rozšíření 3D obdélníkového obrazu na lichoběžníkový u lineární sondy o min. 30° na každé straně | ano |  |
| Trapezoid B-mode + linear CFM současně (možnost steeru CFM při konvexním obrazu na lineárních sondách) | ano |  |
| Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení | ano |  |
| PW – pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. +/- 30° | ano |  |
| Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) | ano |  |
| Simultánní duální zobrazení (twin view) B – mode a B-mode + CFM v reálném čase | ano |  |
| Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase | ano |  |

| Modul pro zobrazení extrémně pomalých toků – schopnost barevného zobrazení drobného cévního zásobení včetně sumarizace (načítání) toků – pro využití na konvexní abdominální, lineární a transvaginální sondě. Systém musí umožnit takové zobrazení i ve 3D režimu pomocí konvenčních vyšetřovacích sond | ano |  |
| --- | --- | --- |
| Sondy |  |  |
| Konvexní matrixová (matrixová) sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu 1 – 8 MHz, umožňující Shearwave elastografii | ano |  |
| Lineární (matrixová) sonda pro vyšetření periferních cév v rozsahu 3 – 11 MHz s aktivní šíří < 40mm | ano |  |
| Lineární sonda pro vyšetření měkkých tkání v rozsahu 5 – 14 MHz s aktivní šíří > 55mm, umožňující Shearwave elastografii | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..