| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžena T-0800 videogastroskop pro oddělení gastroenterologie nemocnice v Chebu, K nemocnici 17, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže | 2 ks |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje 1. |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje 2. |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry: |  |  |
| Terapeutický videogastroskop 1. | 1 ks |  |
| Videogastroskop pro diagnostiku a terapii je vybaven přídavným oplachovým kanálem pro použití v horní části GIT pro oplach sliznice, zvláště při EMR a krvácení varixů. | Ano |  |
| Videogastroskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. V literatuře je dokumentován význam pro přesnou a včasnou diagnostiku onkologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů v oblasti trávicí trubice (např. Hayashi N, Tanaka S, Hewett G et al. Endoscopic prediction of deep submucosal invasive carcinoma: validation of the Narrow-Band Imaging International Colorectal Endoscopic (NICE) classification. Gastrointest Endosc 2013; 78:625-32). | Ano |  |
| Zobrazovací systém – barevný CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV 1080/50i (HighDefinitionTV). | Ano |  |
| Možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů | Ano |  |
| - Optický systém: |  |  |
| zorné pole minimálně 140° | Ano uveďte hodnotu |  |
| směr pohledu přímý pohled | Ano |  |
| hloubka pole minimálně 2,0 – 100,0 mm | Ano uveďte hodnotu |  |
| minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 3,0 mm | Ano uveďte hodnotu |  |
| - Zaváděcí tubus: |  |  |
| zevní průměr distálního konce maximálně 10,0 mm | Ano uveďte hodnotu |  |
| zevní průměr tubusu maximálně 11,0 mm | Ano uveďte hodnotu |  |
| pracovní délka minimálně 1000,0 mm | Ano uveďte hodnotu |  |
| celková délka maximálně 1400,0 mm | Ano uveďte hodnotu |  |
| - Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,7 mm | Ano uveďte hodnotu |  |
| - Ohybová část – rozsah angulace: |  |  |
| nahoru minimálně 210° | Ano uveďte hodnotu |  |
| dolů minimálně 90° | Ano uveďte hodnotu |  |
| doprava minimálně 100° | Ano uveďte hodnotu |  |
| doleva minimálně 100° | Ano uveďte hodnotu |  |
| - Přídavný oplachový kanál – požadován | Ano |  |
| Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný – kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele Karlovarské krajské nemocnice a.s., Nemocnice Cheb. V případě emergentních situací – havárií, event. oprav musí být zajištěna kompatibilita s videoprocesory (CV-190) a se zdroji studeného světla (CLV-190). |  |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | Ano |  |

| Požadované parametry: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Videogastroskop 2. | 1 ks |  |  |
| Videogastroskop pro diagnostiku a terapii je vybaven přídavným oplachovým kanálem pro použití v horní části GIT pro oplach sliznice, zvláště při EMR a krvácení varixů | Ano |  |  |
| Videogastroskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. V literatuře je dokumentován význam pro přesnou a včasnou diagnostiku onkologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů v oblasti trávicí trubice (např. Hayashi N, Tanaka S, Hewett G et al. Endoscopic prediction of deep submucosal invasive carcinoma: validation of the Narrow-Band Imaging International Colorectal Endoscopic (NICE) classification. Gastrointest Endosc 2013; 78:625-32). | Ano |  |  |
| Zobrazovací systém – barevný CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV 1080/50i (HighDefinitionTV) | Ano |  |  |
| Možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů | Ano |  |  |
| - Optický systém: |  |  |  |
| zorné pole minimálně 140° | Ano uveďte hodnotu |  |  |
| směr pohledu přímý pohled | Ano |  |  |
| hloubka pole minimálně 2,0 – 100,0 mm | Ano uveďte hodnotu |  |  |
| minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 3,0 mm | Ano uveďte hodnotu |  |  |
| - Zaváděcí tubus: |  |  |  |
| zevní průměr distálního konce maximálně 10,0 mm | Ano uveďte hodnotu |  |  |
| zevní průměr tubusu maximálně 10,0 mm | Ano uveďte hodnotu |  |  |
| pracovní délka minimálně 1000,0 mm | Ano uveďte hodnotu |  |  |
| celková délka maximálně 1400,0 mm | Ano uveďte hodnotu |  |  |
| - Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 2,8 mm. | Ano uveďte hodnotu |  |  |
| - Ohybová část – rozsah angulace: |  |  |  |
| nahoru minimálně 210° | Ano uveďte hodnotu |  |  |

| dolů minimálně 90° | Ano uveďte hodnotu |  |
| --- | --- | --- |
| doprava minimálně 100° | Ano uveďte hodnotu |  |
| doleva minimálně 100° | Ano uveďte hodnotu |  |
| - Přídavný oplachový kanál – požadován | Ano |  |
| Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný – kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele Karlovarské krajské nemocnice a.s., Nemocnice Cheb. V případě emergentních situací – havárií, event. oprav musí být zajištěna kompatibilita s videoprocesory (CV-190) a se zdroji studeného světla (CLV-190) |  |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | Ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………………… dne ………….  Za uchazeče: 	 ………………………..