| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Monitorovací systém (T-0900; T-0902; T-0903) |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo 14ks modulárních monitorů vitálních funkcí, 1ks monitor vitálních funkcí transportní a 2ks centrální monitorovací systém pro Interní JIP a oddělení Chirurgie pro nemocnici v Chebu, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |
| Centrální monitorovací systém | 2 ks |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Technické parametry Centrální monitorovací systém: |  |  |
| Ovládací a zobrazovací monitor | min. 25“ |  |
| Klávesnice, myš, tiskárna s automatickým duplexem | ano |  |
| UPS pro zálohování systému centrálního monitoru | zálohování min. po dobu 15 minut |  |
| Možnost vzdáleného nahlížení centrálního monitoringu přes síť z jiné PC jednotky | ano |  |
| Možnost připojení minimálně 12 monitorů životních funkcí (pro případ rozšíření) Možnost připojení telemetrických jednotek. | ano |  |
| Plná obousměrná komunikace monitorů živ. funkcí s centrálním monitorovacím systémem umožní zadávaní pacientských dat do lůžkových monitorů životních funkcí, nastavení alarmových mezí, spouštění NIBP a nastavení intervalu měření NIBP, atd. a zpětný přenos a zobrazení nasnímaných dat z lůžkových monitorů do centrální monitorovací stanice | ano |  |
| Zobrazení až 4 křivek pro každého pacienta na centrálním monitorovacím systému v reálném čase. | ano |  |
| Světelné a zvukové alarmy, více úrovní alarmů. | ano |  |
| Zobrazení a vyhodnocení alarmových událostí na centrálním monitorovacím systému. | ano |  |
| Umožňuje zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických trendů | ano |  |
| Uložení trendů min. 240 hodin zpětně, možnost prohlížení plných křivek min. 72 hodin zpětně | ano |  |
| Tisk alarmů (událostí, které alarm vyvolaly), trendů, křivek, pacientských záznamů, tisk záznamů | ano |  |
| Umožňuje detailní pozorování a analýzu vybraného pacienta | ano |  |
| Statistické zhodnocení záznamu pacienta | ano |  |
| Vestavěné kalkulace: Dávkování léků Ventilace Hemodynamika Renální funkce Okysličení | ano |  |
| Synchronizace času lůžkových monitorů dle centrálního monitoru | ano |  |
| SW v českém jazyce |  |  |
| Monitory vitálních funkcí | 14 ks |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Technické parametry monitorů vitálních funkcí: |  |  |
| Koncepční řešení: |  |  |
| modulární provedení s možností o uživatelské rozšíření dalšími moduly | ano |  |
| jeden monitor se bude skládat ze: Stacionární jednotka Modul základní hemodynamiky další rozšiřující Moduly | ano |  |
| Každý lůžkový monitor bude umožňovat náhled do jiného monitoru v rámci jednoho centrálního monitorovacího systému. Takový náhled lůžka bude umožňovat prohlížení minimálně 1 křivky a číselné informace o všech parametrech a informaci o alarmu. | ano |  |
| Popis parametrů Stacionární jednotky: |  |  |
| Stacionární jednotka bude vybavena jasným barevným dotykovým displejem o velikosti minimálně | 15“ |  |
| ovládání stacionární jednotky: dotykovou obrazovkou nebo dotykovou obrazovkou i otočným enkodérem | ano |  |
| Plně kompatibilní s nabízenými centrálními monitorovacími systémy | ano |  |
| indikátor stavu baterie(í) na displeji pro možnost stanovení přibližné doby provozu. Kapacita baterie(í) musí být indikována minimálně ve 4 úrovních a to (pokud je v monitoru baterií více, indikace musí být pro každou baterii separátně) | ano |  |
| možnost zobrazení min. 10ti křivek na displeji (např. 12ti svodové EKG, 2 kanály IBP, EtCO2) | ano |  |
| Separované alarmové vizuální indikátory pro: Ztišení alarmů Fyziologických alarmů Technických alarmů | ano |  |
| nastavení „nočního režimu“ jedním tlačítkem (automatické ztišení zvuku kláves, srdeční frekvence, pulzní frekvence, nastavení hlasitosti alarmu a jasu obrazovky na minimum) pro maximalizaci komfortu pacienta | ano |  |
| stand-by mode | ano |  |
| Kalkulace: Dávkování léků Ventilace Hemodynamika Renální funkce Okysličení | ano |  |
| Možnost implementace termotiskárny | ano |  |
| Funkce volání sestry | ano |  |
| Automatická synchronizace času lůžkových monitorů v síti dle centrální monitorovací stanice | ano |  |
| Režimy zobrazení displeje: Minimálně 4 měřené parametry ve velkých fontech, každý s možností zobrazení křivky Standardní zobrazení nastavených křivek a všechny nastavené a měřené parametry | ano |  |
| Analogový výstup pro synchronizaci defibrilátoru, Ochrana měřících vstupů proti defibrilaci | ano |  |
| možnost rozšíření monitorů o další rozšiřující moduly: Měření anestetických plynů Kapnografie (měření úrovně CO2 a zobrazení křivky dechu) Měření tlaků invazivně Srdeční výdej bispektrální index – hloubka sedace pacienta impedanční kadiografie respirační mechanika (údaje a křivky o průtoku, objemu a tlaku plynů v dýchacích cestách) | ano |  |
| Uživatelsky volitelná lišta rychlé volby na displeji monitoru | ano |  |
| Váha přístroje max. 8 kg (včetně, modulu základní hemodynamiky) | ano |  |
| Popis parametrů modulů základní hemodynamiky | (14 ks) |  |
| Integrované parametry měření: 3/5 svodové EKG, SPO2, HR, RESP (transtorakální impedance), NIBP, PR, 2x teplota | ano |  |
| Možnost volby filtrace EKG signálu ve 3 úrovních: režim diagnostický s omezeným vlivem filtrů režim monitorovací s optimalizovaným filtračním mechanismem režim pro odfiltrování elektrochirurgie | ano |  |
| Analýza arytmií minimálně zahrnující následující aritmie: Asystole, V-Fib/V-Tach, AFib, Pauzy | ano |  |
| U měření SpO2 vyžadován Index perfuze měřeného místa | ano |  |
| Analýza ST segmentu | ano |  |
| Parametr RESP má volitelný svod I nebo II, z důvodu různorodosti dechů u pacientů (dech přes hrudník, dech přes břicho) | ano |  |
| Možnost rozšíření o měření 12 svodového EKG | ano |  |
| Další rozšiřující Moduly, které budou součástí dodávky |  |  |
| Modul Kapnografie – měření CO2 metodou sidestream, včetně příslušenství pro snímání intubovaných i neintubovaných pacientů | ano (5 ks) |  |
| Měření EtCO2 vhodné pro pacienty: Dospělé Pediatrické Novorozenecké | ano |  |
| Měření EtCO2, FiCO2, Průměrná frekvence dechu (AwRR) | ano |  |
| Uživatelsky volitelné nastavení velikosti odebíraného vzorku plynu z okruhu minimálně ve 2 úrovních | ano |  |
| Zobrazení dat na displeji max. za 20 sekund od startu – pro účely resuscitace | ano |  |
|  | ano |  |
| Modul IBP 2 kanály | ano (11 ks) |  |
| Možnost nastavení překryvu IBP křivek (tzv. IBP overlapping) | ano |  |
| možnost měření PAWP (Pulmonary Artery Wedge Pressure) nebo také plicní arteriální tlak v zaklínění | ano |  |
| Monitor vitálních funkcí Transportní | 1 ks |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Technické parametry monitorů vitálních funkcí: |  |  |
| Barevný dotykový displej o velikosti minimálně | 12“ |  |
| Hmotnost včetně baterie (pro účely transportu) | max. 6 kg |  |
| Provedení s pasivním chlazením bez ventilátoru | ano |  |
| Možnost implementace termotiskárny | ano |  |
| Měřené parametry 3/5 svodové EKG, SPO2, HR, RESP (transtorakální impedance), NIBP, PR, 2x teplota, 2xIBP, Kapnografie sidestream | ano |  |
| Možnost rozšíření 12-ti svodové EKG | ano |  |
| Možnost rozšíření o modul měření anestetických plynů | ano |  |
| Plná kompatibilita s nabízenými centrálními monitorovacími systémy | ano |  |
| Režimy displeje pro zobrazení : minimálně 4 měřených parametrů ve velkých fontech minimálně 8 křivek a číselné parametry v režimu standardního zobrazení | ano |  |
| Možnost zobrazení minimálně 8mi křivek na displeji | ano |  |
| Možnost volby filtrace EKG signálu ve 3 úrovních: režim diagnostický s omezeným vlivem filtrů režim monitorovací s optimalizovaným filtračním mechanismem režim pro odfiltrování elektrochirurgie | ano |  |
| Detekce EKG arytmií, klasifikace minimálně 16 různých analýz arytmií | ano |  |
| Analýza ST segmentu | ano |  |
| ochrana proti defibrilaci na vstupech | ano |  |
| Uživatelsky volitelná lišta rychlé volby na displeji monitoru | ano |  |
| Noční režim a Standby režim | ano |  |
| Kalkulace: Dávkování léků Ventilace Hemodynamika Renální funkce Okysličení | ano |  |
| Přehled: grafických trendů tabulkových trendů alarmů NIBP arytmií | ano |  |
| Prohlížení minimálně 120 hodin trendů u jednoho pacienta | ano |  |
| Prohlížení minimálně 60 alarmových událostí u jednoho pacienta | ano |  |
| Prohlížení minimálně 120 sekund zmrazené křivky u jednoho pacienta | ano |  |

| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu pro každý monitor: IBP: 2 kanálový modul bude 2x kabel IBP + 2x komůrka IBP EKG : 3 a i 5 svodový EKG kabel pokud je kabel v celku a pokud je dělený, pak 1x hlavní kabel a 1x 3 svody a 1x 5 svodů, všechny varianty ukončeny kleštičkou NIBP: NIBP hadice prodlužovací, Manžeta pro dospělé, Manžeta pro větší dospělé, Manžeta pro stehenní Teplotu: povrchový sensor teploty SpO2: Prodlužovací kabel SpO2, sensor prstový klip pro dospělé, ušní klip modul Kapnografie: Nádobka pro zachytávání vlhkosti, vzorkovací hadička připojitelná na bakteriální filter pro všech 15 kusů monitorů 2x balení jednorázových sensorů pro dospělé/neonatální pacienty | ano |  |
| --- | --- | --- |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..