| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Analyzátory krevních obrazů | 4 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky budou soutěženy analyzátory krevních obrazů: 2ks pro OKBH Karlovy Vary a 2ks. pro OKBH Cheb, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Hlavní analyzátor KV: | 1 ks |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry: |  |  |
| Automatický hematologický analyzátor s podavačem | ano |  |
| Stáří přístroje | max 3 roky |  |
| Princip měření diferenciálu: průtoková fluorescenční cytometrie, trombocyty optické měření | ano |  |
| Měření všech parametrů KO (krevního obrazu) vč. nezralých granulocytů, NRBC, NRBC%/# a korekce počtu WBC | ano |  |
| Minimálně 5-ti populační diferenciál leukocytů | ano |  |
| Možnost měření KO (krevního obrazu) samostatně, KO + dif., KO + reti, KO + dif. + reti | ano |  |
| Měření retikulocytů | ano |  |
| Vyšetření tělních tekutin a to minimálně leukocyty, erytrocyty, PMN, MN a celkový počet buněk | ano |  |
| Oboustranná komunikace s LIS | ano |  |
| Primární vzorek - možnost měření v uzavřeném i otevřeném módu | ano |  |
| Jedna náběrová cesta pro manuální i automatické měření | ano |  |
| Přednostní vyšetření statimových vzorků | ano |  |
| Míchání vzorků dle standardu dnem vzhůru | ano |  |
| Rychlost měření | min 90 vzorků/hod |  |
| Systém chybových hlášení | ano |  |
| Monitoring hladiny reagencií | ano |  |
| Čtečka čárových kódů vzorků | ano |  |
| Software pro interní QC (kvalitu kontroly) + statistické vyhodnocení | ano |  |
| Možnost vzdáleného přístupu servisu | ano |  |
| Modulární systém, možnost propojení s barvícím a nátěrovým automatem a digitální morfologií | ano |  |
| Záložní zdroj UPS | ano |  |
| Tiskárna | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

| Vedlejší analyzátor KV a analyzátory Cheb: | 3 ks |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry: |  |  |
| Automatický hematologický analyzátor s podavačem | ano |  |
| Stáří přístroje | max 3 roky |  |
| Princip měření: průtoková fluorescenční cytometrie | ano |  |
| Měření všech parametrů KO (krevního obrazu) vč. nezralých granulocytů | ano |  |
| 5-ti populační diferenciál | ano |  |
| Možnost měření KO (krevního obrazu) samostatně, KO + dif., KO + reti, KO + dif. + reti | ano |  |
| Měření retikulocytů, měření PLT opticky | ano |  |
| Vyšetření tělních tekutin a to minimálně leukocyty, erytrocyty, PMN, MN a celkový počet buněk | ano |  |
| Oboustranná komunikace s LIS (laboratorní informační systém) | ano |  |
| Možnost měření v uzavřeném i otevřeném módu | ano |  |
| Jedna náběrová cesta pro manuální i automatické měření | ano |  |
| Přednostní vyšetření statimových vzorků | ano |  |
| Míchání vzorků dle standardu dnem vzhůru | ano |  |
| Jednotný systém reagencií a QC (kontrol kvality) materiálu jako u hlavního analyzátoru | ano |  |
| Rychlost měření | min. 60 vzorků/hod |  |
| Minimální objem vzorku do 30 ul z plné krve (pro novorozenecké oddělení) | ano |  |
| Systém chybových hlášení | ano |  |
| Monitoring hladiny reagencií | ano |  |
| Čtečka čárových kódů vzorků | ano |  |
| Software pro interní QC (kvalitu kontroly) + statistické vyhodnocení | ano |  |
| Možnost vzdáleného přístupu servisu | ano |  |
| Modulární systém, možnost propojení s barvícím a nátěrovým automatem a digitální morfologií | ano |  |
| Záložní zdroj UPS | ano |  |
| Tiskárna | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Digitální morfologie buněk periferní krve – automat | 2 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky budou soutěženy analyzátory pro digitální morfologii buněk periferní krve: 1ks pro OKBH Karlovy Vary a 1ks. pro OKBH Cheb, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry: |  |  |
| Definice počtu hodnocených buněk uživatelem | ano |  |
| Rychlost odečtu – min. 20 vzorků/hod | ano |  |
| Analýza vzorků v sérii (zásobník) | ano |  |
| Oboustranný přenos do LIS (požadavky, výsledky) | ano |  |
| Identifikace vzorků čárovým kódem | ano |  |
| Propojení hematologického analyzátoru s nátěrovým a barvícím automatem (fyzické - linka) | ano (pro hlavní analyzátor) |  |
| Zhodnocení celé populace buněk na jedné obrazovce | ano |  |
| Přednostní vyšetření statimových vzorků | ano |  |
| Nátěrový a barvící automat součástí | ano |  |
| Nátěrový a barvící automat stáří | max 3 roky |  |
| Systém chybových hlášení | ano |  |
| Čtečka čárových kódů vzorků | ano |  |
| Software pro interní a statistické hodnocení buněk v rámci obou nemocnic | ano |  |
| Možnost vzdáleného přístupu servisu | ano |  |
| Záložní zdroj UPS | ano |  |
| Tiskárna | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..