| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Přístroj pro elektroforézu | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen 1ks přístroje pro elektroforetickou separaci proteinů pro oddělení OKBH v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Základní požadavky na přístroj |  |  |
| Stáří přístroje | max 3 roky |  |
| Poloautomatický procesor pro zpracování agarózových gelů | ano |  |
| Jednoduché flexibilní programování | ano |  |
| Navzájem nezávislé migrační a barvící programy | min. 20 migračních a 12 barvících |  |
| Přístroj musí umožnovat provedení elektroforézy proteinů minimálně v: - séru - moči - imunofixaci - plazma | ano |  |
| Výsledek analýzy | max. do 2 hodin |  |
| Součástí přístroje musí být jednotka pro skenování gelů včetně všech potřebných softwarů. Zadavatel připouští dvě varianty řešení: A) Jednotka na skenování gelů je součástí přístroje na elektroforézu (dva v jednom) B) Jednotka na skenování gelů může být dodána jako externí skener spolu s dodávkou přístroje na elektroforézu (dva přístroje) | Uveďte Vaše řešení A) nebo B) |  |
| Migrační parametry modulu řízené programem minimálně v rozsahu: - 50-400 V - 0-100 mA - 0-30 W - 15-27 0C | ano (Uveďte Vaše hodnoty) |  |
| Součástí dodávky připojení do LISu včetně zobrazení všech požadovaných frakcí | ano |  |
| Optimalizace čtení/SCAN: |  |  |
| Dvourozměrné měření | ano |  |
| Přímá vizualizace gelu | ano |  |
| Měření/vyhodnocení podle optické hustoty | ano |  |
| Kvantifikace libovolných frakcí mezi sebou | ano |  |
| Automatická korekce heterogenity světelného zdroje | ano |  |
| Skenování gelů a detekce polohy stop a její korekce, pokud se nekryje s výchozí pozicí: Zadavatel připouští dvě varianty řešení: A) Automatická detekce polohy elektroforetické stopy na gelu B) Možnost polohu stop upravit softwarově | Uveďte Vaše řešení A) nebo B) |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..