Příloha č. 2

Formulář technických specifikací dodávky pro:

Laboratorní mikroskop_oddělení patologie

Název zadavatele: 	Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Sídlo: 	Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, 360 01

IČ:	26365804

| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Laboratorní mikroskop - oddělení patologie | 1 ks |  |
| Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Mikroskop vybaven pro pozorovací metody: |  |  |
| Světlé pole v procházejícím světle | ano |  |
| Polarizace v procházejícím světle | ano |  |
| Vlastnosti stativu mikroskopu: |  |  |
| Stabilní kovový a ergonomický stativ | ano |  |
| Hrubé a jemné ostření na obou stranách stativu | ano |  |
| Ergonomické ovládací kolečko pro jemné ostření, které lze instalovat na levou, nebo pravou stranu | ano |  |
| Rozsah zdvihu | min. 25 mm |  |
| Rozlišení Z osy | max. 1 µm |  |
| Aretace Z osy – ochrana proti zlomení preparátu (nastavení horního dorazu) | ano |  |
| Polní clona zabudovaná ve stativu | ano |  |
| Stativ umožňující nastavení odporu tuhosti hrubého ostření | ano |  |
| Osvětlovací soustava: |  |  |
| Mikroskop s tzv. „Koehlerovo“ osvětlením (irisová clona pole, irisová aperturní clona) | ano |  |
| Plynule regulovatelné LED osvětlení mikroskopu | ano |  |
| Optická soustava tvořena soustavou čoček pro rovnoměrné osvětlení celého zorného pole | ano |  |
| LED osvětlením s životností diod | min. 50 000 hodin |  |
| Osvětlením je dostatečně výkonné zaručuje věrnost barev | ano |  |
| Intenzita osvětlení vyšší než 100 W halogenové osvětlení | ano |  |
| Polarizace: |  |  |
| Mikroskop osazen polarizačními filtry (polarizer+analyzer) | ano |  |
| Stolek: |  |  |
| Pravostranný stolek s bezhřebenovým vedením preparátu s univerzálním ovládáním | ano |  |
| Ergonomický mechanismus posunu | ano |  |
| Tuhost chodu posunu regulovatelná nezávisle v ose X a Y | ano |  |
| Povrch stolku opatřen ochrannou tvrdou keramickou vrstvou | ano |  |
| Stolek má možnost nastavení tuhosti posuvu pro každou osu | ano |  |
| Stolek obsahující držák 2ks. sklíčkových preparátů | ano |  |
| Stupnice pro odečet souřadnic XY | ano |  |
| Stolek opatřený gumovými nástavci pro snadné a ergonomické ovládání pohybu stolku | ano |  |
| Rozsah pohybu | min. 70x48mm |  |
| Úhlová rotace stolku | min. 180° |  |
| Tubus: |  |  |
| Ergonomický naklápěcí širokoúhlý trinokulární tubus nebo binokulární tubus s kamerovým portem | ano |  |
| Číslo zorného pole FN | min. 25 |  |
| Nastavitelná rozteč očí podle potřeby obsluhy | ano |  |
| Možnost nastavení úhlu vhledu v rozsahu | min. 10°až 30° |  |
| Nastavitelná interpupilární vzdálenost v rozsahu | min. 50 mm až 74 mm |  |
| Okuláry s 10x zvětšením | ano |  |
| Gumové manžety okulárů s možností ohrnutí | ano |  |
| Zorné pole okulárů FN | min. 25 |  |
| Dioptrická korekce pro oba okuláry | ano |  |
| Dělení světla třípolohové 100/0, 50/50, 0/100 | ano |  |
| Měnič objektivů: |  |  |
| Revolverový nosič objektivů | min. sedmičlenný |  |
| Odnímatelná revolverová hlava | ano |  |
| Možnost vkládání polarizačních filtrů do měniče | ano |  |
| Kódovaný měnič objektivů – automatický odečet zařazeného objektivu do ovládacího SW mikroskopu. | ano |  |
| Objektivy: |  |  |
| Planachromatické a planfluoritové objektivy s optickým systémem korigovaným na nekonečno | ano |  |
| Univerzální planapochromatický objektiv zvětšení 2x nebo 2,5x,NA min. 0.08 | 1ks |  |
| Univerzální planapochromatický objektiv zvětšení 4x,NA min. 0.16 | 1ks |  |
| Univerzální planapochromatický objektiv zvětšení 10x,NA min. 0.40 | 1ks |  |
| Univerzální planapochromatický objektiv zvětšení 20x,NA min. 0.80 | 1ks |  |
| Univerzální planapochromatický objektiv zvětšení 40x,NA min. 0.95 | 1ks |  |
| Univerzální semiplanapochromatický objektiv zvětšení 60x nebo 63x,NA min. 0.90 | 1ks |  |
| Optická soustava + kondenzor: |  |  |
| Optická soustava s korekcí na nekonečno | ano |  |
| Kondenzor bez výklopné čočky | NA min. 0,75 |  |
| Zobrazení celého zorného pole pro objektivy se zvětšením 2x-100x | ano |  |
| Součástí mikroskopu je digitální kamera s těmito parametry: |  |  |
| Digitální barevná chlazená kamera s vysokou citlivostí a rozlišením | až do min 20,7 Mpixelů |  |
| Snímací CMOS nebo CCD čip s uhlopříčkou | min.1/1,2“ |  |
| Technologie piezo-shift zajišťující vysoké rozlišení bez interpolace | ano |  |
| Citlivost ISO nebo ekvivalentní | 200/400/800/1600/3200/6400 |  |
| Velikost pixelu | min. 5,86x5,86 µm |  |
| Živý náhled o velikosti až 1920x1200 | ano |  |
| Rychlostí snímání | min. 60 snímků/s |  |
| Módy expozice | auto, manuál, časosběrné snímání |  |
| Termoelektrické chlazení (Peltierův článek, chlazení 10 °C pod teplotu okolí) | ano |  |
| Komunikace s řídícím PC nebo USB3.0 | PCI expres karta nebo USB3.0 |  |
| C-závit | ano |  |
| Adaptér s „C“ závitem, s vloženou optikou a zvětšením 0,5x, 0,63x nebo 0,7x pro připojení k mikroskopu | ano |  |
| Software: |  |  |
| Jedna licence modulárního SW pro základní analýzu obrazu | ano |  |
| Software musí plnohodnotně řídit digitální kameru | ano |  |
| Živý obraz na monitoru PC | ano |  |
| Vkládání měřítka a manuální měření v živém obraze | ano |  |
| Manuální měření: délka, lomená čára, úhel, bod/počet bodů, polygon, kruh, elipsa, obvod, plocha | ano |  |
| Tvorba videí v avi. formátu | ano |  |
| Práce s více snímky | ano |  |
| Report s exportem do textového procesoru | ano |  |
| SW umožňuje manuální skládání obrazu v ose XY – a rovněž manuální skládání obrazu v Z ose v jeden ostrý snímek z více řezů | ano |  |
| SW v Anglickém nebo Českém jazyce | ano |  |
| PC + monitor: |  |  |
| Operační systém Win 10 profesional 64 bitů | ano |  |
| klávesnice + myš | ano |  |
| LCD monitor: rozlišení min. 2560 × 1440, barevná hloubka min. 8bitů, povrch displeje antireflexní, jas min. 350 cd/m, obnovovací frekvence 60 Hz, úhlopříčka min 27" | ano |  |
| PC s HDD min 2 TB, RAM min. 8 GB, taktovací frekvence min. 3 GHz, CPU min. i5 nebo ekvivalentní, nesdílená grafická karta min. 4 GB | ano |  |
| Druhý výukový monitor LCD pro přenos obrazu z kamery | min. 70“ |  |
| Součástí PC musí být min. dva kvalitní reproduktory pro zřetelný poslech zvukových záznamů pořízených diktafonem | ano |  |
| Mikroskop je zdravotnickým prostředkem in vitro dle směrnice „Directive 98/79/EC on in vitro diagnostic medical devices“ | ano |  |
| Součástí sestavy je napájecí kabel a protiprachový kryt | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení k provozu | ano |  |

*(Pozn.:1) Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..

(razítko, podpis)