| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Echokardiografický přístroj_JIP-NOV | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen echokardiografický přístroj pro oddělení JIP novorozenci v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Zobrazení |  |  |
| 2D zobrazení, harmonické zobrazení (THI) na všech sondách, alespoň 4 různé harmonické frekvence na sondách TTE, alespoň 1 na sondách TEE | ano |  |
| M mód s možností úhlově nezávislého nastavení kurzoru v reálném čase | ano |  |
| PW doppler, včetně HPRF módu (alespoň 10 m/s) na všech sondách, možnost automatického nastavení úhlové korekce, | ano |  |
| CW doppler na všech kardio sondách | ano |  |
| Barevné mapování (CFM) na všech kardio sondách | ano |  |
| Barevný tkáňový doppler (TVI) na všech kardio sondách PW tkáňový doppler na všech kardio sondách | ano |  |
| Automatická optimalizace 2 D obrazu a dopplera | ano |  |
| Zobrazení krevního toku na bázi substrakce obrazu bez použití dopplerovských metod nebo kontrastních látek | ano |  |
| Zobrazení redukující ultrazvukové spekle s nastavením ve více úrovních | ano |  |
| Kompaundní zobrazení | ano |  |
| Postprocessing |  |  |
| Archivace obrazových dat, nejlépe v původní formě, zachovávající obrazové parametry (framerate, gain, rozměry, rychlosti, časovou základnu) (formát raw) | ano |  |
| Počítačová konektivita (přímé připojení s možností ukládat na vzdálený počítač, server atd.) ve formátech, Raw data, DICOM 3, AVI, MPEG. Správa pacientských dat formou databáze s volbou vyhledávacích kritérií dle demografických i diagnostických dat | ano |  |
| Sdílení stejné pacientské databáze s dalšími přístroji, data je nutné sdílet ve formátu RAW (ne DICOM) | ano |  |
| Plná kompatibilita DICOM s možností importu Worklist a exportu na DICOM server | ano |  |
| Bezdrátové připojení do nemocniční sítě PACS | ano |  |
| Sondy |  |  |
| 2D sektorová sonda s možností vícenásobné aktivní fokusace, zobrazovací úhel: 105°, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM, PW, HPRF, CW, TVI, SRI), sonda s možností změny vysílací frekvence operátorem, min 5 harmonických frekvencí pro lepší nastavení obrazu * *Zadavatel nepřipouští variantu s technologií broadband umožňující volbu zastoupení jednotlivých frekvencí. Zadavatel požaduje tzv. multifrekvenční sondu s možností změny vysílací frekvence | V kmitočtovém rozsahu min. 4,0-12,0 MHz |  |
| 2D mikro-konvexní sonda s možností vícenásobné aktivní fokusace, zobrazovací úhel: 95°, použitelná pro všechny zobrazovací módy, sonda s možností změny vysílací frekvence operátorem, harmonické zobrazení* *Zadavatel nepřipouští variantu s technologií broadband umožňující volbu zastoupení jednotlivých frekvencí. Zadavatel požaduje tzv. multifrekvenční sondu s možností změny vysílací frekvence | V kmitočtovém rozsahu min. 3,0-10,0 MHz |  |
| 2D lineární sonda s možností vícenásobné aktivní fokusace, délka 39 mm, použitelná pro všechny zobrazovací módy, sonda s možností změny vysílací frekvence operátorem, harmonické zobrazení* *Zadavatel nepřipouští variantu s technologií broadband umožňující volbu zastoupení jednotlivých frekvencí. Zadavatel požaduje tzv. multifrekvenční sondu s možností změny vysílací frekvence | V kmitočtovém rozsahu min. 4-12,0 MHz |  |
| Všechny sondy musí mít bez-pinový "pinless" konektory | ano |  |
| Možnost připojení 3D/4D TEE jícnové sondy | ano |  |
| Možnost upgrade na |  |  |
| Dětská TEE jícnová sektorová sonda, kmitočtový rozsah 3-10 MHz, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM, PW, HPRF, CW, TVI, SRI), sonda s možností změny vysílací frekvence operátorem | ano |  |
| 2D/3D/4D TEE jícnová sektorová sonda, kmitočtový rozsah 3-8 MHz, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM, PW, HPRF, CW, TVI, SRI), sonda s možností změny vysílací frekvence operátorem | ano |  |
| Barevné parametrické zobrazení ne-dopplerovských deformačních parametrů myokardu (SI/SRI) použitím metody speckle tracking, v offline režimu pak možnost zobrazení ve formě křivek | ano |  |
| Barevné offline a/nebo online parametrické zobrazení dopplerovských deformačních parametrů myokardu (SI/SRI) zobrazení ve formě barevného mapování v offline režimu pak možnost zobrazení ve formě křivek. | ano |  |
| Ostatní požadavky |  |  |
| Výškově nastavitelná klávesnice (ovládací panel) ve třech směrech | ano |  |
| 5 aktivních konektorů pro připojení sond | ano |  |
| Hlavní dotyková obrazovka displejem minimálně s technologií LCD | min. 21´´ |  |
| Pomocná dotyková obrazovka minimálně s technologií LCD | min. 12´´ |  |
| Váha | max. 75 kg |  |
| Šířka systém* *Zadavatel nepřipouští širší variantu systému vlivem umístění přístroje na pracovišti JIP novorozenci | max. 55 cm |  |
| Integrovaný akumulátor pro provoz přístroje po odpojení od napájecí sítě | min. 1 hodina |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | Ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..