| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| EKG | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen 1ks EKG pro oddělení ambulance Kardiocentra v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Základní požadavky na přístroj |  |  |
| Klidové EKG se záznamem a tiskem všech 12ti svodů | ano |  |
| Napájení z el. sítě 230V/50 Hz a zároveň akumulátorový provoz bez nutnosti připojení k el. síti | ano |  |
| Automatický záznam, manuální záznam a záznam rytmu | ano |  |
| Proměření (intervaly, osy) a interpretace EKG křivky včetně detekce arytmií | ano |  |
| Detekce kardiostimulátoru | ano |  |
| Ochrana proti defibrilaci | ano |  |
| Frekvenční rozsah měření vstupního EKG signálu | min. rozsahu 0,05 Hz – 250 Hz |  |
| Filtr rušení el. sítě 50 Hz | ano |  |
| Vzorkovací frekvence | min. 10 kHz |  |
| Integrovaný barevný dotykový displej s úhlopříčkou | min.15“ |  |
| Možnosti vytvoření uživatelských účtů s nastavitelnou úrovní práv pro daného uživatele | ano |  |
| Alfanumerická klávesnice, voděodolné provedení | ano |  |
| Maximální srdeční frekvence | 300 tepů/minutu |  |
| Minimální srdeční frekvence | 30 tepů/minutu |  |
| Jmenovitá kontrola kontaktů elektrod | ano |  |
| Integrovaná termotiskárna s následujícími parametry: - Tisk na termopapír, skládaný, formát A4 (šíře 210 mm) - Rychlost posuvu alespoň 25 a 50 mm/s - Citlivost 2,5; 5; 10; 20 mm/mV | ano |  |
| Možnost propojení s PC a export dat | ano |  |
| Interface: Ethernet (RJ-45), USB, VGA konektor – možnost připojení na externí zobrazovací jednotku | ano |  |
| WiFi modul – pro napojení na NIS (nemocniční informační systém) | ano |  |
| EKG musí komunikovat s Worklistem a musí umět zasílat pracovat s rozhraním DICOM | ano |  |
| Rozšiřitelnost o čtečku čárových kódů pro zadávání pacientských dat nebo již jako součást | ano |  |

| Umístění na stabilní vozík s pevným uchycením přístroje, součásti vozíku: - Rameno pro uchycení pacientských svodů - Kolečka s aretací - Košík/police na příslušenství 1 nebo 2 zásuvky | ano |  |
| --- | --- | --- |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..