| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-0809 Systém videoendoskopický vč. oplachové pumpy a endoskop. vozíku | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen 1 ks T-0809 Systém videoendoskopický vč. oplachové pumpy a endoskop. vozíku na gastroenterologii interního oddělení nemocnice v Chebu, K Nemocnici 17, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované technické parametry: |  |  |
| 1. Videoprocesor včetně zdroje světla |  |  |
| Videoprocesor včetně zdroje světla - LED zdroj světla – endoskopická jednotka musí být vybavena světelným zdrojem s 5-LED technologií, osvětlení tak zajišťuje pět LED diod (fialová, modrá, zelená, okrová a červená) s průměrnou životností minimálně 10.000 provozních hodin | Ano Uveďte životnost |  |
| Jednoduché napojení endoskopu do videořetězce bez nutnosti použití vodotěsného krytu nebo kabelu. | Ano |  |
| Automatické uložení předchozího nastavení | Ano |  |
| Zařízení musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. V literatuře je dokumentován význam pro přesnou a včasnou diagnostiku onkologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů v oblast trávicí trubice (např. Hayashi N, Tanaka S, Hewett G et al. Endoscopic prediction of deep submucosal invasive carcinoma: validation of the Narrow-Band Imaging International Colorectal Endoscopic (NICE) classification. Gastrointest Endosc 2013;78:625-32) | Ano |  |
| Zařízení musí umožňovat využití technologie RDI (Red Dichromatic Imaging), kdy se zobrazení provádí pomocí filtrovaného světla, kde k osvětlení pozorované oblasti jsou využita zelená (520-585 nm), okrová (590-610 nm) a červená (620-640 nm) pásma vlnových délek. Poslední dvě vlnové délky pronikají hluboko do sliznice, což umožňuje vizualizaci hlubokých krevních cév. V případě akutního krvácení zvyšuje zobrazování RDI kontrast mezi vysoce koncentrovanou a zředěnou krví, čímž jasně vizualizuje místo krvácení. | Ano |  |
| Zařízení musí umožňovat využití technologie TXI (Texture and Color Enhancement Imaging). Jedná se o postprocesingové zobrazení v bílém světle, kde dochází k vylepšení barvy, struktury a jasu. Cílem technologie TXI je zvýšení detekce velmi drobných zánětů, plochých a zploštělých lézí. | Ano |  |
| Zařízení musí umožňovat využití technologie EDOF (Extended Depth of Field). Technologie EDOF umožňuje pozorování s extrémní hloubkou ostrosti díky nepřetržitému širokému ostření, spolu s již známou technologií Dual Focus současně poskytuje vysoké zvětšení, které lze aktivovat stisknutím tlačítka. Světlo vstupující do objektivu endoskopu je pomocí výjimečné, nové, optické technologie rozděleno do dvou samostatných paprsků s různými ohniskovými vzdálenostmi. Paprsky jsou pak promítnuty současně na obrazový snímač. Řídicí jednotka systému EVIS X1 obrazy spojí a vytvoří jeden obraz s extrémně širokou hloubkou ostrosti. | Ano |  |
| Elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti ovládané stisknutím tlačítka přímo na ovládací sekci endoskopu ve dvou módech: Normal (hloubka pole 5 – 100 mm), Near (hloubka pole 2 – 6 mm). | Ano |  |
| Použití pro videoendoskopy s CCD čipem a CMOS (barevný, černobílý) čip s rozlišením SDTV nebo HDTV 1080i | Ano |  |
| Automatic Gain Control (AGC) - automatické řízení jasu čipu – zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu | Ano |  |
| Obrazový výstup – 16:9 nebo 4:3 pro HDTV monitor | Ano |  |
| Nastavení velikosti zobrazení - velikosti (Medium, Semi-full, Full screen) + Elektronický Zoom 1,2 a 1,5x | Ano |  |
| Nastavení zvýraznění obrazu – možnost nastavení zvýraznění obrazu tzv. enhancement typ A nebo enhancement typ B, možnost aktivace obou módů ve třech stupních | Ano |  |
| Kontrast – minimálně 2 možnosti (H, L) High, Low | Ano |  |
| Nastavení barevného odstínu - R,B,Chroma minimálně 8 kroků | Ano |  |
| Výstup: - analogový VBS composite a Y/C - digitální 12G-SDI (SMPTE ST 2082), 3G-SDI (SMPTE424M), HD-SDI (SMPTE292M), SD-SDI (SMPTE259M) | Ano uveďte |  |
| Nastavení bílé – automaticky nebo ručně přes čelní dotykový panel | Ano |  |
| Iris Mode – potlačení odlesků v obraze - celoplošné/místní/kombinované | Ano |  |
| Zmrazení obrazu – z klávesnic, endoskopu nebo z programovatelného tlačítka dotykového panelu | Ano |  |
| Pre-Freez – zajišťuje výběr nejostřejšího obrazu pro archivaci za použití interního bufferu | Ano |  |
| PIP/POP – možnost výběru mezi zobrazením POP nebo PIP | Ano |  |
| Uživatelská nastavení – minimálně pro 15 různých uživatelů | Ano uveďte |  |
| Identifikace používaného endoskopu - typ endoskopu,výrobní číslo, volitelný údaj, počet užití, přístup nástroje, technické parametry endoskopu (úhel pohledu, šíře pracovního kanálu, průměr prac. tubusu a distálního konce). | Ano |  |
| Archivace obrázků – pomocí USB flash disku ve formátu TIFF nebo JPEG | Ano |  |
| DICOM rozhraní - možnost nepřímého napojení do NIS (např. Endobase systém). | Ano |  |
| Integrovaná vzduchová pumpa nastavitelná nejméně ve třech krocích (stupních nastavení). | Ano |  |
| Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Nemocnice Cheb. V případě emergentních situací – havárií, event. oprav musí být zajištěna kompatibilita s videoprocesory (CV-190), s přístroji pro vyšetřování dolních etáží GITu, tj. kolonoskopů (CF-H190L, CF-H185L), horních etáží GITu, tj. gastroskopů (GIF-H190, GIF-H185), tedy možnost převozu této věže (nebo jejich komponent) na kterékoliv pracoviště Gastroskopie |  |  |

| 2. Medicínský LCD monitor | 1 ks |  |
| --- | --- | --- |
| 4K ultra HD medicínský monitor vyvinutý a kalibrovaný pro využití s flexibilními endoskopy. Zajišťovat barevně přesné, kontrastní a jasné zobrazení prováděného endoskopického nebo operačního výkonu formou celoplošného obrazu | Ano |  |
| Úhlopříčka minimálně 32 | Ano uveďte |  |
| HDTV rozlišení obrazu ve formátu 4K ultraHDTV 3840 x 2160 | Ano uveďte |  |
| Antireflexní úprava | Ano |  |
| Certifikace MDE | Ano |  |
| 3. Oplachová peristaltická pumpa | 1 ks |  |
| Připojení k zvláštnímu oplachovacímu kanálu endoskopu | Ano |  |
| Kontinuální nastavení výkonu přes dotyková tlačítka | Ano |  |
| Ovládání přímo z endoskopu a přídavným pedálem | Ano |  |
| Automatické vypnutí v případě prázdné nádoby | Ano |  |
| Autoklávovatelné příslušenství (nádobka, připojení atd.). | Ano |  |
| Průtok maximálně 750ml/min přes pracovní kanál | Ano |  |
| Průtok maximálně 230ml/min přes přídavný oplachový kanál | Ano |  |
| Držák pro přenášení | Ano |  |
| Nádoba na vodu - obsah 2 l. autoklávovatelná, kompatibilní s ETD systémy | Ano |  |
| 4. Endoskopický vozík | 1 ks |  |
| Musí být nabídnut pojízdný vozík pro umístění výše uvedených přístrojů | Ano |  |
| Vybavený isolačním transformátorem | Ano |  |
| Přepěťovou ochranou elektrických zásuvek 230V | Ano |  |
| Minimálně dvě kolečka musí být bržděná | Ano |  |
| Musí být vybaven příslušenstvím jako např. zásuvka na klávesnici pro ovládání kamerové jednotky, kloubový pohyblivý a nastavitelný držák centrálního monitoru, manipulační madla a příslušenství | Ano |  |
| Povrchová úprava speciální povrchovou úpravou laku - tzv. antistatický matový lak | Ano |  |
| Nejlépe pět polic, minimálně jedna výsuvná | Ano |  |
| Držák pro dva endoskopy | Ano |  |
| Centrální zapínání / vypínání všech nainstalovaných zařízení | Ano |  |
| Napájení 230V/ 50 Hz | Ano |  |
| BTK včetně všech nákladů s tím spojených po dobu záruky v ceně přístroje | Ano |  |
| Veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu u všech komponent | Ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..					Za uchazeče: 	 ………………………..