| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-0811 Videokolonoskop | 2 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky budou soutěženy 2 ks T-0811 Videokolonoskop pro gastroenterologii interního oddělení nemocnice v Chebu, K Nemocnici 17, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované technické parametry: |  |  |
| 1. Videokolonoskop - videoendoskop |  |  |
| Videoendoskop umožňující provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii tlustého střeva i u pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rekta apod. | Ano |  |
| Videoendoskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. V literatuře je dokumentován význam pro přesnou a včasnou diagnostiku onkologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů v oblast trávicí trubice (např. Hayashi N, Tanaka S, Hewett G et al. Endoscopic prediction of deep submucosal invasive carcinoma: validation of the Narrow-Band Imaging International Colorectal Endoscopic (NICE) classification. Gastrointest Endosc 2013;78:625-32). | Ano |  |
| Videoendoskop musí umožňovat využití technologie RDI (Red Dichromatic Imaging), kdy se zobrazení provádí pomocí filtrovaného světla, kde k osvětlení pozorované oblasti jsou využita zelená (520-585 nm), okrová (590-610 nm) a červená (620-640 nm) pásma vlnových délek. Poslední dvě vlnové délky pronikají hluboko do sliznice, což umožňuje vizualizaci hlubokých krevních cév. V případě akutního krvácení zvyšuje zobrazování RDI kontrast mezi vysoce koncentrovanou a zředěnou krví, čímž jasně vizualizuje místo krvácení. | Ano |  |
| Videoendoskop musí umožňovat využití technologie TXI (Texture and Color Enhancement Imaging). Jedná se o postprocesingové zobrazení v bílém světle, kde dochází k vylepšení barvy, struktury a jasu. Cílem technologie TXI je zvýšení detekce velmi drobných zánětů, plochých a zploštělých lézí. | Ano |  |
| Zobrazovací systém - barevný CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV 1080/50i (HighDefinitionTV). | Ano |  |
| Technologie tubusu a propojení s endoskopickou věží: - endoskop musí umožňovat vysoce účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy - endoskop musí mít vysoce flexibilní úsek v distální části tubusu umožňující výrazně hladší průchod ostrými zahnutími střeva - nastavitelná tuhost zaváděcího tubusu ve třech krocích - možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů | Ano |  |
| Videoendoskop musí mít tři svazky světlovodných vláken (světlovodných čoček) v distálním konci endoskopu pro zajištění rovnoměrného osvětlení vyšetřované oblasti. | Ano uveďte |  |
| Optický systém: - zorné pole minimálně 170° - směr pohledu přímý pohled - hloubka pole minimálně 2,0 – 100,0 mm - minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 3,0 mm | Ano uveďte |  |
| Zaváděcí tubus: - zevní průměr distálního konce maximálně 14,0 mm - zevní průměr tubusu maximálně 14,0 mm - pracovní délka minimálně 1600,0 mm - celková délka maximálně 2100,0 mm | Ano uveďte |  |
| Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,7 mm. | Ano uveďte |  |
| Ohybová část – rozsah angulace: - nahoru minimálně180° - dolů minimálně 180° - doprava minimálně 160° - doleva minimálně 160° | Ano uveďte |  |
| Přídavný oplachový kanál | Ano |  |
| BTK včetně všech nákladů s tím spojených po dobu záruky v ceně přístroje | Ano |  |
| Veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu u všech komponent | Ano |  |
| 2. Videokolonoskop - videoendoskop |  |  |
| Videoendoskop pro diagnostiku | Ano |  |
| Videoendoskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. V literatuře je dokumentován význam pro přesnou a včasnou diagnostiku onkologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů v oblast trávicí trubice (např. Hayashi N, Tanaka S, Hewett G et al. Endoscopic prediction of deep submucosal invasive carcinoma: validation of the Narrow-Band Imaging International Colorectal Endoscopic (NICE) classification. Gastrointest Endosc 2013;78:625-32). | Ano |  |
| Videoendoskop musí umožňovat využití technologie RDI (Red Dichromatic Imaging), kdy se zobrazení provádí pomocí filtrovaného světla, kde k osvětlení pozorované oblasti jsou využita zelená (520-585 nm), okrová (590-610 nm) a červená (620-640 nm) pásma vlnových délek. Poslední dvě vlnové délky pronikají hluboko do sliznice, což umožňuje vizualizaci hlubokých krevních cév. V případě akutního krvácení zvyšuje zobrazování RDI kontrast mezi vysoce koncentrovanou a zředěnou krví, čímž jasně vizualizuje místo krvácení. | Ano |  |
| Zobrazovací systém - barevný CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV 1080/50i (HighDefinitionTV). | Ano |  |
| Připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů. | Ano |  |

| Optický systém: - zorné pole minimálně 140° - směr pohledu přímý pohled - hloubka pole minimálně 3,0 – 100,0 mm - minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 3,0 mm | Ano uveďte |  |
| --- | --- | --- |
| Zaváděcí tubus: - zevní průměr distálního konce 6,0 mm - zevní průměr tubusu 6,0 mm - pracovní délka minimálně 1000,0 mm - celková délka maximálně 1500,0 mm | Ano uveďte |  |
| Pracovní kanál – vnitřní průměr 2,2 mm. | Ano uveďte |  |
| Ohybová část – rozsah angulace: - nahoru 210° - dolů 90° - doprava 100° - doleva 100° | Ano uveďte |  |
| BTK včetně všech nákladů s tím spojených po dobu záruky v ceně přístroje | Ano |  |
| Veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu u všech komponent | Ano |  |
| Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Nemocnice Cheb. V případě emergentních situací – havárií, event. oprav musí být zajištěna kompatibilita s videoprocesory (CV-190) a se zdroji studeného světla (CLV-190). |  |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..					Za uchazeče: 	 ………………………..