| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Počítačová tomografie - CT | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen počítačový tomograf – CT pro oddělení RDG v nemocnici Karlových Varech Karlovarská krajská nemocnice a.s. Minimální technické požadavky uvedeny níže |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Základní požadavky na přístroj |  |  |
| CT přístroj umožňující vyšetření v následujících oblastech: obecná radiologická vyšetření, neurologická vyšetření vč. perfúzních vyšetření, angiografická vyšetření, endoskopická vyšetření, kardiologická vyšetření, intervenční výkony a pediatrická vyšetření | ano |  |
| přístroj musí být vybaven nástroji na maximální redukci radiační zátěže pacientů | ano |  |
| všechny nabízené datové systémy musí být vybaveny operačním systémem s plnou podporou od výrobce tohoto operačního systému | ano |  |
| Gantry |  |  |
| průměr otvoru gantry | min. 70 cm |  |
| velikost skenovacího FOV | min. 50 cm |  |
| nejkratší doba rotace 360° | max. 0,28 s |  |
| Vyšetřovací stůl |  |  |
| skenovací rozsah v helikálním módu | min. 175 cm |  |
| horizontální rychlost posunu stolu | min. 175 mm/s |  |
| nosnost stolu (hmotnost pacienta) | min. 200 kg |  |
| Detekční systém |  |  |
| počet získaných řezů během jedné rotace | min. 256 |  |
| počet fyzických detektorových řad o ose pacienta | min. 128 |  |
| pokrytí v ose pacienta v izocentru při axiálním skenovacím módu a při maximálním FOV | min. 38 mm |  |
| datová vzorkovací rychlost tzv. sampling rate | min. 1800 projekcí/otáčka |  |
| šířka submilimetrové kolimace | max. 0,625 mm |  |
| vysokokontrastní rozlišení pro 0 %,2 %, 5 % a 50 % MTF | Uveďte Vaše hodnoty |  |
| hodnota CTDIvol pro nízkokontrastní rozlišení 5 mm při 0,3% kontrastního rozdílu | max. 10 mGy |  |
| Generátor a rentgenka |  |  |
| výkon generátoru při skenování 1 lampou | min. 100 kW |  |
| rozsah nastavení kV | min. 80–135 kV |  |
| rozsah nastavení mA | min. 20–800 mA |  |
| efektivní tepelná kapacita anody rentgenky | min. 14 MHU |  |
| chladící výkon rentgenky | min. 1300 kHU/min |  |
| doba nepřerušeného skenování | min. 80 s |  |
| Akviziční pracovní stanice a rekonstruktor |  |  |
| dvojice barevných LCD monitorů | min. 19“ |  |
| disková kapacita pro obrazová data | min. 0,5 TB |  |
| disková kapacita pro raw data | min. 1 TB |  |
| externí archivace obrazových dat na USB nebo DVD | ano |  |
| rekonstrukční matrice | 512 x 512 |  |
| Model-Based iterativní rekonstrukce (např. IMR, ADMIRE, AIDR 3D Enhanced) pro významnou redukci dávky při zlepšeném nízkokontrastním rozlišení | ano |  |
| rychlost standardní FBP rekonstrukce | min. 40 snímků/s |  |
| rychlost iterativní rekonstrukce | min. 20 snímků/s |  |
| DICOM služby: Print, Query/Retrieve, Send, Secondary Capture, Worklist, MPPS | ano |  |
| CT fluoroskopie |  |  |
| Nástroje pro CT fluoroskopii – náhledový monitor na stropním závěsu + nožní spínač ve vyšetřovně | ano |  |
| Softwarové a další vybavení |  |  |
| automatizace při plánování vyšetření, možnost kopírování parametrů vyšetření do nových akvizic, možnost opakování studií při zachování parametrů předchozích vyšetření (ExamCards) | ano |  |
| CT vyšetření srdce s EKG synchronizací (prospektivní, retrospektivní) | ano |  |
| multisegmentová rekonstrukce pro CT vyšetření srdce | ano |  |
| axiální prospektivní akviziční mód pro CT vyšetření srdce s nízkou dávkou | ano |  |
| dynamické skenování pro orgánové perfúzní vyšetření | min. 140 mm |  |
| Vyšetření duální energií pro spektrální obrazovou analýzu za účelem separace vápníku, jódu a kyseliny močové | ano |  |
| automatické spuštění skenu po dosažení prahové hodnoty po vstřiku kontrastní látky | ano |  |
| nástroje pro potlačení artefaktů od kovových implantátů | ano |  |
| algoritmy pro 3D modulaci dávky | ano |  |
| dedikované pediatrické protokoly | ano |  |
| Pracovní stanice pro CT diagnostiku - 5 kusů |  |  |
| serverové řešení s architekturou klient-server | ano |  |
| počet současných přístupů ke všem níže uvedeným softwarovým aplikacím bez omezení | min. 5 |  |
| počet současně zpracovávaných řezů | min. 45.000 řezů |  |
| vyhodnocovací software pro zpracování a vyhodnocení všech požadovaných vyšetření: - 3D SSD rekonstrukce, VRT volume rendering technika, MPR rekonstrukce, MIP a MinIP projekce - CT angiografie - analýza cévních struktur, kvantifikace stenóz, nástroje pro plánování stentů, algoritmus pro odstraňování kostí - CT kolonoskopie - automatická segmentační analýza lumen střeva, elektronické odstranění zbytků stolice - CT plicní analýza - automatická (CAD) detekce plicních nodulů a automatická segmentace - CT perfúze mozku - kvantitativní měření základních perfúzních parametrů, tvorba sumárních map - CT analýza srdce včetně zobrazení výpočtu kalciového skóre, vizualizace srdce a koronárního řečiště metodami VRT a MIP včetně měření stenóz, LV/RV funkční analýza srdce - CT DE (Dual Energy) prohlížeč pro registraci, kvantifikaci a vizualizaci spektrálních obrazových dat umožňující analýzu různých materiálů tkáně na základě jejich energetické hodnoty | ano |  |
| minimální požadavky na každou pracovní stanici: - PC na bázi CPU Intel i7 - 16 GB RAM - 256 GB SSD - DVD +/-RW - USB 3.1 4x - Windows 10 - klávesnice, myš | ano |  |
| barevný LCD monitor s vysokým rozlišením (4K) ke každé pracovní stanici | min. 30“ |  |
| DICOM kompatibilita, připojení k počítačové síti zadavatele, kompatibilita s PACS a NIS zadavatele | ano |  |
| systém pro vzdálený přístup ke snímkům uloženým na serveru pomocí podporovaného webového prohlížeče na externím zařízení s platformou Windows 10, Android a iOS s využitím základních 2D a 3D nástrojů pro prohlížení (zoom, pan, MPR, MIP, VRT, atd.) | ano |  |
| Vybavení pro stereotaktickou CT navigaci |  |  |
| využití při ablacích, osteosyntézách, vertebroplastikách a biopsiích | ano |  |
| systém pro detekci polohy i orientace držáku jehly | ano |  |
| zobrazení očekávané trajektorie jehly v reálném čase | ano |  |
| zobrazení ve dvou rekonstruovaných CT řezech | ano |  |
| kalibrace jehly s monitorovacím zařízením | ano |  |
| barevný LCD monitor s integrovaným vozíkem | min. 23“ |  |
| import CT dat ze systémů NIS/PACS | ano |  |
| Mikrovlnný systém pro ablaci tkání |  |  |
| využití při ablacích měkkých tkání otevřeně, laparoskopicky, perkutánně | ano |  |
| výkon mikrovlnného systému | min. 140 W |  |
| integrovaná peristaltická pumpa pro kontinuální chlazení systému | ano |  |
| systém využívající jediný aplikátor pro dosažení požadované ablační zóny | ano |  |
| monitorování teploty chladicí kapaliny | ano |  |
| monitorování odražené energie (zpětná vazba účinnosti ablace) | ano |  |
| dotyková obrazovka pro ovládání systému a zobrazení sledovaných parametrů | ano |  |
| Automatický tlakový injektor |  |  |
| injektor kontrastní látky na pojízdném podstavci synchronizovaný s CT | ano |  |
| Trojpístové/trojhlavé provedení s možností použití souběžně dvě různé kontrastní látky a fyziologický roztok v originálních obalech bez nutnosti výměny systémového spotřebního materiálu po dobu min. 24 h. | ano |  |
| ovládací jednotka s displejem umístěná v ovladovně* *Zadavatel připouští pouze dvě varianty řešení komunikace mezi injektorem na sále a ovladovnou: - Bezdrátová včetně kabelové - Pouze kabelová - Pouze bezdrátová | ano |  |
| rozsah aplikace objemu kontrastní látky | min. 1 – 200 ml |  |
| rozsah aplikace objemu fyziologického roztoku | min. 1 – 200 ml |  |
| rozsah nastavení rychlosti průtoku kontrastní látky | min. 0,1 – 10 ml/s |  |
| nastavitelný tlakový limit | až 300 psi |  |
| programovatelné protokoly podle typu vyšetření včetně možnosti nastavit protokol se současnou aplikací kontrastní látky a fyziologického roztoku v různých poměrech pro kardio vyšetření | ano |  |
| Úpravy místa plnění |  |  |
| veškeré stavební práce a případné další úpravy místa plnění dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, provedení přípravných instalačních prací včetně dodání potřebného materiálu souvisejících s instalací zboží a veškerého příslušenství, včetně technologického rozvaděče, chlazení, atd. | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..