| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota |  | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hybridní gamakamera – SPECT/CT | 1ks |  |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžena HYBRIDNÍ GAMAKAMERA SPECT/CT pro oddělení ONM v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |
| Základní požadavky na hybridní SPECT/CT zařízení: |  |  |  |  |
| Hybridní scintilační gama kamera se dvěma plně digitálními detektory (1ADC/1 PMT) a s integrovaným plně diagnostickým CT zařízením pro transmisní korekci atenuace a pro pořizování CT obrazů za účelem obrazové fúze a lokalizace a diagnostických CT obrazů, zejména pro kardiologii a onkologii, s výpočetním systémem, se samostatným akvizičním a vyhodnocovacím pracovištěm, umožňující provedení a vyhodnocení statické, dynamické a intervalové („gated“) scintigrafie, celotělového zobrazení a akvizice, rekonstrukce a vyhodnocení jednofotonové emisní výpočetní tomografie SPECT a CT obrazů, napojení na nemocniční PACS a NIS. | ano |  |  |  |
| Doprava na místo určení, instalace, uvedení do provozu, provedení předávacích zkoušek ve stanoveném rozsahu a zaškolení obsluhy. | ano |  |  |  |
| Zajištění bezplatné údržby a servisu v záruční lhůtě | ano |  |  |  |
| Základní požadavky na digitální detektory: |  |  |  |  |
| Plně digitální detektor - 1ADC/PMT | ano |  |  |  |
| Scintilační NaI (Tl) krystal, rozměr zorného pole | min. 53 × 38,5 cm |  |  |  |
| Energetický rozsah | Min. v rozsahu 60 - 511 keV |  |  |  |
| Digitální korekce linearity a homogenity v reálném čase | ano |  |  |  |
| Charakteristika dle NEMA NUI-2001: |  | ano |  |  |
| Vnitřní prostorové rozlišení: - FWHM, CFOV <= 3,9 mm - FWHM, UFOV <= 3,9 mm - FWTM, CFOV <= 7,6 mm - FWTM, UFOV <= 7,8 mm | ano |  |  |  |
| Prostorové rozlišení s LEHR kolimátorem: - FWHM <= 7,5 mm | ano |  |  |  |

| Linearita: - Diferenciální CFOV <= 0,2 mm - Diferenciální UFOV <= 0,2 mm - Absolutní CFOV <= 0,5 mm - Absolutní UFOV <= 0,7 mm | ano |  |
| --- | --- | --- |
| Homogenita: - Homogenita UFOV (diferenciální) <= 2,7 % - Homogenita CFOV (diferenciální) <= 2,5 % | ano |  |
| Vnitřní energie rozlišení FWHM při 99mTc | <= 9,9 % |  |
| Základní požadavky na SPECT Gantry: |  |  |
| Proměnný úhel nastavení detektorů | ano |  |
| Integrované gantry SPECT/CT | ano |  |
| Plně automatický Body Countouring pro SPECT a celotělová vyšetření | ano |  |
| Průměr otvoru gantry SPECT/CT | min. 700 mm |  |
| Plně automatická denní, týdenní a měsíční kontrola kvality bez zásahu obsluhy | ano/ne ** |  |
| Základní požadavky na vyšetřovací lůžko: |  |  |
| Maximální hmotnost pacienta | min. 220 kg |  |
| Dolní poloha vyšetřovacího lůžka | pod 60 cm |  |
| Atenuace vyšetřovacího lůžka | max. 10 % |  |
| Automatický pohyb lůžka ve vertikálním i horizontálním směru | ano |  |
| Fixační pomůcky pro pacienta pro vyšetření SPECT mozku, fixace rukou pro SPECT hrudníku, pro celotělová vyšetření | ano |  |
| Plně do gantry nebo pacientského stolu integrovaný zásobník na 2 sady kolimátorů | ano/ne ** |  |
| Plně automatická výměna kolimátorů bez nutnosti odsunutí pacientského stolu | ano/ne ** |  |
| Základní požadavky na EKG trigger: |  |  |
| EKG zařízení pro gateované kardiologické studie | ano |  |
| Displej pro sledování EKG křivky | ano |  |
| Automatická detekce vlny R pro synchronizaci akvizice | ano |  |
| Základní požadavky na kolimátory: |  |  |
| 1 pár kolimátorů LEHR | ano |  |
| 1 pár kolimátorů MEGP | ano |  |
| max. vzdálenost mezi detektory s LEHR kolimátory min. 700 mm | ano |  |
| Hardvareové a softwareové prostředky za účelem snížení dávky a zkrácení doby kardiologických vyšetření | ano |  |
| Základní požadavky na CT: |  |  |
| Transmisní korekce atenuace, obrazová fúze a lokalizace | ano |  |
| Diagnostické FOV | min. 50 cm |  |
| Nejmenší tloušťka řezu | <= 1 mm |  |
| Rekonstrukční matice | 512 x 512 pixel |  |
| CT iterativní rekonstrukce na RAW datech | ano |  |
| SW pro redukci kovových artefaktů | ano |  |
| min. 16 slice CT | ano |  |
| Současná podélná a úhlová modulace (4D) proudu rentgenky v reálném čase (optimalizace dávky při akvizici dat) | ano/ne ** |  |
| Tlakový injektor i.v. kontrastu pro CT |  |  |
| Injektor kontrastní látky na pojízdném stojanu | ano |  |
| Trojhlavové provedení pro aplikaci k.l. a NaCl z originálních balení | ano |  |
| Ovládací jednotka s displejem umístěná v ovladovně | ano |  |
| Rozsah aplikace objemu kontrastní látky | min. 1 – 200 ml |  |
| Rozsah aplikace objemu fyziologického roztoku | min. 1 – 200 ml |  |
| Rozsah nastavení rychlosti průtoku kontrastní látky | min. 0,1 – 10 ml/s |  |
| Nastavitelný tlakový limit | až 200 psi |  |
| Programovatelné protokoly podle typu vyšetření | ano |  |
| Základní požadavky na akviziční konzoli: |  |  |
| LCD monitor s vysokým rozlišením a úhlopříčkou | min. 19“ |  |
| Možnost akvizice ve více energetických oknech současně | ano |  |
| Možnost plánování budoucích pacientů, komunikace s NIS pomocí formátu DICOM Worklist | ano |  |
| Možnost EKG řízeného sekvenčního snímání CT za účelem CT obrazů srdce v definovaných fázích srdečního cyklu včetně 3D rekonstrukce kardiovaskulární anatomie | ano |  |
| Kompletní sada pro kontrolu kvality | ano |  |
| Zlepšení obrazu SPECT typu Flash 3D, Astonish, Iterativní rekonstrukce tomografických dat NM | ano |  |
| SW umožňující rekonstrukci CT, 3D, SPECT a fůzi obrazů, MPR rekonstrukci | ano |  |
| Základní požadavky na vyhodnocovací systém: |  |  |
| Dodání nového nebo rozšíření stávajícího vyhodnocovacího systému symbia.net tak, aby splňoval následující požadavky: | ano |  |
| Vyhodnocovací systém na bázi server – klient, možnost hodnocení studií z libovolného samostatného počítače napojeného do počítačové sítě | ano |  |
| HW pro 2 vyhodnocovací dvojmonitorové pracovní stanice s vysokou rozlišovací schopností, 2ks diagnostických barevných monitorů a 2ks barevných LCD monitorů s vysokým rozlišením, minimálně 20“ | ano |  |
| Kompletní programová sada pro hodnocení planárních studií pro 3 současné uživatele | ano |  |
| Kompletní programová sada pro hodnocení tomografických studií pro 3 současné uživatele | ano |  |
| Kompletní programová sada pro hodnocení celotělových studií pro 3 současné uživatele | ano |  |
| Kompletní programová sada pro kvantifikaci scintigrafických studií pro 3 současné uživatele | ano |  |
| Specializovaný kardiologický software pro hodnocení perfůzních vyšetření srdce, synchronizovaných vyšetření srdce a kvantifikaci vyšetření, normálové databáze Tl, Tc studií včetně transmisní korekce atenuace, včetně Coronary Overlay a kalciového skoré (např. 4D-MSPECT) pro 3 současné uživatele | ano |  |
| Systém umožňující zobrazení kostí ve vysokém rozlišení HD s využitím zónové mapy: indexování každého voxelu v mu-mapě s typem tkáně, po kterém následuje metoda vyhlazování (smoothing method), která kombinuje diskrétně prahové hodnoty pro 6 různých základních tříd: vzduch, tuková tkáň, měkká tkáň, kortikální kost, spongiózní kost, kov pro 3 současné uživatele | ano/ne ** |  |
| Programové vybavení pro vyhodnocování striatálních studií (kvantifikace Datscanu s normálovou databází) pro 3 současné uživatele | ano |  |
| Iterativní rekonstrukce NM | ano |  |
| Programové vybavení pro zpracování CT vyšetření | ano |  |
| Programové vybavení pro fúze obrazů SPECT/CT | ano |  |
| Základní požadavky na UPS: |  |  |
| Záložní zdroj pro napájení gama kamery, doba zálohování | min. 10 minut |  |
| Základní požadavky na PACS: |  |  |
| Propojení do stávajícího systému PACS v nemocnici v Karlových Varech | ano |  |
| DICOM 3,0 s možností DICOM Send, DICOM Store, DICOM Q/R, DICOM Worklist | ano |  |
| Zajištění archivace dat z části nukleárně medicínské v rámci oddělení, přenos a archivace dat na media CD/DVD | ano |  |
| Barevná tiskárna pro tisk a archivaci | ano |  |
| Veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

* Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

** Hodnocené parametry – viz Výzva zadávací dokumentace; účastník zadávacího řízení uvede ano/ne

V ……………………………..……. dne …………..…….              Za účastníka zadávacího řízení: …………………………………………………………………………..…….