| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| UVC dezinfekce | 2 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo 2 ks z toho 1 ks UVC dezinfekce pro COS KV + 1 ks UVC dezinfekce pro COS Cheb, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Emitace UVC záření | ANO |  |
| Pokrytí úhlu | min. 360° |  |
| Délka UV trubice | min.150cm |  |
| Počet trubic | min. 4ks |  |
| Výkon každé trubice | min. 325 W |  |
| Alespoň 5 log redukce MRSA, Eboly, MERS-CoV, Escherichia coli na vzdálenost 2,44 m za 5 minut | ANO |  |
| Alespoň 4 log redukce Clostridium difficile, Rhinovirus na vzdálenost 2,44 metru za 5 minut | ANO |  |
| Možnost nastavení délky trvání UV cyklu | ANO |  |
| 4 senzory pohybu pro nouzové vypnutí při zaznamenání pohybu | ANO |  |
| Zvukový signál a odpočet času před zapnutím UV cyklu | ANO |  |
| Pohodlné ovládání pomocí dotykové obrazovky se signalizací: přerušení cyklu, aktivace pohybového senzoru, funkčnosti trubic, odsvícených hodin | ANO |  |
| Dálkové ovládání součástí dodávky | ANO |  |
| Mobilní s kolečky a možností aretace, min. 2 kolečka | ANO |  |
| Předpokládaná životnost akumulovaného času při zapnutí | min. 4000 hodin |  |
| Ochranný kryt např. pro manipulaci a transport mezi budovami apod. | ANO |  |
| Napájení 230 V, 50 Hz | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..