| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Hmotnostní spektrofotometr | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen: 1ks hmotnostní spektrofotometr pro identifikaci mikroorganismů na oddělení klinické mikrobiologie (OKM) v Karlových Varech, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Systém pro rychlou identifikaci mikrobiálních agens pomocí Matrix Assisted Laser Desorption/Ionisation Time-Of-Flight (MALDI-TOF), hmotnostní spektrofotometr | ANO |  |
| Detekce iontů v pozitivním a negativním módu, umožňuje detekci proteinů, ale také lipidů. | ANO |  |
| Vysoký výkon vakuové pumpy, uvedení systému do vakua | max. do 3h |  |
| Efektivní a rychlý odečet vzorků – provede 400 až 500 identifikací za hodinu. | ANO |  |
| Garantovaná životnost laseru min. 500 mil. pulzů (nástřelů) nebo 7 let. | ANO |  |
| Systém pro jednoduchou a rychlou instalaci v klinické laboratoři | ANO |  |
| Identifikace mikroorganismů z bakteriální kultury, ale i přímo z klinického primárního vzorku jako je pozitivní hemokultura. Okamžitě po signalizaci pozitivní lahvičky lze provést identifikaci. Celková doba identifikace mikroorganismu z pozitivní hemokultury do 15 minut. | ANO |  |
| Identifikace přímo ze směsi kultur pomocí speciálního modulu, který je součástí dodaného systému | ANO |  |
| Identifikace v oblasti bakteriologie a mykologie | ANO |  |
| Ionizační zdroj MALDI se zabudovaným laserem o frekvenci 200Hz | ANO |  |
| Systém generování vakua ve spektrometru pomocí vývěvy s nízkou hlučností a bez produkce zplodin, které by mohly kontaminovat prostředí laboratoře | ANO |  |
| Destičky pro opakované použití | ANO |  |

| Dodávka sady destiček, spotřebního a pomocného materiálu pro zajištění provozu laboratoře na min. 2500 identifikací. V případě, že uchazeč nabízí více typů destiček, bude dodána cenově nejvýhodnější varianta pro uživatele. | ANO |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavky na identifikační SW a potřebné příslušenství: |  |  |
| Automatické čištění iontové optiky pomocí laserového záření | max. 20 minut |  |
| Kompletní ovládací stanice, čtečka čárových kódů a laserová tiskárna | ANO |  |
| Záložní zdroj systému (UPS) pro zajištění bezpečného dokončení právě probíhající identifikace a uložení výsledků | ANO |  |
| Kompletní SW pro ovládání celého nabízeného systému, získání dat a jejich následnou analýzu v databázi referenčních spekter a hodnocení měření | ANO |  |
| Připojení do LIS (Open LIMS) a zajištění přenosu výsledků analyzovaných mikrobiálních kmenů do LIS | ANO |  |
| Automatická rodová a druhová identifikace | ANO |  |
| Statistické hodnocení míry shody měřených spekter se spektry referenční databáze | ANO |  |
| Pravidelná bezplatná aktualizace všech databází, které jsou součástí systému po dobu záruky | ANO |  |
| Možnost vkládat vlastní naměřená spektra do databáze a tím vytvoření databáze v rámci stávajícího SW | ANO |  |
| Možnost vytvoření exportu a následného elektronického sdílení vlastních vytvořených referenčních spekter s jinými pracovišti | ANO |  |
| Možnost využití MALDI-TOF technologie k pokročilým statistickým analýzám (typizace kmenů, epidemiologické studie, atd.) | ANO |  |
| Využítí MALDI-TOF k detekci mechanizmů rezistence v IVD režimu, detekce karbapenemáz a cefalosporináz | ANO |  |
| SW pro uživatelskou správu systému (kalibrace, validace) | ANO |  |
| Vzdálená servisní správa pro rychlou diagnostiku závad a problémů | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu a plné funkci zařízení | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..