| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Barvící automat |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen 1ks barvící automat pro oddělení PATOLOGIE v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |
| Výrobce přístroje |  |
| Požadované parametry |  |
| Základní požadavky na automatizovanou linku |
| Automatická linka určená k barvení a montování histologických a cytologických preparátů | ANO |  |
| Modulární uspořádání linky sestávající se z barvícího automatu a montovacího automatu | ANO |  |
| Automatizovaný proces barvení a montování bez nutnosti vstupu obsluhy do procesu | ANO |  |
| Rozměry automatické linky (šířka x hloubka x výška) | max. 215 x 75 x 75 cm |  |
| Možnost spuštění pouze barvícího procesu bez montování a naopak | ANO |  |
| Barvení i montování lze provádět kontinuálně | ANO |  |
| Vzájemná kompatibilita obou modulů včetně košíků (tj. košíky se standardními rozměry skel) | ANO |  |
| Záchyt výparů pomocí připojení na centrální odtah výparů s možností využití filtrů pro eliminaci zápachu výparů | ANO |  |
| Napájení | 230 V / 50 Hz |  |
| Požadavky na modul barvícího automatu |
| Barvící automat pro barvení histologických a cytologických vzorků | ANO |  |
| Výkon barvícího automatu min. | min. 360 skel za hodinu |  |
| Stanice na tekoucí vodu | min. 3 |  |
| Nastavitelná teplota sušících stanic | min. v rozsahu 30 – 65°C |  |
| Startovací stanice | min. 2 |  |
| Možnost míchání v každé barvící stanici | ANO |  |
| Možnost uložení barvicích protokolů | min. 45 programů, každý min. 40 kroků |  |
| Počet skel vložených najednou | min. 50 skel |  |
| Současný běh několika barvicích programů | min. 8 současně |  |
| Rozměry podložních skel | šířka 24,7 – 26,5 mm, délka 74,7 – 76,5 mm |  |
| Možnost vložení adaptéru na „mega skla“ – 1 adaptér pro min. 5 skel rozměrů cca 76 x 52 mm součástí dodávky | ANO |  |
| Regenerační stanice | min. 30 |  |
| Objem regenerační stanice | max. 700 ml, volitelný alespoň 1 další objem (100-200 ml) |  |
| Jednopatrové uspořádání barvících (reagenčních) kyvet | ANO |  |
| Průtokové pozice (proplachovací kyvety) | min. 4 |  |
| Záložní zdroj | ANO |  |
| Ovládání přes LCD display | ANO |  |
| Objemy reagenčních nádob | základní min. 600 ml, volitelný alespoň 1 další objem (100 – 200 ml) |  |
| Napájení | 230 V, 50/60 Hz |  |
| Požadavky na modul montovacího automatu |
| Montovací automat určený pro montování histologických / cytologických preparátů | ANO |  |
| Systém využívá technologii montování preparátů na folii (speciální film) s optickými vlastnostmi skla | ANO |  |
| Volitelné délky pokrytí preparátu | min. 3 různé délky |  |
| Výkon montovací linky (rychlost pokrývání) | min. 300 preparátů za hodinu |  |
| Kapacita košíků | min. 20 skel |  |
| Kapacita startovní pozice | min. 3 košíky |  |
| Kapacita konečné stanice | min. 10 košíků |  |
| Rozměry podložních skel v maximálním rozsahu | šířka 24,7 – 26,5 mm délka 74,7 – 76,5 mm tloušťka 0,9 – 1,2 mm |  |
| Možnost připojení čtečky čárových kódů pro sledování průchodu vzorku laboratoří | ANO |  |
| Doba uschnutí montovacího média | max. 30 min |  |
| Automat musí mít počítadlo pokrytých skel | ANO |  |
| Záložní zdroj | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu včetně: Startovací sady provozního a spotřebního materiálu pro min. 1000 preparátů | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..