| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Systém k nalezení sentinelové uzliny | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen systém k nalezení sentinelové uzliny: 1ks pro oddělení centrální operační sály (COS) v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Složení zařízení z: - 1ks vyhodnocovací jednotky - 2ks detekční sondy | ANO |  |
| Podpora sond s bezdrátovým přenosem dat, PET sond a sond s určením pro specifické aplikace (rovné, zahnuté, úzké, laparoskopické) | ANO |  |
| Napájení přístroje | 230 V/ 50 Hz |  |
| Vyhodnocovací jednotka | 1ks |  |
| Automatické přepínání rozsahu zvukového signálu při překročení četnosti detekovaných pulzů na daném rozsahu | ANO |  |
| Možnost detekce izotopů | Tc-99m, I-125, I-131, F-18- e |  |
| Možnost lokalizace diagnostického radioaktivního zrna I-125 v operativní excizi nehmatatelných prsních lezí: - detekce izotopů Tc-99m a I-125 současně - korekce při detekci I-125 pro zamezení vlivu rozptylu Tc-99m do energetického spektra I-125, což by mohlo nepříznivě ovlivnit intraoperativní detekci radioaktivního zrna I-125 | ANO |  |
| Sondy | 2ks |  |
| Ruční sondy s bezdrátovým přenosem dat a určením pro transkutánní detekci sentinelových uzlin. | ANO |  |
| Sondy vyrobené z biokompatibilního materiálu a umožňující opětovné použití | ANO |  |
| Citlivost a energetický rozsah sond přizpůsobený detekci radioizotopů Tc-99m a I-125, rozsah detekovaných energií | min. 27 – 170 keV |  |
| Boční a zadní stínění sond s vnitřním nebo vnějším kolimátorem | ANO |  |
| 1ks sonda zahnutá s průměrem detekční špičky sondy v rozsahu | 12 - 14 mm |  |
| 1ks sonda rovná s průměrem detekční špičky sondy v rozsahu | 6 -10 mm |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..