| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo: 6ks centrifug pro oddělení transfuzní stanice (OTS), KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry: |  |  |
| Centrifuga stolní chlazená | 1 ks |  |
| Stolní chlazená multifunkční centrifuga | ANO |  |
| Možnost ovládání v rukavicích | ANO |  |
| LCD displej pro zobrazení nastavených údajů | ANO |  |
| Nastavitelné otáčky s krokem po 100 RPM nebo menším | min. v rozsahu 300 - 5100 RPM, min. v rozsahu 3000 – 5000 xg |  |
| Možnost pulzního točení | ANO |  |
| Časovač v rozsahu s krokem po 1 min nebo menším | min. 0 – 99 min |  |
| Automatický přepočet otáček za minutu na odstředivou sílu a naopak | ANO |  |
| Minimálně 5 akceleračních a 5 brzdících stupňů | ANO |  |
| Sledování nevyvážení rotoru (imbalance) | ANO |  |
| Nastavení rozsahu vnitřní teploty centrifugační komory s krokem 1 ˚C nebo menším | v min. rozsahu: od -9 do + 35 ˚ C |  |
| Program pro rychlé předchlazení/předehřátí centrifugy a rotoru | ANO |  |
| Paměť uživatelských programů | min. 6 programů s přímou volbou na displeji |  |
| Bezúdržbový motor | ANO |  |
| Hlučnost | max. 63 dB |  |
| Hmotnost | max. 110 kg |  |
| Automatické rozeznání výměnných rotorů a limitace nastavení otáček pro vložený rotor | ANO |  |
| Nerezová vnitřní komora | ANO |  |
| Snadná výměna rotorů bez použití nástroje | ANO |  |
| Hermetické krytování bucketů | ANO |  |
| Certifikace IVD | ANO |  |
| Čtyřmístný výkyvný výměnný rotor: | 1 ks rotoru, snadno a rychle výměnný |  |
| 4 ks. adapterů na zkumavky - vnější průměr zkumavek 12mm, výška zkumavky 80mm | ANO |  |
| Kapacita zkumavek (12mm x 80mm) na rotor | min. 48 ks |  |
| 4 ks. adapterů na zkumavky - vnější průměr zkumavek 17mm, výška zkumavky 110mm | ANO |  |
| Kapacita zkumavek (17mm x 110mm) na rotor | min. 28 ks |  |
| Centrifuga stolní | 2 ks |  |
| Stolní rutinní centrifuga | ANO |  |
| Možnost ovládání v rukavicích | ANO |  |
| LCD displej pro zobrazení nastavených údajů | ANO |  |
| Nastavitelné otáčky s krokem po 100 RPM nebo menším | min. v rozsahu 300 - 5100 RPM, min. v rozsahu 3000 – 5000 xg |  |
| Časovač v rozsahu s krokem po 1 min nebo menším | min. 0 – 99 min |  |
| Automatický přepočet otáček za minutu na odstředivou sílu a naopak | ANO |  |
| Minimálně 5 akceleračních a 5 brzdících stupňů | ANO |  |
| Sledování nevyvážení rotoru (imbalance) | ANO |  |
| Paměť uživatelských programů | min. 6 programů s přímou volbou na displeji |  |
| Bezúdržbový motor | ANO |  |
| Hlučnost | max. 63 dB |  |
| Hmotnost | max. 75 kg |  |
| Automatické rozeznání výměnných rotorů a limitace nastavení otáček pro vložený rotor | ANO |  |
| Nerezová vnitřní komora | ANO |  |
| Snadná výměna rotorů bez použití nástroje | ANO |  |
| Hermetické krytování bucketů | ANO |  |
| Certifikace IVD | ANO |  |
| Čtyřmístný výkyvný výměnný rotor: | 1ks rotoru ke každé centrifuze, musí být vzájemně snadno a rychle výměnné |  |
| 4 ks. adapterů na zkumavky - vnější průměr zkumavek 17mm, výška zkumavky 110mm | min. 4 zkumavky uspořádané v min. 3 řadách pro lepší manipulaci a okamžité odečítání aglutinací |  |
| Kapacita zkumavek (17mm x 110mm) na rotor | min. 48 ks. |  |
| 4 ks. adapterů na zkumavky - vnější průměr zkumavek 12mm, výška zkumavky 80mm | min. 5 zkumavek uspořádané v min. 4 řadách pro lepší manipulaci a okamžité odečítání aglutinací |  |
| Kapacita zkumavek (12mm x 80mm) na rotor | min. 80 ks |  |
| Centrifuga stolní | 2 ks |  |
| Stolní rutinní centrifuga | ANO |  |
| Možnost ovládání v rukavicích | ANO |  |
| LCD displej pro zobrazení nastavených údajů | ANO |  |
| Nastavitelné otáčky s krokem po 100 RPM nebo menším | min. v rozsahu 300 - 5100 RPM, min. v rozsahu 3000 – 5000 xg |  |
| Časovač v rozsahu s krokem po 1 min nebo menším | min. 0 – 99 min |  |
| Automatický přepočet otáček za minutu na odstředivou sílu a naopak | ANO |  |
| Minimálně 5 akceleračních a 5 brzdících stupňů | ANO |  |
| Sledování nevyvážení rotoru (imbalance) | ANO |  |
| Paměť uživatelských programů | min. 6 programů s přímou volbou na displeji |  |
| Bezúdržbový motor | ANO |  |
| Hlučnost | max. 63 dB |  |
| Hmotnost | max. 75 kg |  |
| Automatické rozeznání výměnných rotorů a limitace nastavení otáček pro vložený rotor | ANO |  |
| Nerezová vnitřní komora | ANO |  |
| Snadná výměna rotorů bez použití nástroje | ANO |  |
| Hermetické krytování bucketů | ANO |  |
| Certifikace IVD | ANO |  |
| Čtyřmístný výkyvný výměnný rotor: | 1ks rotoru ke každé centrifuze, musí být vzájemně snadno a rychle výměnné |  |
| 4 ks. adapterů na zkumavky - vnější průměr zkumavek 12mm, výška zkumavky 80mm | ANO |  |
| Kapacita zkumavek (12mm x 80mm) na rotor | min. 48 ks |  |
| 4 ks. adapterů na zkumavky - vnější průměr zkumavek 17mm, výška zkumavky 110mm | ANO |  |
| Kapacita zkumavek (17mm x 110mm) na rotor | min. 28 ks |  |
| Centrifuga na mikrodesky | 1 ks |  |
| Stolní rutinní centrifuga | ANO |  |
| Možnost ovládání v rukavicích | ANO |  |
| LCD displej pro zobrazení nastavených údajů | ANO |  |
| Nastavitelné otáčky s krokem po 10 RPM nebo menším | min. v rozsahu 300 - 4500 RPM, min. v rozsahu 3000 – 5000 xg |  |
| Časovač v rozsahu s krokem po 1 min nebo menším | min. 0 – 99 min |  |
| Sledování nevyvážení rotoru (imbalance) | ANO |  |
| Paměť uživatelských programů | min. 4 programy s přímou volbou na displeji |  |
| Bezúdržbový motor | ANO |  |
| Hlučnost | max. 63 dB |  |
| Hmotnost | max. 40 kg |  |
| Snadná výměna rotorů bez použití nástroje | ANO |  |
| Hermetické krytování bucketů | ANO |  |
| Certifikace IVD | ANO |  |
| Výkyvný rotor na centrifugaci MTP,PCR anebo DWP destiček: šířka 128mm, délka 86mm, výška 15mm | 2 ks rotoru snadno a rychle výměnných |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..