| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo: 2ks centrifug pro oddělení klinické biochemie a hematologie (OKBH), KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry: |  |  |
| Centrifuga chlazená - OKBH | 1 ks |  |
| Stolní chlazená centrifuga | ANO |  |
| Možnost ovládání v rukavicích | ANO |  |
| LCD displej pro zobrazení nastavených údajů | ANO |  |
| Nerezová vnitřní komora | ANO |  |
| Nastavitelné otáčky s krokem po 100 RPM nebo menším | min. 4400 RPM |  |
| RCF | min. 2750 xg |  |
| Časovač v rozsahu s krokem po 1 min nebo menším | min. 0 – 99 min |  |
| Automatický přepočet otáček za minutu na odstředivou sílu a naopak | ANO |  |
| Sledování nevyvážení rotoru (imbalance) | ANO |  |
| Nastavení rozsahu vnitřní teploty centrifugační komory s krokem 1 ˚C nebo menším | v min. rozsahu: od -9 do + 40 ˚ C |  |
| Paměť uživatelských programů | min. 2 programy s nastavitelným časovačem |  |
| Bezúdržbový rotor | ANO |  |
| Hlučnost | max. 52 dB |  |
| Hmotnost | max. do 40 kg |  |
| Rozměry v centimetrech - šířka x hloubka x výška | max. do 40 x 58 x 30 |  |
| Automatické rozeznání výměnných rotorů | ANO |  |
| Čtyřmístný výkyvný výměnný rotor | 1 ks |  |
| Kapacita zkumavek (14,5mm x 100mm) na rotor | min. 32 ks |  |
| 4 ks adapterů na zkumavky | vnější průměr zkumavek 14,5mm, výška zkumavky 100mm |  |
| Kapacita zkumavek (12mm x 75mm) na rotor | min. 36 ks |  |
| 4 ks adapterů na zkumavky | vnější průměr zkumavek 12mm, výška zkumavky 75mm |  |
| Centrifuga stolní - OKBH | 1 ks |  |
| Stolní rutinní centrifuga | ANO |  |
| Možnost ovládání v rukavicích | ANO |  |
| LCD displej pro zobrazení nastavených údajů | ANO |  |
| Nerezová vnitřní komora | ANO |  |
| Nastavitelné otáčky s krokem po 100 RPM nebo menším | min. 4400 rpm |  |
| RCF | min. 2750 xg |  |
| Časovač v rozsahu s krokem po 1 min nebo menším | min. 0 – 99 min |  |
| Automatický přepočet otáček za minutu na odstředivou sílu a naopak | ANO |  |
| Minimálně 2 akcelerační a 2 brzdící stupně | ANO |  |
| Sledování nevyvážení rotoru (imbalance) | ANO |  |
| Bezúdržbový rotor | ANO |  |
| Hlučnost | max. 52 dB |  |
| Automatické rozeznání výměnných rotorů | ANO |  |
| Součástí dodávky musí být čtyřmístný výkyvný výměnný rotor | ANO |  |
| Hmotnost | max. do 30 kg |  |
| Rozměry v centimetrech- šířka x hloubka x výška | max. do 40 x 58 x 30 |  |
| Automatické rozeznání výměnných rotorů | ANO |  |
| Čtyřmístný výkyvný výměnný rotor | 1 ks |  |
| Kapacita zkumavek (14,5mm x 100mm) na rotor | min. 32 ks |  |
| 4 ks adapterů na zkumavky | vnější průměr zkumavek 14,5mm, výška zkumavky 100mm |  |
| Kapacita zkumavek (12mm x 75mm) na rotor | min. 36 ks |  |
| 4 ks adapterů na zkumavky | vnější průměr zkumavek 12mm, výška zkumavky 75mm |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..