| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Rozmrazovač plazmy |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo 1ks Rozmrazovač plazmy pro OTS Karlovy Vary, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Ohřev suchou cestou se zajištěním homogenity během procesu rozmrazování bez použití jakéhokoliv kapalného média | ANO |  |
| Kapacita min. 3 standardních vaků o objemu | min. 300 ml. |  |
| Není potřeba použití žádného speciálního spotřebního materiálu | ANO |  |
| Automatická regulace příkonu | ANO |  |
| Rozmražení 3 standardních vaků krevní plazmy z teploty -30 °C na teplotu min. 20 stupňů | max. 20min |  |
| Průběžné měření teploty ohřevného systému během procesu rozmrazování | ANO |  |
| Během procesu rozmrazování nesmí docházet ke kontaminaci vaků patogenními zárodky | ANO |  |
| Nádoba na zachycení plazmy při úniku během rozmrazování | ANO |  |
| Akustická a optická signalizace poruchových stavů | ANO |  |
| Integrovaný test funkčnosti přístroje | ANO |  |
| Přístroj určen pro nepřežitý provoz | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..