| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Robotické rameno | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo robotické rameno: 1ks pro oddělení centrální operační sály (COS) v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Inteligentní asistenční systém pro miniinvazivní operace | ANO |  |
| Robotický asistent endoskopické kamery, jehož hlavním účelem je stabilizace obrazového výstupu při pohybech endoskopické optiky při laparoskopických operacích | ANO |  |
| Propracovaný systém mechanizovaných a volných kloubů zaručující maximální flexibilitu | ANO |  |
| Systém zajišťující stabilní zorné pole | ANO |  |
| Plně mobilní systém s možností využití na jakémkoli operačním sále | ANO |  |
| Kompatibilita se všemi běžně používanými endoskopickými optikami s průměry | 5mm a 10mm |  |
| Stabilní systém zajišťující dostatečnou přesnost | ANO |  |
| Systém s min. 3 aktivními a min. 3 pasivními klouby | ANO |  |
| Rozsah pohybu endoskopické kamery pomocí ramene | min. 360° |  |
| Rozsah pohybu ramene v prostoru operačního pole | min. 270° |  |
| Kompatibilita se všemi běžnými typy operačních stolů | ANO |  |
| Jednoduché uchycení na operační stůl pomocí jednoho aretačního šroubu | ANO |  |
| Pevná a masivní konstrukce odolná vůči otřesům a náklonům operačního stolu ve všech směrech | ANO |  |
| Ovládání celého systému hlasově a dostupné také přímo z laparoskopického nástroje (joystick) | ANO |  |
| Ovládání celého systému dostupné přímo z laparoskopického nástroje (joystick) | ANO |  |
| Kompatibilita joysticku se všemi běžně používanými nástroji různých výrobců | ANO |  |
| Možnost připevnění joysticku na levý i pravý nástroj (dle požadavku operatéra) | ANO |  |
| Možnost ovládání pomocí samotného joysticku sekundárním lékařem či sestrou instrumentářkou | ANO |  |
| Možnost ovládání hlasem | ANO |  |
| Možnost ovládání hlasem i joystickem zároveň |  |  |
| Odblokování všech kloubů jedním tlačítkem | ANO |  |
| Tlačítko pro urgentní zastavení celého systému (emergency stop) | ANO |  |
| Světelná signalizace dosažení krajního bodu v manipulačním poli | ANO |  |
| Signalizace chybových stavů přístroje | ANO |  |
| Světelná signalizace chybových stavů | ANO |  |
| Hmotnost ramene | max. 12kg |  |
| Napájení se sítě | 230V, 50Hz |  |
| Možnost sterilizace veškerého příslušenství, které se nachází v blízkosti operačního pole | ANO |  |
| Transportní vozík pro převoz přístroje mezi sály | ANO |  |
| Joystick pro levou ruku | 2ks |  |
| Sterilizační síto | 2ks |  |
| Adaptér pro uchycení joysticku na operační nástroj | 4ks |  |
| Držák endoskopu | 2ks |  |
| Sterilní jednorázové návleky pro samotné rameno | 50ks |  |
| Napájecí adaptér určený pro použití ve zdravotnictví | 1ks |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..