| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Monitorovací systém + centrála | 6+1 |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo: 6ks monitoru vitálních funkcí 1ks monitorovací centrály pro dětské oddělení JIP v KV Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Technické parametry monitorovací centrály: 1ks |  |  |
| Monitor velikost min. 21“ s audio výstupem pro zvukovou signalizaci alarmů z centrálního monitorovacího systému | ANO |  |
| Klávesnice, myš, tiskárna | ANO |  |
| Možnost připojení minimálně 32 monitorů životních funkcí. | ANO |  |
| Plná obousměrná komunikace | ANO |  |
| Zobrazení min 2 křivek pro každého pacienta na centrálním monitorovacím systému v reálném čase, při náhledu všech monitorů | ANO |  |
| Světelné a zvukové alarmy, více úrovní alarmů. | ANO |  |
| Zobrazení a vyhodnocení alarmových událostí na centrálním monitorovacím systému | ANO |  |
| Umožňuje zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických trendů | ANO |  |
| Uložení trendů min. 240 hodin, možnost prohlížení plných křivek EKG min. 72 hodin | ANO |  |
| Umožňuje detailní pozorování a analýzu vybraného pacienta | ANO |  |
| Zálohování UPS | ANO |  |
| Technické parametry monitorů vitálních funkcí: | 6ks |  |
| Modulární provedení monitoru se sloty pro externí zásuvné moduly min. IBP 2kanály a zároveň CO2 (sidestream) a základní modul (3/5EKG, Spo2, NIBP, 2xteplota) | ANO |  |
| Barevný dotykový displej o velikosti minimálně | 12“ |  |
| Hmotnost včetně baterie a základního modulu | max. 4,5 kg |  |
| Možnost implementace termotiskárny | ANO |  |

| Integrovaný modul měření SpO2 s technologií pro potlačení pohybových a i jiných artefaktů u pediatrických a novorozeneckých pacientů včetně zobrazení indexu určujícího prokrvení tkáně v místě měření (tzv. perfuzní index) | ANO |  |
| --- | --- | --- |
| Možnost softwarového rozšíření pomocí licence o neinvazivní měření variability pletysmografického indexu pro jednoduchou metodu posouzení hemodynamických změn, tekutinové reaktivity a zajištění tekutinového managementu pacientů. | ANO |  |
| Možnost softwarového rozšíření pomocí licence o měření karboxyhemoglobinu a i celkového hemoglobinu neinvazivně saturačním sensorem pomocí licence od výrobce | ANO |  |
| Možnost rozšíření o dvou-kanálové IBP, CO2, 12-ti svodové EKG | ANO |  |
| Možnost rozšíření o modul měření anestetických plynů | ANO |  |
| Režimy displeje pro zobrazení: - minimálně 4 měřených parametrů ve velkých fontech - minimálně 12 křivek a číselné parametry v režimu standardního zobrazení | ANO |  |
| Možnost volby filtrace EKG signálu ve 3 úrovních: - režim diagnostický s omezeným vlivem filtrů - režim monitorovací s optimalizovaným filtračním mechanismem - režim pro odfiltrování elektrochirurgie | ANO |  |
| Detekce EKG arytmií, klasifikace minimálně 17 různých analýz arytmií | ANO |  |
| Analýza ST segmentu | ANO |  |
| Analogový výstup pro synchronizaci defibrilátoru, ochrana proti defibrilaci na vstupech | ANO |  |
| Lišta rychlé volby na displeji monitoru | ANO |  |
| Standby režim | ANO |  |
| Přehled: - grafických trendů - tabulkových trendů - alarmů - NIBP | ANO |  |
| Možnost prohlížení hodin trendů u jednoho pacienta | min. 120 hod |  |
| Možnost prohlížení alarmových událostí u jednoho pacienta | min. 120 |  |
| Funkce volání sestry | ANO |  |

| Další rozšiřující Moduly, které budou součástí dodávky | ANO |  |
| --- | --- | --- |
| Modul Kapnografie – měření EtCO2 metodou micro-flow, včetně příslušenství | 1ks |  |
| Měření EtCO2, FiCO2, Průměrná frekvence dechu (AwRR) | ANO |  |
| Zobrazení dat na displeji max. za 20 sekund od startu – pro účely resuscitace | ANO |  |
| Modul IBP 2 kanály | 1ks |  |
| Možnost nastavení překryvu IBP křivek (tzv. IBP overlapping) | ANO |  |
| Měření CPP – cerebral perfusion index při měření ICP | ANO |  |
| Měření 2 kanálů zároveň | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu: Montáž síťové infrastruktury centrálního monitorovacího systému včetně 6ks uchycení monitorů na zeď v místě plnění. 6ks - tlakových manžet 6ks - SpO2 čidel – prstové 6ks - EKG 3 – svodové 6ks – IBP kabelů pro systém tlakových převodníků Edwards 6ks – tlakových převodníků Edwards | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..