| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Monitorovací systém + centrála | 4+1 |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo: 4ks monitoru vitálních funkcí a 1ks monitorovací centrály pro oddělení GYNEKOLOGIE v KV Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Technické parametry monitorovací centrály: 1ks |  |  |
| Monitor velikost min. 21“ s audio výstupem pro zvukovou signalizaci alarmů z centrálního monitorovacího systému | ANO |  |
| Klávesnice, myš, tiskárna | ANO |  |
| Možnost vzdáleného nahlížení centrálního monitoringu přes síť z jiné PC jednotky | ANO |  |
| Možnost připojení minimálně 32 monitorů životních funkcí, nebo po případě telemetrických jednotek s vlastním displejem min. 3cm úhlopříčky, pro možnost zobrazení měřených křivek a hodnot k aktuálnímu náhledu pacienta | ANO |  |
| Možnost ovládání centrálního monitoru z jiné PC jednotky – plnohodnotně jako v případě kdy uživatel sedí přímo u centrálního monitoru (možnost napojení min. 3 takových stanic k centrálnímu monitoru – vzhledem k požadavkům, že stanice může v případě nouze sloužit jako infekční izolace) | ANO |  |
| Plná obousměrná komunikace (zadávaní dat do monitorů životních funkcí, pacientských dat, alarmových mezí, spouštění NIBP, atd. a zpětný přenos nasnímaných dat z monitorů do centrální monitorovací stanice) | ANO |  |
| Zobrazení až 4 křivek pro každého pacienta na centrálním monitorovacím systému v reálném čase. | ANO |  |
| Světelné a zvukové alarmy, více úrovní alarmů. | ANO |  |
| Zobrazení a vyhodnocení alarmových událostí na centrálním monitorovacím systému. | ANO |  |
| Umožňuje zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických trendů | ANO |  |

| Uložení trendů min. 240 hodin, možnost prohlížení plných křivek min. 72 hodin | ANO |  |
| --- | --- | --- |
| Tisk alarmů (událostí, které alarm vyvolaly), trendů, křivek, pacientských záznamů, tisk záznamů | ANO |  |
| Umožňuje detailní pozorování a analýzu vybraného pacienta | ANO |  |
| Statistické zhodnocení záznamu pacienta | ANO |  |
| Kalkulace: - Dávkování léků - Ventilace - Hemodynamika - Renální funkce - Okysličení | ANO |  |
| Synchronizace času monitorů dle centrálního monitoru | ANO |  |
| Montáž síťové infrastruktury centrálního monitorovacího systému včetně 6ks uchycení monitorů na zeď v místě plnění. | ANO |  |
| Umožňuje ovládání a nastavování monitorů životních funkcí dálkově z centrály (zadání dat pacienta, alarmové meze povolené ovládat vzdáleně, nastavení, spuštění měření NIBP apod.) | ANO |  |
| SW v českém jazyce | ANO |  |
| Zálohování UPS | ANO |  |
| Technické parametry monitorů vitálních funkcí: | 4ks |  |
| Barevný dotykový displej o velikosti minimálně | 12“ |  |
| Hmotnost bez baterie | max. 5,5 kg |  |
| Provedení s pasivním chlazením bez větráku | ANO |  |
| Možnost implementace termotiskárny | ANO |  |
| Měřené parametry 3/5 svodové EKG, SPO2, HR, RESP (transtorakální impedance), NIBP, PR, 2x teplota | ANO |  |
| Možnost rozšíření o dvou-kanálové IBP, CO2, 12-ti svodové EKG | ANO |  |
| Možnost rozšíření o modul měření anestetických plynů | ANO |  |
| Režimy displeje pro zobrazení: - minimálně 4 měřených parametrů ve velkých fontech - minimálně 11 křivek a číselné parametry v režimu standardního zobrazení | ANO |  |

| Možnost volby filtrace EKG signálu ve 3 úrovních: - režim diagnostický s omezeným vlivem filtrů - režim monitorovací s optimalizovaným filtračním mechanismem - režim pro odfiltrování elektrochirurgie | ANO |  |
| --- | --- | --- |
| Synchronizace času monitorů v síti dle centrální monitorovací stanice | ANO |  |
| Detekce EKG arytmií, klasifikace minimálně 16 různých analýz arytmií | ANO |  |
| Analýza ST segmentu | ANO |  |
| Analogový výstup pro synchronizaci defibrilátoru, ochrana proti defibrilaci na vstupech | ANO |  |
| Uživatelsky volitelná lišta rychlé volby na displeji monitoru | ANO |  |
| Noční režim a Standby režim | ANO |  |
| Kalkulace: - dávkování léků - ventilace - hemodynamika - renální funkce - okysličení | ANO |  |
| Přehled: - grafických trendů - tabulkových trendů - alarmů - NIBP - arytmií | ANO |  |
| Možnost prohlížení minimálně 120 hodin trendů u jednoho pacienta | ANO |  |
| Možnost prohlížení minimálně 60 alarmových událostí u jednoho pacienta | ANO |  |
| Možnost prohlížení minimálně 120 sekund zmrazené křivky u jednoho pacienta | ANO |  |
| Funkce volání sestry | ANO |  |
| Systém uchycení monitoru na zeď: | 4ks |  |
| Zadavatel požaduje systém pro upevnění monitorů vitálních funkcí na zeď a to v počtu 4ks Zadavatel připouští pouze typ upevnění a to jedno ze dvou možností: - Uchycení je od výrobce daného monitoru a zároveň je uveden v uživatelském návodu v seznamu příslušenství - Uchycení je od jiného výrobce, nežli je výrobce monitorů, ale tento typ upevnění je uveden v seznamu doporučeného příslušenství v uživatelském návodu k monitorům, který účastník nabízí | Uveďte Vaše řešení |  |
| K systému pro upevnění monitorů životních funkcí na zeď musí být dodán návod od výrobce | ANO |  |
| Volitelné nastavení polohování výšky monitorů vitálních funkcí od země minimálně v rozsahu +20cm od hranice spodní polohy | ANO |  |
| Uživatelsky volitelné natočení monitorů vitálních funkcí do stran podél vertikální osy, minimálně 5° na každou strany | ANO |  |
| Uživatelsky volitelné naklopení monitorů vitálních funkcí (resp. obrazovky monitoru) podél horizontální osy, minimálně 5° nahoru | ANO |  |
| Košík pro možnost odkládání příslušenství. | ANO |  |
| Monitor vitálních funkcí musí být možno odpojit ze systému pro uchycení na zeď bez použití nástrojů | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu Montáž síťové infrastruktury centrálního monitorovacího systému v místě plnění. 4ks - tlakových manžet s univerzální velikostí (pro dospělé) 4ks - tlakových manžet s univerzální velikostí (pro větší dospělé) 4ks - SpO2 čidel – prstové 4ks - EKG 3 – svodové 4ks – teplotní čidlo (povrchové) | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..